## Arkusz1
Uwaga!
* | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
* | W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
* | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
* | Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Pakiet Nr 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła oraz filtrem tętniczym - 350 szt. |  |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy linii tętniczej 3/8 oraz linii żylnej 3/8 cala -350 szt. |  |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Dyfuzor do dwutlenku węgla (CO2) - 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem, pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną, z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła i filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierająca heparyny | Tak
3 | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 260 ml | Tak
4 | Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności minimum 4 litrów. | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora 2,5 m2 | Tak
- włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na stałym poziomie
6 | Zakres przepływu krwi 0,5- 7l/min | Tak
7 | Konektor wylotowy oksygenatora 3/8 cala zamocowany pod kątem 90o w stosunku do sztucznego utleniacza.
8 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
9 | Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą sie znajdować wewnątrz kardiotomu: | Tak
oddzielny układ z filtrem spływu żylnego,
oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce)
10 | Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: | Tak
wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala,
wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. o rozmiarze 1/2 cala,
wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty,
minimum 2 konektory filtrowane - połączenie typu luer,
1 niefiltrowany konektor typu luer,
porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala,
wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala,
porty wlotu i wylotu wody w w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen,
wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala,
wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne:
podłączenie zestawu do kardioplegii,
odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia,
odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii.
11 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
12 | Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności. | Tak
13 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne. | Tak
14 | Oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów takich jak:- wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła. | Tak
15 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami | Tak
3 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
4 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. | Tak
5 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
6 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
7 | Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
8 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
9 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla (CO2) w czasie operacji na otwartym sercu
Warunki bezwzględne
1 | Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, | Tak
2 | Dren doprowadzający PCV o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala | Tak
3 | Długość drenu od 2.5 m do 4 metrów | Tak
4 | Dystalna część drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. | Tak
5 | Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozprowadzenie dwutlenku węgla (CO2) w polu operacyjnym, tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2
4 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 250 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 600 ml. | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 0.5- 7 l/min | Tak
8 | Filtr tętniczy max. wypełnienie 20 ml. | Tak
9 | Wielkość otworów w filtrze tętniczym i żylnym 30- 40 mikronów | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 2
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy z biopowłoką w układzie otwartym, zintegrowany filtr tętniczy i plastikowy wymiennik ciepła – 150 szt |  |  | 150 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -20 szt. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml. | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 2,5 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi min. Od1 – 7 l/min | Tak
7 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora. | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni. | Tak
9 | Filtr żylny i kardiotomijny | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora.
4 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 800 ml. | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 1- 7 l/min | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni. | Tak
9 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. lub twardy zbiornik ssakowy | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 3
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator z kardiotomem , z filtrem tętniczym i drenażem z góry kardiotomu oraz 3 układami filtującymi po stronie żylnej – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Hemokoncentrator z zestawem drenów – 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Konektory – 1000 szt. |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Trójniki podłączeniowe - 400 szt |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Sterylne worki na krew o poj.1000 ml. - 100 szt |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Oxygenator ECMO z zestawem drenów do wspomagania oddychania i krążenia bez pompy centryfugalnej - 10 szt |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 225 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego 4500 ml. | Tak
5 | Stalowy wymiennik ciepła
6 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 1,65 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi 7 l/min | Tak
8 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, wbudowany w układ oksygenatora. | Tak
9 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony z góry kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Hemokoncentrator z zestawem drenów podłączeniowych z zestawem do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Powierzchnia membran do 1.6 m2 | Tak
2 | Wypełnienie hemofiltru max. 100 ml | Tak
3 | Hemofiltr posiada dwa aktywne porty po stronie zewnętrznej | Tak
4 | Hemofiltr z możliwoscią przeprowadzenia: | Tak
hemofiltracji,
hemodiafiltracji
hemoconcentracji
SCUF (wolna żylno-żylna i tętniczo-żylna ultrafiltracja)
5 | Zestaw kompatybilny z zestawem do krążenia pozaustrojowego – wykorzystanie portów podłączeniowych systemu ECC i Hemofiltracji | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Konektory podłączeniowe i trójniki
Warunki bezwzględne
1 | Konektor: | Tak
3/8 x 3/8 cala,
1/2 x 3/8 cala,
1/2 x 1/2 cala,
3/8 x 1/4 x LL cala,
1/4 x 1/4 cala.
1/4 x LL cala.
2 | Trójniki: | Tak
3/8 x 3/8 x 3/8 cala,
1/2 x 3/8 x 3/8 cala,
1/2 x 1/2 x 1/2 cala.
¼ x1/4 x 1/4
3 | Sterylne opakowania | Tak
4 | Pakowane pojedynczo | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
1 | Worki sterylne poj.min.1000ml. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator do wspomagań typu ECMO bez pompy centryfugalnej z zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.08m2 | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 230 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,4– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 4
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala - 350 szt. |  |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do kardioplegii Del Nido 1:4 ze stalowym wymiennikiem – 800 szt. |  |  | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą – 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala – silikon medyczny
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala – silikon medyczny
linia na pompę wentu 1/4x1/16 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Część drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: | Tak
linia tętnicza – pasek koloru czerwonego
linia żylna – pasek koloru niebieskiego
3 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet na stół oznaczone kolorami: | Tak
dren ssakowy na stół operacyjny – kolor zielony
dren pompy ventującej na stół operacyjny – kolor żółty
4 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
5 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet . | Tak
6 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
7 | Linia 3/8 x 3/32 x 150 cm zapakowana w zestawie | Tak
8 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
9 | Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
10 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
11 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów | Tak
i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów | Tak
i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Spirala wymiennika – stalowa | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 5
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy do 8l przepływu z wbudowanym filtrem tętniczym i twardym zbiornikiem kardiotomijnym – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala z pompą centryfugalną kompatybilną z pompą S5 firmy Stockert - 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Głowice pompy centryfugalnej do pompy Sockert S5 – 50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5 – 1000 szt. |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 |  | 8 | 0
5 | Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego - 40 szt. |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie zamkniętym z wbudowanym filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym | Tak
3 | Zakres przepływu krwi od 0,5 – 8,0 l/min | Tak
4 | Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora | Tak
5 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5m2, przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 % | Tak
6 | Oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii typu luer żeński z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze. | Tak
7 | Wejście/Wyjście dla wody – męske złącze typu Hansen | Tak
8 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym. | Tak
9 | Minimalny poziom roboczy 150 ml | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatury Spływ krwi odessanej posiada filtr o wielkości otworów 41 mikronów oraz wkładkę odpieniającą | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości/ | Dane techniczne /opis
Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
pompa tętnicza – centryfuga
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala – silikon medyczny,
linia na pompę wentu 1/4x3/32 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Część drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: | Tak
linia tętnicza – pasek koloru czerwonego,
linia żylna – pasek koloru niebieskiego
3 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet na stół oznaczone kolorami: | Tak
dren ssakowy na stół operacyjny – kolor zielony,
dren pompy ventującej na stół operacyjny – kolor żółty.
4 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
5 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet . | Tak
6 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
7 | Linia 38 x 3/32 x 150 cm zapakowana w zestawie | Tak
8 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
9 | Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
10 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
11 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
12 | W zestawie głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z pompą firmy Stockert z drenami 3/8x3/32 ,wypełnienie głowicy max. 57 ml. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Głowice pompy centryfugalnej kompatybilnej z napędem firmy stockert
Warunki bezwzględne
1 | Przepływ pompy centryfugalnej 0 – 8 l/min. | Tak
2 | Wypełnienie pompy max. 57 ml. | Tak
3 | Konektor wlotu i wylotu pompy w rozmiarze 3/8 cala | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5
Warunki bezwzględne
1 | Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej | Tak
2 | Czujniki kompatybilne z pompą Stoockert S5 | Tak
3 | Pakowane min. 100 szt. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego
Warunki bezwzględne
1 | Kompatybilny z aparatem XTRA . Skład: -zbiornik do odzysku krwi -linia aspiracyjna -linia podciśnieniowa do pompy Xvac -linia do antykoagulantu -dzwon o poj. 55/125/175 lub 225 ml. -linia napełniająca -worek na odpady poj. 10 litrów | Tak
2 | Sterylne opakowanie | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 6
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula aortalna krzywa – 900 szt. |  |  | 900 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula aortalna prosta – 10 szt. |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 32/40 Fr.bez łącznika – 600 szt. |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 28/36 Fr. bez łącznika -50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna w rozmiarze 32/40 Fr. – 50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Ssawki osierdziowe pericardialne – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA PROSTA -200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | KANIULA ŻYLNA POJEDYNCZA ZBROJONA ZAGIĘTA - 40 szt |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Kaniule miękkie do ujść wieńcowych - 100 szt |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Kaniula aortalna krzywa – 900 szt.
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 18 Fr,
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 20 Fr,
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 22 Fr,
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem , zbrojone rozm. 24 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Długość max 27 cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Kaniule wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula aortalna prosta zbrojona z łącznikiem w rozmiarze 20 Fr,
Kaniula aortalna prosta zbrojona z łącznikiem w rozmiarze 22 Fr,
Warunki bezwzględne
1 | Długość max. 27 cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem | Tak
2 | Kaniule wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 38 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 28/36 Fr bez łącznika
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 28/36 Fr bez łącznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 36 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika i owalnym korpusie | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 36 cm. | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Ssaki osierdziowe pericardialnne miękkie z metalową sprężynką
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowana w ssawke sprężynka ze stali nierdzewnej z elementem obciążającym | Tak
2 | Długość całkowita max 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
3 | Sterylne opakowanie | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona prosta, rozm. od 28-34 Fr
1 | Zakończenie kaniuli typu lighthouse | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona zagięta pod kątem 90 stopni rozm. od 28-34 Fr
1 | Zakończenie kaniuli typu lighthouse | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniule miękkie do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych w rozmiarze 4,5,6,7,8 mm.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula zakończona balonikiem uszczelniającym ujście wieńcowe prosta lub pod kątem 90o | Tak
2 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
3 | Rozmiar ujścia kaniuli 2,1 mm: 3 mm: 3,5mm | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 7
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza z metalową końcówką w rozmiarze - 24 Fr – 200 szt |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniule wysokoprzepływowe do ujść wieńcowych – 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ssawka wewnątrzsercowa (intracardialna) – 100 szt. |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Igły do podawania kardioplegii doopuszkowo z ventem w rozmiarze 9 Fr. – 800 szt |  |  | 800 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Igły do podawania kardioplegii w rozmiarze 8 Fr. – 50 szt. |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | ADAPTER DO JEDNOCZESNEGO PODAWANIA KARDIOPLEGII DO PRAWEGO I LEWEGO UJŚCIA WIEŃCOWEGO- 20 SZT. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr. – 250 szt. |  |  | 250 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr. -20 szt. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą 15 Fr. -40 szt |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzania kaniuli w jednym komplecie: 21 Fr. 25 Fr. – 60 szt. |  |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Kaniula tętnicza udowa – 50 szt |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | KANIULA AORTALNA PROSTA Z PROWADNICĄ I RUCHOMYM KOŁNIERZEM-20 SZT. |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego – 10 szt. |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona pojedyncza z metalową końcówką
Warunki bezwzględne
1 | Metalowa końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90o | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie kaniuli podczas krążenia | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 35 cm. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniule wysokoprzepływowe do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych w rozmiarze 12-14 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym ujście wieńcowe pod kątem 135o i rozmiarze 12 Fr. oraz pod kątem 90o i rozmiarze14 Fr. | Tak
2 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Ssaki wewnątrzsercowa (intracardialna)
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowany w ssawkę wewątrzsercową element obciążający | Tak
2 | Ssawka zakończona perforowanym zbiorniczkiem | Tak
3 | Długość całkowita max. 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
4 | Sterylne opakowanie | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Igły do kardioplegii z ventem do opuszki aorty 9Fr
Warunki bezwzględne
1 | Prowadnica kaniuli z systemem zabezpieczającym przed wypływem krwi z opuszki aorty. | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Igły do kardioplegii do opuszki aorty 8 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula do kardioplegii bez prowadnicy o długości min.15cm.. | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
ADAPTER DO JEDNOCZESNEGO PODAWANIA KARDIOPLEGII DO PRAWEGO I LEWEGO UJŚCIA WIEŃCOWEGO
Warunki bezwzględne
1 | Jałowy | Tak
2 | Trójnikowe złącze perfuzyjne | Tak
3 | Proksymalne wejście typu luer żeńskie | Tak
4 | 4 dystalne wyjścia typu luer męskie , z plastikowymi zaciskami | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Cewnik ventu - silikonowy o długości min. 40 cm | Tak
2 | Łacznik ventu bez odpowietrznika | Tak
3 | Korpus ventu - prosty i plastyczny | Tak
4 | Zakończenie ventu łącznikiem 1/4 cala | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem samouszczelniającym | Tak
2 | Prowadnik kaniuli sztywny | Tak
3 | Długość min 30 cm | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą 15 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem ręcznie wypełniającym | Tak
2 | Wykonana z silikonu | Tak
3 | Długość min. 30cm. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna udowa ze zwiększoną ilością otworów drenażowych z sestawem do wprowadzania kaniuli w jednym komplecie: 21 Fr. 25 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula udowa żylna w rozmiarze 21 Fr. | Tak
Kaniula udowa żylna w rozmiarze 25 Fr.
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
5 | Konektor końcowy kaniuli w rozmiarze 3/8 cala | Tak
6 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach 17Fr, 19Fr, 21 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 17 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 19 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 21 Fr. Z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
2 | Zbrojenie kaniuli | Tak
3 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula aortalna prosta z łącznikiem , zbrojona rozm. 18Fr - 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | długość min. 25 cm, max 30cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odejściem bocznym typu Luer- Lock | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Centralne wyjście
4 | Kaniule wyposażone w ruchomy kołnierz do mocowania szwów | Tak
5 | W zestawie prowadnik pakowany razem | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego
Warunki bezwzględne
1 | Kompatybilny z aparatem AUTOLOG -MEDTRONIC | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 8
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula tętnicza udowa – 30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej- 30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach od 16 Fr. do 20 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 16 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 18 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 20 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej - zestaw do wkłucia
Warunki bezwzględne
1 | Zestaw powinien zawierać: | Tak
igła typ Seldinger
1 x 10 Fr – rozszerzacz
1 x 14 Fr – rozszerzacz
1 x 18 Fr. - rozszerzacz
1 x 24 Fr. - rozszerzacz
1 x180 cm – metalowa prowadnica
1 x Mini-Skalpel
strzykawka o objętości min. 10 ml.
2 | Zestaw zapakowany podwójnie. | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 9
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniule udowe tętnicze dwukierunkowe |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniule udowe tętnicze dwukierunkowe, rozmiar 19Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula udowa tętnicza, przepływ w dwóch kierunkach - dodatkowa dystalna perfuzja kończyny dolnej | Tak
2 | Długość całkowita max 30 cm zakończona łącznikiem 3/8 cala | Tak
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli w komplecie | Tak
4 | Sterylne opakowanie | Tak
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 10
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator ECMO z drenami i pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy MAQUET - 5 szt. |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator do wspomagań typu ECMO z pompą centryfugalną i zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Wypełnienie centryfugi max. 35ml. | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 220 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,5– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 11
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Absorber pełnej krwi stosowany do ECC , ECMO ,CVVHDF – 36 szt |  |  | 36 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Absorber pełnej krwi stosowany do ECC , ECMO ,CVVHDF
Warunki bezwzględne
1 | Objętość wypełnienia absorbera: 300 ml | Tak
2 | Przepływ krwi przez absorber od 100 ml/min. do max. 700 ml/min. | Tak
3 | Czas leczenia pojedynczym absorberem 24h , przez max 7 kolejnych dni | Tak
4 | Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2 | Tak
5 | Produkt ma posiadać certyfikat ISO10993 i znak CE | Tak
6 | Sterylność absorbera min. 2 lata | Tak
7 | Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. | Tak
8 | Opakowanie transportowe filtrów do absorbcji: min. 12 szt. | Tak
9 | Instrukcja obsługi filtra w j. polskim | Tak
10 | Wraz z pierwszym zamówieniem, oprócz konektorów Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego, giętkiego uchwytu do adsorbera. | Tak
11 | Wraz z zamówieniem opakowania 12 adsorberów, Zamawiający wymaga dostarczenia konektorów podłączeniowych i konektorów do przepłukiwania. | Tak
-zestaw łączników/adapterów do krążenia pozaustrojowego
1xDINLock żeński-Luer Lock męski z rolką
1xDin Lock żeński- Luer-Lock męski z zaciskiem,
1x worek 2 litry
1x adapter Luer Lock żeński-spike,
1x adapter DINLock męski-Luer-Lock żeński,
1x DINLock żeński-DINLock żeński z portem
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy