## Arkusz1
Uwaga!
* | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
* | W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
* | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
* | Wykonawca dostarczy w II etapie dokumenty tj. folder/broszurę oferowanych wyrobów z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Pakiet Nr 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła oraz filtrem tętniczym - 350 szt. |  |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy linii tętniczej 3/8 oraz linii żylnej 3/8 cala -350 szt. |  |  | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Dyfuzor do dwutlenku węgla (CO2) - 200 szt. |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem, pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną, z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej -30 szt. |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła i filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierająca heparyny | Tak
3 | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 260 ml | Tak
4 | Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności minimum 4 litrów. | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora 2,5 m2 | Tak
- włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na stałym poziomie
6 | Zakres przepływu krwi 0,5- 7l/min | Tak
7 | Konektor wylotowy oksygenatora 3/8 cala zamocowany pod kątem 90o w stosunku do sztucznego utleniacza.
8 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
9 | Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą sie znajdować wewnątrz kardiotomu: | Tak
oddzielny układ z filtrem spływu żylnego,
oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce)
10 | Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: | Tak
wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala,
wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. o rozmiarze 1/2 cala,
wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty,
minimum 2 konektory filtrowane - połączenie typu luer,
1 niefiltrowany konektor typu luer,
porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala,
wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala,
porty wlotu i wylotu wody w w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen,
wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala,
wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne:
podłączenie zestawu do kardioplegii,
odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia,
odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii.
11 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
12 | Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności. | Tak
13 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne. | Tak
14 | Oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów takich jak:- wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła. | Tak
15 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami | Tak
3 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
4 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet. | Tak
5 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
6 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
7 | Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów. | Tak
8 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
9 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla (CO2) w czasie operacji na otwartym sercu
Warunki bezwzględne
1 | Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu, | Tak
2 | Dren doprowadzający PCV o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala | Tak
3 | Długość drenu od 2.5 m do 4 metrów | Tak
4 | Dystalna część drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym. | Tak
5 | Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozprowadzenie dwutlenku węgla (CO2) w polu operacyjnym, tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2
4 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 250 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 600 ml. | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 0.5- 7 l/min | Tak
8 | Filtr tętniczy max. wypełnienie 20 ml. | Tak
9 | Wielkość otworów w filtrze tętniczym i żylnym 30- 40 mikronów | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml. | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 2
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Absorber pełnej krwi stosowany do ECC , ECMO ,CVVHDF – 36 szt |  |  | 36 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Absorber pełnej krwi stosowany do ECC , ECMO ,CVVHDF
Warunki bezwzględne
1 | Objętość wypełnienia absorbera: 300 ml | Tak
2 | Przepływ krwi przez absorber od 100 ml/min. do max. 700 ml/min. | Tak
3 | Czas leczenia pojedynczym absorberem 24h , przez max 7 kolejnych dni | Tak
4 | Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2 | Tak
5 | Produkt ma posiadać certyfikat ISO10993 i znak CE | Tak
6 | Sterylność absorbera min. 2 lata | Tak
7 | Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. | Tak
8 | Opakowanie transportowe filtrów do absorbcji: min. 12 szt. | Tak
9 | Instrukcja obsługi filtra w j. polskim | Tak
10 | Wraz z pierwszym zamówieniem, oprócz konektorów Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego, giętkiego uchwytu do adsorbera. | Tak
11 | Wraz z zamówieniem opakowania 12 adsorberów, Zamawiający wymaga dostarczenia konektorów podłączeniowych i konektorów do przepłukiwania. | Tak
-zestaw łączników/adapterów do krążenia pozaustrojowego
1xDINLock żeński-Luer Lock męski z rolką
1xDin Lock żeński- Luer-Lock męski z zaciskiem,
1x worek 2 litry
1x adapter Luer Lock żeński-spike,
1x adapter DINLock męski-Luer-Lock żeński,
1x DINLock żeński-DINLock żeński z portem
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy