## ZP-53-2020-MODYFIKACJA1
PAKIET NR 1- Stymulator jednojamowy podstawowy
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator jednoamowy z możliwością wykonania MRI | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: VVI,VVIR, VOO |  |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.120 m-cy) |  |  |  | Tak, Podać,
3. | Dolny zakres częstości stymulacji - min. od 40/min |  |  |  | Tak, Podać
4. | Monitorowanie impedancji elektrody |  |  |  | Tak, Podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  |  | Tak, Podać
6. | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  |  | Tak, Podać
7. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  |  | Tak, Podać
8. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak, Podać
9. | Algorytm histerezy czestości rytmu |  |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 2-Elektrody endokawitarne do stymulatorów serca odporne na działanie pola rezonansu magnetycznego
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Elektroda endokawitarna przedsionkowa lub komorowa | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 40 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary: < 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak,
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak,
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak,
5. | Elektrody pozwalające na wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |  | Tak, Podać
6. | Zakres długości co najmniej od 53 do 60 cm |  |  | Tak, Podać
7. | Kompatybilne z złączem IS-1 |  |  | Tak,
8. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak,
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 3-Stymulatory jednojamowe z elektrodami z możliwością wykonania MRI i zestawem do wprowadzania elektrod
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator jednoamowy zaawansowany z możliwością wykonania MRI | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa lub przedsionkowa | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | Introduktor | 70 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: VVI,VVIR, VOO |  |  | tak, podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.120 m-cy) |  |  | tak, podać
3. | Dolny zakres częstości stymulacji - min. od 40/min |  |  | tak, podać
4. | Monitorowanie impedancji elektrody |  |  | tak, podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | tak, podać
6. | Minimalna programowalna czułość komorowa- 0.5mV |  |  | tak, podać
7. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | tak, podać
8. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całęgo oferowanego zestawu |  |  | tak, podać
9. | Długość zapisów IEGM (min. 30 sek.) |  |  | tak, podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary< 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | tak
3. | Możliowośc wykonania badania MRI |  |  | Tak, Podać
4. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | tak
5. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | tak
Lp. | Wymagane parametry graniczne introduktora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | tak, podać
2. | Prowadnik |  |  | tak
3. | Rozszerzacz |  |  | tak
4. | Igła prosta |  |  | tak
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 4-Stymulatory dwujamowe podstawowe z elektrodami z możliwością wykonania MRI i zestawem do wprowadzania elektrod
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator dwujamowy z możliwością wykonania MRI | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
3. | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
4. | Introduktor | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: VVI,VVIR, VOO, DDD, DOO, DDDR |  |  | Tak
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych min. 120 m-cy |  |  | Tak, podać
3. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak
4. | Algorytmy zmiany trybu stymulacji w trakcie arytmii przedsionkowych; |  |  | Tak, podać
5. | Maksymalna AVD co najmniej 300ms |  |  | Tak
6. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego zestawu |  |  | Tak, podać
7. | Możliwość rejestracji IEGM w kanałach A i V |  |  | Tak, podać
8. | Czułość komorowa min. zakres 1-10 mV |  |  | Tak, podać
9. | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  | Tak
10. | Czułość w kanale przedsionkowym poniżej 0.2mV |  |  | Tak
11. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | Tak
12. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej |  |  | Tak
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary:<8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | tak
3. | Możliowośc wykonania badania MRI |  |  | Tak, Podać
4. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | tak
5. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | tak
6. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | tak
Lp. | Wymagane parametry graniczne introduktora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik |  |  | tak
3. | Rozszerzacz |  |  | tak
4. | Igła prosta |  |  | tak
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza stymulator z możliwością wykonywania badania rezonansem magnetycznym 1,5T bez stref wykluczeń.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 5 - ZESTAW DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZSERCOWYCH I NACZYNIOWYCH
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Okludery do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Okludery do zamykania przetrwałego otworu owalnego PFO | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Zestawy do zamykania uszka lewego przedsionka serca | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
4. | Zestaw do zamykania ubytków międzykomorowych VSD mięśniowych i pozawałowych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | Korki naczyniowe do embolilzacji naczyń | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | Korki do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytku | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
8. | Korki do zamykania przecieków okołozastawkowych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne dla okluderów do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min. 100 m-cy) |  |  | Tak, Podać
3. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |  | Tak, Podać
4. | Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwia zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm okludery występują w rozmiarach o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, część środkowa rośnie co 2mm. |  |  | Tak, Podać
5. | Dostępność kompatybilnych koszulek w rozmiarach od 6, 7, 8, 9, 10, 12F zależnie od rozmiaru okludera |  |  | Tak, Podać
6. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
7. | System dostawczy kompatybiliny z okluderami |  |  | Tak, Podać
L.P | Wymagane parametry graniczne dla okluderów do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu PFO |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) |  |  | Tak, Podać
2. | Dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French, 35mm - 9F |  |  | Tak, Podać
4. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
5. | System dostawczy kompatybilny z okluderami |  |  | Tak, Podać
L.P | Wymagane parametry graniczne dla zestawów do zamykania uszka lewego przedsionka serca |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zatyczka sercowa do zamykania struktur serca innych niż ściana przegrody skonstruowana z nitinolowej siatki,składająca się z płatka i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem , wprowadzana przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka. |  |  | Tak, Podać
2. | Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia. |  |  | Tak, Podać
3. | Zakres średnic płatka urządzenia od 16 do min. 34mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 22 do min. 41 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka.W zakresie średnic płatka od 16 do 22 mm wymagana jest dostępność w wielkościach rosnących co 2mm , powyżej 22mm co 2 lub 3 mm |  |  | Tak, Podać
4. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
5. | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia elementów urządzenia, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania urządzenia do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia do struktury serca bez konieczności usuwania systemu z serca. |  |  | Tak, Podać
| Zestaw składający się z : okludera, systemu doprowadzającego i prowadnika |  |  | Tak, Podać
L.P | Wymagane parametry graniczne dla zestawów do zamykania ubytków międzykomorowych VSD mięśniowych i pozawałowych |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Samocentralizacja okludera w ubytku
2. | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową
3. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm
4. | System wprowadzający kompatybilny z okluderami. Możliwość wprowadzenia okluderów o średnicach 4-10 mm przez zestaw o średnicy 6F, 12 mm – zestaw 7F, 14-16 mm – zestaw 8F, 18 mm – zestaw 9F, 20-24 mm – zestaw 10F
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
6. | Prowadnik o wzmożonej sztywności , średnica 0,035 cala i długość 300 cm
L.P | Wymagane parametry graniczne dla cewników balonowych do pomiaru wielkości ubytku |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | balon o krztałcie wrzeciona akceptujący prowadnik 0.035”
2. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
3. | Wymagana jest dostępność trzech różnych wielkości balonów, przy czym muszą być spełnione następujące warunki: balon o śr. 6F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20mm, / 18; balon o śr. 7F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 27mm, / 24; balon o śr.8F umożliwać będzie pomiar ubytku o maksymalnej srdenicy do 40mm, / 34.
L.P | Wymagane parametry graniczne dla korków naczyniowych do embolilzacji naczyń |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej , wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu
2. | średnica korka w zakresie od 3 do 22mm
3. | Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) |  |  | Tak, Podać
4. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
5. | System dostarczajacy |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne korków do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dwa różne rodzaje konstrukcji: o typie korka oraz typu dwudyskowego |  |  | Tak, Podać
2. | Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 14 mm |  |  | Tak,
3. | Możliwość współpracy z cewnikiem wprowadzającym o średnicy 4 French |  |  | Tak,
4. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy
5. | Możliwość zamknięcia przewodów tętniczych różnych typów (np. lejkowatych, tubularnych, typu „okienko”) |  |  | Tak,
Lp. | Wymagane parametry graniczne korków do zamykania przecieków okołozastawkowych |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | konstrukcja oparta na siatce nitinolowej , wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu |  |  | Tak
2. | Owalny przekrój korka pozwalajacy na zamykanie spłaszczonych otworów |  |  | Tak
3. | Różne rozmiary korka w zakresie od 4/2mm - 14/5mm (przynajmniej różnych 8 rozmiarów) |  |  | Tak
4. | System dostarczajacy |  |  | Tak
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 6-Stymulatory dwujamowe zaawansowane
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator dwujamowy z możliwością wykonania MRI | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 15 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO(R) |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min. 120 m-cy) |  |  | Tak, Podać
3. | Monitorowanie impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
4. | Algotytmy zmiany trybu stymulacji w trakcie arytmii przedsionkowych; |  |  | Tak, Podać
5. | Maksymalna AVD co najmniej 300ms |  |  | Tak, Podać
6. | Minimalna programowalna czułość komorowa- 0.5mV |  |  | Tak,
7. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | Tak, Podać
8. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wyklucze |  |  | Tak, podać
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza stymulator z możliwością wykonywania badania rezonansem magnetycznym 1,5T bez stref wykluczeń.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 7-Stymulatory dwujamowe do unikania stymulacji prawej komory z algorytmem innym niż histereza p-k
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator dwujamowy do unikania stymulacji prawej komory z algorytmem innym niż histereza p-k | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 15 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: AAI/(R)/DDD(R), DDI(R), DOO(R), |  |  | Tak, Podać
2. | Algorytm do unikania stymulacji prawej komory inny niż histereza rytmu, wydłużenie AVD i histereza AVD |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
4. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych (min. 100 m-cy) |  |  | Tak, Podać
5. | Minimalna programowalna czułość komorowa- 0.5mV |  |  | Tak, Podać
6. | Reakcja na arytmie przedsionkowe; zmiana trybu stymulacji |  |  | Tak, Podać
7. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 8-Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej (wielopolowe)
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej zaawansowany (z możliwością stymulacji z czteropolowej elektrody) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Introduktor | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | Elektroda lewokomorowa do stymulacji z co najmniej dwóch z czterech biegunów (3 różne typy do wyboru przez zamawiającego) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej 2 krzywizny i 2 cewniki subselektywne | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Cewnik Swanna Ganza | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
8. | Prowadnik angioplastyczny | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, DDD, VVI, DOO, VOO |  |  | Tak, Podać
2. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
3. | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość automatycznej konfiguracji polarności podczas implantacji |  |  | Tak, Podać
5. | Długość zapisu EGM w pamięci urządzenia powyżej 12 min. |  |  | Tak, Podać
6. | Elektroda LV typu OTW: czteropolarna 3 typy do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
7. | Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM) |  |  | Tak, Podać
8. | Min, 2 funkcje zwiększające odsetek stymulacji resynchronizujących |  |  | Tak, Podać
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary:< 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak,
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak,
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak,
5. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak,
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu do kaniulacji naczyń |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik |  |  | Tak,
3. | Rozszerzacz |  |  | Tak,
4. | Igła prosta |  |  | Tak,
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | Tak,
UWAGA:
► | Zamawiający dopuszcza stymulator z możliwością wykonywania badania rezonansem magnetycznym serca 1,5T bez stref wykluczeń.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 9- Wszczepialne rejestratory arytmii standardowe
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Wszczepialny rejestrator arytmii | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Wszczepialny rejestrator arytmii |  |  | Tak, Podać
2. | Zestaw wprowadzający |  |  | Tak, Podać
3. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Użyczenie programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza standardowy wszczepialny rejestrator arytmii bez zestawu wprowadzającego, ale z zestawem do mapowania
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 10-Stymulatory trójjamowe do resynchronizacji komorowej (standardowe)
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Elektroda endokawitarna komorowa | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Introduktor | 120 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | Elektroda lewokomorowa 3 różne typy do wyboru przez zamawiającego | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej 2 krzywizny i 2 cewniki subselektywne | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Cewnik Swanna Ganza | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
8. | Prowadnik angioplastyczny | 40 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Tryby stymulacji: DDDR-BiV, DDD, VVI, DOO, VOO |  |  | Tak, Podać
2. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
3. | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  |  | Tak, Podać
4. | Cewnik Swanna - Ganza |  |  | Tak, Podać
5. | Prowadnik angioplastyczny 0,014 cal lub 0,016 cal |  |  | Tak, Podać
6. | Elektroda LV typu OTW: unipolarna i bipolarna do wyboru przez zamawiającego Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej. |  |  | Podać
7. | Pamięć stymulatora z: liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM) |  |  | Tak, Podać
9. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrody endokawitarnej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Dostępne rozmiary:< 8F |  |  | Tak, Podać
2. | Polarność: bipolarna |  |  | Tak, Podać
3. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  | Tak, Podać
4. | Kształt - dostępne: proste i "J" |  |  | Tak, Podać
5. | Oporność - dostepne: nisko- i wysokooporowe |  |  | Tak, Podać
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu do kaniulacji naczyń |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Rozmiar przystosowany do elektrody |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik |  |  | Tak, Podać
3. | Rozszerzacz |  |  | Tak, Podać
4. | Igła prosta |  |  | Tak, Podać
5. | Zestaw jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, szczelny |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.
2. | Zamawiający dopuszcza ofertę bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.
3. | Zamawiający dopuszcza stymulator trójjamowy do resynchronizacji komorowej z funkcjami antyarytmicznymi bez unipolarnej elektrody LV.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 11- Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej cewnikiem Swanna Ganza oraz prowadnikiem angioplastycznym oraz elektrodą do stymulacji lewokomorowej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw cewników do kaniulacjii zatoki wieńcowej | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Zestaw cewników subselektywnych | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej (typu Swana-Ganza) | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Prowadnik angioplastyczny 0.014" | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne zestawu |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Cewnik Swanna - Ganza - 1 w zestawie |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadnik angioplastyczny 0,014 - co najmniej dwie szywności do wyboru; |  |  | Tak, Podać
3. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z dostępnymi 5-cioma krzywiznami, co najmniej 2 w zestawie; |  |  | Tak, Podać
5. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z regulowanym zamykaniem zastawki hemodynamicznej |  |  | Tak, Podać
6. | Cewniki subselektywne co najmniej 2 krzywizny do wyboru |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 12- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY PODSTAWOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA MRI (ICD-VR)
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) | 45 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 45 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | zestaw do wkłucia | 45 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak,
3. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość 40 ml lub poniżej |  |  | Tak, Podać
5. | Histogram częstości rytmu |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak,
9. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia antyarytmiczna w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Możliwość dostarczenia ATP |  |  | Tak, Podać
14. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  | Tak, Podać
15. | Automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP |  |  | Tak, Podać
16. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min. 100 m-cy) |  |  | Tak, Podać
17. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
19. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
20. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody |  |  | Tak, Podać
21. | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od ok.50 do ok.80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak,podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak,podać
WKŁUCIE, INTRODUCER
26. | Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak
27. | System "peel-away" |  |  | Tak
PROGRMATOR
28. | Użyczenie programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Dotyczy parametr 15- Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości dostarczenia ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością manualnego wyboru jednej z pośród 4 dostępnych terapii ATP (Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan)
2. | Dotyczy parametr 21- Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości wykonania badania w środowiśku MRI 3T ale z możliwością wykonania badania w środowisku MRI 1,5T(najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3,6,12,24h
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 13- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA JEDNOJAMOWEGO (ICD-VR) ZAAWANSOWANEGO Z PODWYŻSZONĄ ENERGIĄ WYŁADOWANIA
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | zestaw do wkłucia | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 80 gramów |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 40 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min.6 |  |  | Tak, Podać
7. | Możliwość zmiany wektora wyładowań |  |  | Tak, Podać
8. | Gniazda elektrody DF-4 lub DF-1 do wyboru |  |  | Tak, Podać
9. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  | Tak, Podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
16. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu ze złączem DF4 |  |  | Podać
18. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody |  |  | Tak, Podać
19. | Automatyczna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
20. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
26. | Koile elektrody pokryte substancją utrudniającą wrastanie w tkanki |  |  | Tak, Podać
27. | ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
28. | Rozmiar introducera 9-11F do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
29. | System "peel-away" lub rozcinane |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
30. | Użyczenie Programatora wraz z kompatybilnymi kablami ekg - 3 komplety |  |  | Tak, podać wartość brutto
UWAGA:
► | Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 14- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ Z FUNKCJĄ TELE-MONITORINGU
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ Z FUNKCJĄ TELE-MONITORINGU | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | WKŁUCIE | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga 80 gramów lub poniżej Zamawiający zaakceptuje urządzenia o wadze 81 g- DF 4 i 82 g – DF 1. |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  | Tak, Podać
7. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej w strefie VT |  |  | Tak, Podać
8. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia antyarytmiczna min 2 typy |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia antyarytmiczna w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Automatyczny pomiar i opis stanu baterii, oporności elektrody, amplitudy sygnału V |  |  | Tak, Podać
13. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytm wybierajacy ostatnią stuteczną terapie antyarytmiczną w strefie VT |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe oparte o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  | Tak, Podać
16. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwość programowania parametrów wyczuwania elektrody komorowej - minimum 5 parametrów |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwość bezprzewodowego przesyłu danych z ICD do programatora. |  |  | Tak, Podać
19. | Możliwość telemonitoringu (możliwość przesyłu danych z urządzenia do sieci informatycznej zewnętrznej) |  |  | Tak, Podać
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną. |  |  | Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
25. | Rozmiar introducera 9-11F do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
26. | System "peel-away" lub rozcinany |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
27. | Użyczenie Programatora wraz z kompatybilnymi kablami ekg - 3 komplety |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 15- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY+ elektroda defibrylująca+zestaw do wkłucia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | ZESTAW DO WKŁUCIA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  |  | Tak, Podać
3. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Waga 80 gramów lub poniżej. |  |  | Tak, Podać
5. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
9. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  | Tak, Podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
11. | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS |  |  | Tak, Podać
14. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
15. | Histogram częstości rytmu, % stymulacji V |  |  | Tak, Podać
16. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  | Tak, Podać
17. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
18. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  | Tak, Podać
19. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
20. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
21. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
22. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
23. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
27. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
28. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
29. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
| WKŁUCIE, INTRODUCER, ZESTAW DO CS |  |  | Tak, Podać
30. | Rozmiar introducera: 7-11F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
31. | System "peel-away" lub rozcinany |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
32. | Użyczenie Programatora wraz z kompatybilnymi kablami ekg - 3 komplety |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 16- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY (ICD-VR) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 10 |  | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | ZESTAW WKŁUCIA NACZYNIOWEGO | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 35 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Grubość urządzenia poniżej 10mm |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  | Tak, Podać
8. | Możliwość zmiany wektora wyładowań w trakcie jednego epizodu arytmii komorowej |  |  | Tak, Podać
9. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
10. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR) |  |  | Tak, Podać
11. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  | Tak, Podać
13. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
14. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
15. | Bezprzewodowa łączność z programatorem |  |  | Tak, Podać
16. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  | Tak, Podać
17. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu dla elektrod ze złączem DF-4. |  |  | Podać
19. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  | Tak, Podać
20. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
21. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne dostosowane do urzączenia - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 59 do 70 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody typu ''integrated bipolar'' |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
26. | Rozmiar introducera 9-11F do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
27. | System "peel-away" lub rozcinane |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
28. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 17- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) podstawowy
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) podstawowy | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Elektroda defibrylująca | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Elektroda przedsionkowa | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 80 gramów, objętość poniżej 40ml |  |  | Tak, Podać
4. | Histogram częstości rytmu w kanale A i V, % stymulacji A, RV |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
8. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
13. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
14. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4. |  |  | Podać
15. | Algorytm stymulacji redukujący % stymulacji RV oparty o mechanizm inny niż histereza częstości, histereza AV oraz wydłużenie AV |  |  | Tak, Podać
16. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
18. | Zatyczka do portów IS-1 i DF-1 co najmniej jedna sztuka na jeden generator impulsów |  |  | Tak, Podać
PARAMETRY ELEKTROD
19. | Elektrody do defibrylacji aktywne o co najmniej 2 długościach do wyboru przez Zamawiajacego (jedna ok. 50-60cm i druga ok. 70-80cm) |  |  | Tak, Podać
20. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
PROGRAMATOR
| Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 18- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2 | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3 | zestaw do wkłucia | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
2. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak,
3. | Waga 78 gramów lub poniżej. |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość 35 ml lub poniżej |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak,
8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS |  |  | Tak, Podać
13. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 3 typy |  |  | Tak, Podać
16. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca 1,5 i 3T bez stref wykluczeń dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
18. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
20. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
21. | Automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP |  |  | Tak, Podać
22. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  | Tak, Podać
23. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak,
25. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
27. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak,
28. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
29. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
| WKŁUCIE, INTRODUCER, ZESTAW DO CS |  |  | Tak, Podać
30. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
31. | System "peel-away" |  |  | Tak,
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
32. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 19- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY o podwyższonej liczbie wyładowań i z telemonitoringiem
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) ZAAWANSOWANY | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | WKŁUCIE NACZYNIOWE | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 85 gramów; objętość poniżej 40ml |  |  | Tak, Podać
4. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  | Tak, Podać
7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
8. | Rodzaje stymulacji (VOO, VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy. |  |  | Tak, Podać
11. | Możliwość bezprzewodowego przesyłu danych z ICD do programatora. |  |  | Tak, Podać
12. | Algorytm wybierajacy ostatnią stuteczną terapie antyarytmiczną w strefie VT |  |  | Tak, Podać
13. | Możliwość telemonitoringu (możliwość przesyłu danych z urządzenia do sieci informatycznej zewnętrznej) |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym obligatoryjnie algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego |  |  | Tak, Podać
15. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
16. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
17. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną. |  |  | Podać
18. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
19. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |  | Tak, Podać
20. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
23. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | System "peel-away" lub rozcinany |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
25. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 20- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA DWUJAMOWEGO (ICD-DR) ZAAWANSOWANEGO O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2 | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3 | elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4 | zestaw do wkłucia | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 35 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Grubośc urządzenia poniżej 10mm |  |  | Tak,podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  | Tak, Podać
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
9. | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
16. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu dla elektrod ze złączem DF-4. |  |  | Podać
18. | Automatyczny pomiar amplitudy R i P i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
19. | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
20. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
20. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 59 do 70 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody typu ''integrated biolar'' |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
27. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
28. | System "peel-away" |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
29. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 21- ZESTAW WSZCZEPIALNEGO KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA PODSKÓRNEGO (S-ICD)
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR PODSKÓRNY (S-ICD) | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
3. | ZESTAW DO IMPLANTACJI | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY KARDIOWERTERA DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Możliwość wykonywania badań MRI |  |  | Tak, Podać
3. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 60 [J] |  |  | Tak, Podać
4. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTRODY |  |  | Tak, Podać
5. | Elektroda do defibrylacji podskórna współpracująca z zamawianym kardiowerterem-defibrylatorem podskórnym |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO IMPLANTACJI |  |  | Tak, Podać
6. | Komplet urządzeń pozwalających na implantacje układu (S-ICD) |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
7. | Użyczenie Programatora wraz z współpracującą z nim drukarką |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 22- KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) z możliwością wyładowań wysokoenergetycznych + elektroda defibrylująca + elektroda przedsionkowa+ 2 zestawy do wkłucia
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY (ICD-DR) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | PAPIER DO PROGRAMATORA | 10 | RYZA | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | zestaw do wkłucia | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 80 gramów |  |  | Tak, Podać
4. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 40 [J] |  |  | Tak, Podać
5. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
6. | Objętość urządzenia poniżej 40ml |  |  | Tak, Podać
7. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
9. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
10. | Rodzaje stymulacji minimum (VOO, VVI, VVIR, DDI, DDD, DDDR, AAI, AAIR) |  |  | Tak, Podać
11. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
13. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza zestawy ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym. |  |  | Podać
14. | Automatyczny pomiar amplitudy P, R i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
15. | Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |  | Tak, Podać
16. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
17. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
18. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
19. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |  | Tak, Podać
20. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA ORAZ INTRODUCER |  |  | Tak, Podać
23. | Rozmiar introducera: 7 - 11 F do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | System "peel-away" lub rozcinany |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
25. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
UWAGA:
► | Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 23- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwością stymulacji lewej komory z więcej niż dwóch biegunów
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER– DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
3. | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
4. | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
5. | ZESTAW DO WKŁUCIA | 90 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
6. | ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
7. | Prowadnik angiograficzny 0.014" | 30 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  | Tak, Podać
3. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Waga 81 gramów lub poniżej Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1. |  |  | Podać
5. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
9. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
13. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
16. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
17. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu dla elektrod DF-4 |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowe, min. 3 opcje, w tym obligatoryjnie stymulacja typu LV-->generator ICD |  |  | Tak, Podać
19. | Mozliwośc automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v. |  |  | Podać
20. | Możliwe ustawienie stymulacji z elektrody lewokomorowej z czterech lub więcej punktów. |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną. |  |  | Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 59 do 70 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody lewokomorowe o co najmniej 4-ech biegunach stymulujących. Do wyboru przez Zamawiającego co najmniej 3 typy elektrod lewokomorowych różniących się rozstawem biegunów stymulujących |  |  | Tak, Podać
27. | Zamawiający wymaga dostarczenia prowadnika angioplastycznego pasujacego do elektrody lewokomorowej w ilosci jeden cewnik do jednej elektrody |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ |  |  | Tak, Podać
28. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
29. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
UWAGA:
► | Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym.
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 24- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ Z FUNKCJĄ TELEMONITORINGU
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ Z FUNKCJĄ TELEMONITORINGU | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
2. | ELEKTRODA DEFIBRYLUJACA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
3. | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
4. | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
5. | ZESTAW DO WKŁUCIA | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
6. | ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
7. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  | Tak, Podać
3. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Waga 87 gramów lub poniżej |  |  | Podać
5. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
6. | Możliwość wykonania badania MRI |  |  | Tak, Podać
7. | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiowertera – defibrylatora z funkcją resynchronizacji zaawansowanego o podwyższonej liczbie wyładowań z funkcją telemonitoringu. Dopuszcza się, aby w każdej ze stref detekcji tachyarytmii komorowej było dostępnych 8 terapii wysokoenergetycznych. Jednoczesnie urządzenie może dać możliwość zaprogramowania w stefach VT przynajmniej 2 różnych terapii niskoeneretycznych ATP ( burst /rump ) bez ograniczenia ilości szoków. |  |  | Tak, Podać
8. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
9. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  | Tak, Podać
10. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
11. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 37 [J] |  |  | Tak, Podać
12. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
13. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
14. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
15. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
16. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
17. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  | Tak, Podać
18. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
19. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
20. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
21. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
22. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza zestawy ze złączem DF4 w celu wykonania badania rezonansem magnetycznym. |  |  | Podać
23. | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej (min. 3 opcje) |  |  | Tak, Podać
24. | Mozliwośc automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości automatycznej optymalizacji opóźnień a-v i v-v. |  |  | Podać
25. | Możliwe ustawienie stymulacji z elektrody lewokomorowej z 4 lub więcej punktów. |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego Zamawiający dopuszcza urządzenia z dostępną tylko elektrodą defibrylującą aktywną. |  |  | Podać
27. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
28. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
29. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
30. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
31. | Elektrody lewokomorowe o co najmniej czterech biegunach stymulujących |  |  | Tak, Podać
32. | Zamawiający wymaga dostarczenia prowadnika angioplastycznego pasujacego do elektrody lewokomorowej w ilosci jeden cewnik do jednej elektrody |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ |  |  | Tak, Podać
33. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
34. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 25- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY O MAŁEJ OBJĘTOŚCI I PODWYŻSZONEJ LICZBIE WYŁADOWAŃ
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
3. | Elektroda lewokomorowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
4. | Elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
5. | zestaw do wkłucia | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
6. | zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
7. | cewnik subselektywny | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
8. | prowadnik angioplastyczny | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
9. | drut prowadzący | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
5. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
6. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
7. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
8. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
9. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
10. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga poniżej 75 gramów |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 35 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Grubość puszki poniżej 10mm |  |  | Tak, Podać
6. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
7. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 8 |  |  | Tak, Podać
8. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
9. | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
10. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 3 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych ( min.72 m-cy) |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
15. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
16. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
17. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrody |  |  | Tak, Podać
18. | Automatyczna optymalizacja AV i VV |  |  | Tak, Podać
19. | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej bipolarnej i unipolarnej (min. 3 opcje, dla elektrod bipolarnych) |  |  | Tak, Podać
20. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody defibrylujące typu ''integrated bipolar'' |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  | Tak, Podać
27. | Elektrody lewokomorowe co najmniej 2 różne typy do wyboru przez Zamawiającego oraz prowadnik angioplastyczny do każdej elektrody |  |  | Tak, Podać
28. | Dostarczenie urządzeń do zdalnego monitorowania w ilości 20% zakontraktowanych urządzeń |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ |  |  | Tak, Podać
29. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny + drut prowadzacy >190 cm |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
30. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu.
2. | Dotyczy- parmetr 16. Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości wykonania badania MRI z użyciem zestawu z elektrodą LV bipolarną i unipolarną ale z możliwością wykonania badania MRI z użyciem zestawu z elektrodą czteropolową
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 26- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONI-ZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONI-ZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY Z SYGNALIZACJĄ USZKODZENIA ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | elektroda lewokomorowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | zestaw do wkłucia | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | zestaw do kaniulacji zatoki wiencowej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak,
2. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak,
3. | Waga 81 gramów lub poniżej |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
11. | Stymulacja antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Algorytm różnicujący zał T od zesp QRS |  |  | Tak, Podać
14. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu |  |  | Tak, Podać
15. | Automatyczne wyłączenie nieskutecznej terapii ATP |  |  | Tak, Podać
16. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
17. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
18. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  | Tak, Podać
19. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
20. | Min. 2 funkcje zwiększające odsetek stymulacji resynchronizujących
21. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  | Tak, Podać
22. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  | Tak, Podać
PARAMETRY ELEKTROD
23. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
27. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
28. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F |  |  | Tak, Podać
29. | Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 różne typy do wyboru przez Zamawiającego wraz z prowadnikiem angioplastycznym |  |  | Tak, Podać
30. | WKŁUCIE, INTRODUCER, ZESTAW DO CS |  |  | Tak, Podać
| Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych |  |  | Tak, Podać
31. | PROGRAMATOR
| Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
32. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 27- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY z możliwością wyładowań wysokoenergetycznych
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ RESYNCHRONI-ZACJI (ICD-CRT/CRT-D) ZAAWANSOWANY | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | elektroda przedsionkowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
4. | elektroda lewokomorowa | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
5. | zestaw do wkłucia | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
6. | zestaw do kaniulacji zatoki wiencowej | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Papier do programatora | 10 | ryza | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Waga 81 gramów lub poniżej |  |  | Tak, Podać
4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 40 [J] |  |  | Tak, Podać
6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
8. | Rodzaje stymulacji (VVI, VVIR, AAI, AAIR, DDD, DDDR) |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
12. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza oferty bez mozliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego. |  |  | Podać
13. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
15. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
16. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym |  |  | Tak, Podać
17. | Automatyczny pomiar amplitudy A, RV, LV i impedancji elektrody |  |  | Tak, Podać
18. | Automatyczna optymalizacja AV i VV |  |  | Tak, Podać
19. | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej bipolarnej i unipolarnej (min. 3 opcje, dla elektrod bipolarnych) |  |  | Tak, Podać
20. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. | Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrofizjologiczna sterowalna elektroda diagnostyczna dedykowana do zatoki wieńcowej, w proporcji jedna sztuka na cztery układy CRT-D |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku. |  |  | Podać
27. | Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 różne typy do wyboru przez Zamawiającego oraz prowadnik angioplastyczny do każdej elektrody |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ |  |  | Tak, Podać
28. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny + drut prowadzacy >190 cm |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
29. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 28- ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI (ICD-CRT/CRT-D) PODSTAWOWY
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | ZESTAW KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONI-ZACJI (ICD-CRT/CRT-D) | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
2. | elektroda defibrylująca | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
3. | elektroda przedsionkowa | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
4. | elektroda lewokomorowa | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
5. | zestaw do wkłucia | 90 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
6. | zestaw do kaniulacji zatoki wiencowej | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
7. | cewnik subselektywny | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
8. | prowadnik angioplastyczny | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
ELMENTY WW. ZESTAWU / W CAŁOŚCI WYPEŁNIA WYKONAWCA - W PRZYPADKU INNEJ ILOŚCI POZYCJI W ZESTAWIE NALEŻY TABELĘ ZMODYFIKOWAĆ :
1. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
2. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
3. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
4. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
5. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
6. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
7. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
8. |  |  | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY DEFIBRYLATORA |  |  | Tak, Podać
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
2. | Kardiowerter-defibrylator dedykowany terapii resynchronizującej |  |  | Tak, Podać
3. | Czas sterylizacji min.12miesięcy |  |  | Tak, Podać
4. | Waga 81 gramów lub poniżej Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze 87 g- DF 4 i 86 g – DF 1. |  |  | Podać
5. | Grubość urzadzenia poniżej 15mm |  |  | Tak, Podać
6. | Objętość poniżej 40 ml |  |  | Tak, Podać
7. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  | Tak, Podać
8. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  | Tak, Podać
9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  | Tak, Podać
10. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  | Tak, Podać
11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną min 2 typy |  |  | Tak, Podać
12. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  | Tak, Podać
13. | Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku urządzeń i elektrod ze złączem DF-4. |  |  | Tak, Podać
14. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
15. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  | Tak, Podać
16. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  | Tak, Podać
17. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  | Tak, Podać
18. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  | Tak, Podać
19. | Możliwość programowania różnej polarności stymulacji elektrody lewokomorowej |  |  | Tak, Podać
20. |  |  |  | Tak, Podać
| PARAMETRY ELEKTROD |  |  | Tak, Podać
21. | Elektrody do defibrylacji jedno- i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Podać
22. | Elektrody do defibrylacji sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 59 do 70 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  | Tak, Podać
23. |  |  |  | Tak, Podać
24. | Elektrody do defibrylacji sterydowe o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe współpracujące z introducerem 11F |  |  | Tak, Podać
25. | Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez Zamawiającego, o średnicy < 8F, współpracujące z introducerem 8F |  |  | Tak, Podać
26. | Elektrody lewokomorowe co najmniej 3 typów |  |  | Tak, Podać
27. | Zamawiający wymaga dostarczenia prowadnika angioplastycznego lub analogicznego pasujacego do elektrody lewokomorowej w ilosci jeden cewnik do jednej elektrody |  |  | Tak, Podać
| ZESTAW DO WKŁUCIA, INTRODUCER, ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ |  |  | Tak, Podać
28. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej - 3 krzywizny dostosowany do wprowadzania dostarczanych w pakiecie elektrod lewokomorowych oraz cewniki subselektywne - 2 krzywizny |  |  | Tak, Podać
| PROGRAMATOR |  |  | Tak, Podać
29. | Użyczenie Programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Dotyczy- parametr 13. Zamawiający dopuszcza urządzenia bez możliwości wykonania badania MRI z użyciem zestawu z elektrodą LV bipolarną i unipolarną ale z możliwością wykonania badania MRI z użyciem zestawu z elektrodą czteropolową.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 29- PROWADNIKI WEWNĄTRZNACZYNIOWE
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | PROWADNIKI WEWNĄTRZNACZYNIOWE | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| PARAMETRY |  |  | Tak, Podać
1. | ŚREDNICE PROWADNIKÓW: 0.018", 0.020", 0.025", 0.032", 0.035" do wyboru przez zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
2. | Długosci prowadników 180-300cm do wyboru przez zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
3. | dostępne w wesjach o standardowej sztywności, półsztywnej i większej sztywności do wyboru przez zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
4. | końcówki prosta, 45stopni i J do wyboru przez zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
5. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 29 diagnostycznych prowadników naczyniowych o standardowej sztywności, stalowych z teflonowym pokryciem o dostępnych średnicach: 0.018” 0.021” 0.025” 0.032” 0.035” (do wyboru przez zamawiającego); długościach w przedziale 80-260cm (do wyboru przez zamawiającego) z końcówką prostą lub zagiętą typu J.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 30- ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
ZESTAW DO USUWANIA ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
1. | Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wewnętrznej od 0,016“ do 0,032“ | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Koszulki poszerzające Byrd polipropylenowe (pary składające się z koszulki zewnętrznej i wewnętrznej o długośći 33/38cm oraz 41/46cm) | 75 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod. Średnice koszulek wewnętrznych 9.0-11.0F Długość zestawu 13,6 cm | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
4. | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod. Średnice koszulek wewnętrznych w zakresie 9-13F | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
5. | Koszulka stabilizująca | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
6. | Nożyczki do obcinania elektrod | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
7. | Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
8. | Poszerzacz do wewnętrznej spirali elektrody | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
9. | Mandryn używany do udrażniania kanału elektrody | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
10. | Chwytak atraumatyczny | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
11. | Mandryn -przeznaczony do usuwania elektrod bez światła | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
12. | Pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego śred. Introducera 4 -6 F wielkość pętli 5mm -30mm | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
13. | One –Tie zwój ściskający pakowany po 5 szt. - podano cenę za 1 szt.) | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
14. | Introducery naczyniowe o długości powyżej 20cm i średnicy 7-12F | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
15. | Introducery naczyniowe o długości powyżej 20cm i średnicy 7-12F | 25 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 31- INTRODUKTOR TYPU PEEL-AWAY
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Introduktory peel-away | 1500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 100 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Koszulka 6-12F |  |  | Tak, Podać
2. | Dilator |  |  | Tak, Podać
3. | Prowadnik o długości co najmniej 50cm z końcówką J oraz drugą miękką |  |  | Tak, Podać
4. | Igła prosta |  |  | Tak, Podać
5. | Blokowanie rozszerzacza w koszulce |  |  | Tak, Podać
6. | Dostępna wersja z kablami pomiarowymi |  |  | Tak, Podać
7. | Zestaw pakowany w sztywną tackę z wgłębieniami na poszczególne elementy |  |  | Tak, Podać
8. | Dostęp do rozrywanej koszulki z zastawką hemostatyczna |  |  | Tak, Podać
9. | Na każdym wyrobie mi. 2szt. odrywanych naklejek do dokumentacji pacjenta (REF, LOT etc.) |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 32- Zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | URZĄDZENIE/OKLUDER do zamykania uszka lewego przedsionka | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | KOSZULKA DOSTĘPOWA | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | PROWADNIK | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA USZKA LEWEGO PRZEDSIONKA |  |  | Tak, Podać
1. | Okluder o samorozprężalnej konstrukcji nitinolowej po stronie proksymalnej pokrytej izolująca membrana |  |  | Tak, Podać
2. | Urządzenie o konstrukcji jednoczęściowej |  |  | Tak, Podać
3. | Gęstość membrany w zakresie 150-170 mikronów |  |  | Tak, Podać
4. | Zestaw wprowadzjacy w komplecie ( wyposazony w zastawkę hemostatyczną) |  |  | Tak, Podać
5. | Oklulery o max. 10 aktywnie fiksujacych się ramionach |  |  | Tak, Podać
6. | Okludery dostepne w różnych rozmiarach od 21 mm do 33 mm ( min 5 rozmiarów) |  |  | Tak, Podać
7. | Skutecznośc kliniczna okulderów udokumentowana przynajmniej jednym międzynarodowym randomizowanym, propektywnym badaniem klinicznym |  |  | Tak, Podać
| Koszulka dostepowa |  |  | Tak, Podać
1. | Dostępność dwóch rodzajów kształtu koszulek |  |  | Tak, Podać
2. | Długość zestawu wprowadzajacego min. 75 cm |  |  | Tak, Podać
3. | Min. 3 markery głębokości na dystalnej części zestawu wprowadzającego |  |  | Tak, Podać
| Prowadnik o zwiększonej sztywności |  |  | Tak, Podać
1. | Prowadnik o zwiększonej sztywności o średnicy 0,035" |  |  | Tak, Podać
2. | Długość 180 cm |  |  | Tak, Podać
3. | Końcówka atraumatyczna prosta |  |  | Tak, Podać
4. | Ilość 2 prowadniki na 1 urzadzenie zamykania uszka |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 32 w części 1 urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka o następujących parametrach: • Oklulery o max. 18 aktywnie fiksujacych się ramionach • Okludery dostepne w różnych rozmiarach od 20 mm do 35 mm ( min 5 rozmiarów)? Pozostałe parametry bez zmian.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 33- Zestaw do zamykania naczyń
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw do zamykania naczyń | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zestawy do zamykania tętnic po wkłuciach – urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5F - 8F - urządzenie działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych |  |  | Tak, Podać
2. | Średnica urządzenia: 6F i 8F |  |  | Tak, Podać
3. | Wprowadzanie po prowadniku 0.035" dla 6F i 0.038" dla 8F. |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 34- Zestaw do stymulacji pęczka HISa zawierający elektrody oraz cewniki
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw cewników o stałej krzywiźnie do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
2. | Cewnik sterowalny do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka Hisa | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
3. | Elektroda do stymulacji pęczka Hisa | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Elektroda o średnicy nie większej niż 4,5 Fr |  |  | Tak, Podać
3. | 3 długości elektrod do wyboru |  |  | Tak, Podać
4. | Element mocowania wkrętka |  |  | Tak, Podać
5. | Dostępny cewnik sterowalny |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 35- Koperta antybakteryjna do zabiegów implantacji kardiostymulatorów
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Koperta antybakteryjna do zabiegów implantacji kardiostymulatorów | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Substancja czynna rifampicyna i pochodna tetracykliny |  |  | Tak, Podać
2. | Mozliwosc stosowania do loży kardiostymulatora |  |  | Tak, Podać
3. | Kształt i wielkość dedykowane do kardiostymulatora/ICD |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 36- Wszczepialny rejestrator arytmii o małej objętości
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Wszczepialny rejestrator arytmii | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 1 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Automatyczna detekcja i zapis zaburzeń rytmu (tachkardie, bradykardie, pauzy) |  |  | Tak, Podać
2. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok i czas sterylizacji nie krótszy niż 12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Możliwośc wykonania badania MRI, możliwość telemonitoringu |  |  | Tak, Podać
4. | Objetość poniżej 2 cm3 |  |  | Tak, Podać
5. | Algorytm detekcji migotania przedsionków |  |  | Tak, Podać
6. | Pojemnośc pamięci zdarzeń powyżej 45 minut |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 37- Bezelektrodowy stymulator jednojamowy
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Bezelektrodowy stymulator jednojamowy | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
2. | introducer 23F | 20 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Objętość stymulatora <1cm3. masa<3g |  |  | Tak, Podać
2. | Czas pracy (100% stymulacji, 60/min., 1,5V, 0,2ms) przy nastawach nominalnych >8lat |  |  | Tak, Podać
3. | Częstotliwość stymulacji (LR) 40-170/min |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  | Tak, Podać
5. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) i możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  | Tak, Podać
6. | Tryby stymulacji: VVI VVIR, VOO, OVO, OFF |  |  | Tak, Podać
7. | Zapewnienie pierwszemu ekspertowi pełnego szkolenia w zakresie implantacji systemu, w tym: - szkolenia teoretycznego w formie kursu internetowego - szkolenia stacjonarnego przeprowadzonego przez upoważnionych specjalistów oferenta - umożliwić przeprowadzenie minimum 2 pierwszych zabiegów pod nadzorem lekarza - eksperta nadzorującego, który posiadł biegłość w wykonywaniu tych zabiegów - zapewnienie obecności przedstawiciela technicznego oferenta przy minimum 10 pierwszych zabiegach |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 38- Angioplastyczny łącznik z bocznym przewodem
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw do PTCA z zaworem Y z ramieniem bocznym 20 cm zakończonym kranikiem, torquerem i igłą wprowadzającą | 500 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 50 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Angioplastyczny łącznik typu Y z bocznym przewodem |  |  | Tak, Podać
2. | Łącznik zaopatrzony w zastawkę hemostatyczną regulowaną pokretłem |  |  | Tak, Podać
3. | Boczny przewód trwale przymocowany do łącznika |  |  | Tak, Podać
4. | Końcówka bocznego łącznika zakończona kranikiem podwójnym |  |  | Tak, Podać
5. | Funkcja automatycznej kontroli urządzenia (pomiar podstawowych parametrów elektrycznych stymulacji) i możliwość wykonywania obrazowania metodą MRI |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 39- Zestaw do biopsji endomiokardialnej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw do biopsji endomiokardialnej (kleszczyki oraz koszulka biopsyjna) | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Radioczułe ( widoczne w skopii) kleszczyki jednorazowego użytku z możliwościa rotacji |  |  | Tak, Podać
2. | Dwa typy kabel bioptomu: typu elastycznego i kształtowalny (do wyboru) |  |  | Tak, Podać
3. | Średnica zewnętrzna bioptomu: 1.6mm, 1.8 mm, 2.1 mm (do wyboru) |  |  | Tak, Podać
4. | Dostępne dwie długości: nie mniejszaniż 51 cm oraz nie mniejsza niż 120 cm |  |  | Tak, Podać
5. | Kleszczyki umożliwiają wykonanie biopsji zarówno prawej jak i lewej komory serca |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający dopuszcza w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 39 zestawu do biopsji endomiokardialnej -kleszczyki bez koszulki biopsyjnej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 40- Stymulator bezprzewodowy zapewniajacy stymulację komorową zsynchronizowana z przedsionkiem
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | STYMULATOR BEZPRZEWODOWY | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 1 | 0
2. | INTRODUCER 23F | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 1 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora bezprzewodowego |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Stymulator BEZPRZEWODOWY zapewniajacy stymulację synchroniczną z pomiędzy przedsionkami i komorami |  |  | Tak, Podać
2. | Zestaw doprowadzający kompatybilny z stymulatorem bezprzewodowym z pkt.1 |  |  | Tak, Podać
3. | Użyczenie programatora |  |  | Tak, podać wartość brutto
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 41- Akcesoria do rewizji układów wszczepialnych
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Śrubokret do złączy kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Prowadniki do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | Urzadzenia do mocowania aktywnego elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
4. | Zatyczki do portów w standardzie IS-1 i DF-1 | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Śrubokret do złączy kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
2. | Prowadniki do pozycjonowania elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
3. | Urzadzenia do mocowania aktywnego elektrod wewnątrzsercowych kardiostymulatorow, kardiowerterów-defibrylatorów |  |  | Tak, Podać
4. | Zatyczki do portów w standardzie IS-1 i DF-1 |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 42- Koszulki naczyniowe 18-26F hydrofilne
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Koszulki naczyniowe 18-26F hydrofilne | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Koszulka naczyniowa hydrofilna o długości 28cm |  |  | Tak, Podać
2. | Introducer usztywniajacy koszulkę długości co najmniej 40cm |  |  | Tak, Podać
3. | Średnica światła koszulki w zakresie co najmniej 18-24F do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
4. | Średnica wewnętrzna introducera kompatybilna z prowadnikiem wewnątrznaczyniowym 0,035" (0,89mm) |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 43- Elektroda do stymulacji epikardialnej serca
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Elektroda do stymulacji epikardialnej serca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | wkretkowy mechanizm fikasacji |  |  | Tak, Podać
2. | co najmniej dwie długości elektrod, jedna długość w zakresie 30-40cm i druga w zakresie 50-60cm, do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 44- Bipolarna elektroda do stymulacji epikardialnej serca
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Bipolarna elektroda do stymulacji epikardialnej serca | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | stymulacja i wyczuwanie uni- i bipolarne |  |  | Tak, Podać
2. | co najmniej dwie długości elektrod, jedna długość w zakresie 30-40cm i druga w zakresie 50-60cm, do wyboru przez zamawiającego |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 45- Zestaw chusteczek do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Zestaw chusteczek do dezynfekcji sond do echokardiografii przezprzełykowej | 1500 | zestaw | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 100 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Zestaw= 3 chusteczki walidowane do dezynfekcji instrumentów ultradzwiękowych; opakowania max. 50 szt. |  |  | Tak, Podać
2. | Minimalny czas kontaktu w celu uzyskania dezynfekcji 30s. |  |  | Tak, Podać
3. | Pełne spektrum dezynfekcji łącznie z działaniem sporobójczym |  |  | Tak, Podać
4. | Zestaw spełniający normy dla tego typu technologii |  |  | Tak, Podać
5. | Proces trójetapowy: trójenzymatyczne mycie wstępne, dezynfekcja w tym sporobójcza, płukanie końcowe; |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 46- Okludery do zamykania przecieków okołozastawkowych
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Okludery do zamykania przecieków okołozastawkowych | 15 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2020 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Czas sterylności - min.12 miesięcy |  |  | Tak, Podać
3. | Konstrukcja typu dwudyskowego o dwóch dostępnych sposobach łączenia obu dysków (wąskim i szerokim) do wyboru przez zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
4. | Typy okludera - symetryczny (zbliżony do kwadratu) lub asymetryczny (zbliżony do proskokąta) do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | Tak, Podać
5. | Zestaw doprowadzajacy i osprzęt kompatybilny z okluderem; |  |  | Tak, Podać
6. |  |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 47- Zestaw do punkcji transseptalnej z koszulką sterowalną i igłą transseptalną
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | KOSZULKA STEROWALNA | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | IGŁA TRANSSEPTALNA | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Koszulka transseptalna sterowalna dwukierunkowa, z kompatybilnym prowadnikiem w zestawie |  |  | Tak, Podać
3. | Koszulka transseptalna sterowalna o przekroju 8,5F i przynajmniej 3 długościach roboczych/użytkowych: 61cm; 71cm; 82cm |  |  | Tak, Podać
4. | Igły transseptalne o długościach i średnicach kompatybilnych z wszystkimi ww. koszulkami transseptalnymi |  |  | Tak, Podać
5. | Igły transseptalne o co najmniej dwóch krzywiznach |  |  | Tak, Podać
6. | Koszulki transseptalne z bocznymi portami pozwalającymi ciągłe płukanie światła koszulki |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 48- System neuroprotekcji
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | System neuroprotekcji do procedur przezskórnych zabezpieczający jednym urzadzeniem obie tętnice szyjne wspólne | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 2 | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 49- Zestaw do zamykania uszka lewego przedsionka pętlą
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | jednoczęściowe, jednorazowe urządzenie umożliwiające wprowadzenie i założenie szwu zamykającego uszko lewego przedsionka, pozwalające na łatwe doprowadzenie pętli zaciskowej do uszek o zmiennej anatomii | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
2. | cewnik balonowy z dwoma markerami: w dystalnej i proksymalnej części balonu umożliwiający precyzyjne jego ustawienie w ujściu uszka lewego przedsionka. Cewnik umożliwia podanie przez boczne otwory środka kontrastowego w celu zobrazowania anatomii uszka lewego przedsionka | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
3. | system prowadników z magnesami w ich końcowych częściach. Pozwala na precyzyjne wprowadzanie urządzenia. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
4. | urządzenie zapewniające zaciśnięcie pętli nici z określoną i bezpieczną siłą standardową we wszystkich przypadkach. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
5. | cewnik wprowadzający 13F. Pozwala na bezpieczne doprowadzenie urządzenia do uszka lewego przedsionka. Miękki atraumatyczny koniec zapewnia bezpieczeństwo podczas zabiegu. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
6. | urządzenie odcinające pozwalające na szybkie i bezpieczne odcięcie nici po jej zaciśnięciu na uszku i wycofaniu urządzenia. | 5 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 50- Cewniki angiograficzne
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Cewniki angiograficzne | 200 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Cewniki angiograficzne obigatoryjnie o przekroju 4-6F, ale z obligatoryjną opcją przekroju 5F; |  |  | Tak, Podać
3. | Cewniki angiograficzne o wielu krzywiznach co najmniej 10; |  |  | Tak, Podać
4. | Cewniki angiograficzne o obligatoryjnych krzywiznach/typach: Renal, Renal Left, Cobra 1, Cobra 2, Simmons/Sidewinder 1, Simmons/Sidewinder 2, Pigtail |  |  | Tak, Podać
5. | Zakres długości cewników co najmniej 65-100cm |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 51- Elektrody wewnątrzsercowe do stymulacji czasowej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Elektrody wewnątrzsercowe do stymulacji czasowej | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 20 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Elektrody czasowe o przekroju kompatybilnym z śluzami naczyniowymi 6F; |  |  | Tak, Podać
3. | Elektroda o zgięciu ułatwiającym wprowadzenie do prawej komory serca lub/i z mechanizmem (balonem ect.) ułatwiającym wprowadzenie do prawej komory serca |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 52- Stymulatory do stymulacji czasowej
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Stymulatory do stymulacji czasowej | 3 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Stymulatory dedykowane do stymulacji czasowej elektrodami wewnątrzsercowymi |  |  | Tak, Podać
3. | Kompatybilność z większością elektrod do stymulacji czasowej dostępnych na rynku polskim |  |  | Tak, Podać
4. | Możliwość stymulacji VVI, VOO |  |  | Tak, Podać
5. | Możeliwość ustawienia: częstości stymulacji w przedziale co najmniej od 30 do 180/min lub możliwośc stymulacji z wysokimi częstościami (powyżej150/min) |  |  | Tak, Podać
6. | Możliwość ustawienia czułości wyczuwania sygnałów kardiotopowych oraz ustawienia amplitudy/mocy impulsu stymulacji. |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 53- Śluzy naczyniowe o dużych przekrojach
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Śluzy naczyniowe o dużych przekrojach | 30 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Śluzy naczyniowe o przekrojach od 12, 14, 16, 18F |  |  | Tak, Podać
3. | Śluzy naczyniowe o długości co najmniej 80cm |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 54- Cewniki termodilucyjna
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Cewniki Swana-Ganza | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Wymagane parametry graniczne |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Data produkcji nie wcześniej niż 2019 rok |  |  | Tak, Podać
2. | Cewniki Swana-Ganza dedykowane cewnikowaniu serca z pomiarem zaklinowania |  |  | Tak, Podać
3. | Cewniki Swana-Ganza z możliwością pomiaru rzutu serca metodą termodilucji |  |  | Tak, Podać
4. | Cewniki Swana-Ganza ze złączami elektrycznymi kompatybilnymi z przetwornikami systemu angiograficznego firmy Phillips typ Azurion 3 |  |  | Tak, Podać
5. | Przewód elektryczny kompatybilny z przetwornikami i oprogramowaniem systemu angiograficznego firmy Phillips typ Azurion 3 - min. 2 szt. |  |  | Tak, Podać
6. | Zestaw z cewnikiem do tętnicy płucnej do pomiarów inwazyjnych rzutu minutowego metodą termodylucji + zespolony czujnik temperatury iniektatu. Cewnik wykonany z PU typu Swan-Ganza, 7 Fr x 110 cm, 4-światłowy, posiadający znaczniki głębokości co 10 cm wyposażony w balonik na końcu cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik dł. ok. 80 cm umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze przemieszczenie. |  |  | Tak, Podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET NR 55- Zestaw do krioablacji balonowej ujść żył płucnych
CZĘŚĆ A
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto / "j.m." | Wartość netto / c* f / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/ | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt nieprawidłowy ("Bank"). Ilość "j.m." | Wartość brutto wymaganego Depozytu nieprawidłowego ("Banku")
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l
1. | Cewnik kriobalonowy | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
2. | Koszulka dostarczajaca cewnik balonowy do lewego przedsionka | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
3. | przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
4. | przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji | 50 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
5. | cewnik diagnostyczny do mapowania ujść żył płucnych kompatibilny z kriocewnikiem balonowym | 100 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 10 | 0
6. | łącznik do systemu EP do cewnika do mapowania ujść żył płucnych | 10 | szt. | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
7. | Kriokonsola kompatybilna z zestawem powyższych elementów i czujnik ruchu przepony | 12 | miesąc | 0 | 0 | 8% | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
CZĘŚĆ B
Lp. | Parametry graniczne cewnika balonowego |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1. | Balon do krioablacji dedykowany izolacji ujść żył płucnych |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne koszulki dostarczajacej |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
| Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. |  |  | Tak,podać
1. | Krzywizna koszulki min 155 stopni |  |  | Tak,podać
Lp. | Parametry graniczne konsoli do krioablacji |  |  | Parametr wymagany |  |  |  | Parametr oferowany
1 | Kriokonsola kompatybilna z zaoferowanymi elektrodami. |  |  | Tak,podać
2 | Kriokonsola wyposażona w pedał sterujący |  |  | Tak,podać
3 | Możliwość powielenia obrazu z panelu kriokonsoli na zewnętrznym monitorze. |  |  | Tak,podać
4 | Kriokonsola wyposażona w pedał sterujący oraz system monitorowania ruchu przepony. |  |  | Tak,podać
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 1 dni - max. 5 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji): | [9 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT): | [9 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h),l) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty.
Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ op. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy