## Arkusz1
Uwaga!
* | Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
* | W Formularzu należy wykreślić bądź usunąć pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty.
* | W tabeli uwzględnione są formuły. Wykonawca przy wycenie winien sprawdzić poprawność przeliczeń.
* | Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Pakiet Nr 1
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła oraz filtrem tętniczym |  |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy linii tętniczej 3/8 oraz linii żylnej 3/8 cala |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do kardioplegii Del Nido 1:4 ze stalowym wymiennikiem |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Dyfuzor do dwutlenku węgla (CO2) |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym z wbudowanym stalowym wymiennikiem ciepła i filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę polimerową nie zawierająca heparyny | Tak
3 | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 260 ml | Tak
4 | Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności minimum 4 litrów | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora 2,5 m2 - włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na stałym poziomie | Tak
6 | Zakres przepływu krwi 0,5- 7l/min | Tak
7 | Konektor wylotowy oksygenatora 3/8 cala zamocowany pod kątem 90o w stosunku do sztucznego utleniacza
8 | Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w oksygenator o powierzchni wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
9 | Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą sie znajdować wewnątrz kardiotomu: | Tak
oddzielny układ z filtrem spływu żylnego
oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce)
10 | Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: | Tak
wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala,
wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. o rozmiarze 1/2 cala
wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty
minimum 2 konektory filtrowane - połączenie typu luer
1 niefiltrowany konektor typu luer
porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala
wlot i wylot krwi oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala
porty wlotu i wylotu wody w w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen
wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala
wyjście z oksygenatora do kardioplegii bez zastawki i umożliwiający jednoczesne: -podłączenie zestawu do kardioplegii, -odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia, -odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii
11 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu | Tak
12 | Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności | Tak
13 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
14 | Oferowany oksygenator powinien mieć możliwość konfiguracji portów takich jak: - wlot i wylot krwi utlenowanej oraz portów wymiennika ciepła | Tak
15 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Komplet drenów krążenia pozaustrojowego bez filtra tętniczego : linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala,
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala - silikon medyczny
linia na pompę ventu 1/4x 1/16 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w sterylny pakiet na stół oznaczone kolorami | Tak
3 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
4 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet | Tak
5 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
6 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
7 | Płytka do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów | Tak
8 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
9 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia | Tak
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem | Tak
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Dyfuzor do podawania dwutlenku węgla (CO2) w czasie operacji na otwartym sercu
Warunki bezwzględne
1 | Dren PCV z wbudowanym filtrem mikrobiologicznym gazu | Tak
2 | Dren doprowadzający PCV o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala | Tak
3 | Długość drenu od 2.5 m do 4 metrów | Tak
4 | Dystalna część drenu PCV z wbudowanym drutem ze stali nierdzewnej który umożliwia swobodne uformowanie końcówki dyfuzora w polu operacyjnym | Tak
5 | Końcówka drenu dyfuzora ułatwiająca płynne i równomierne rozprowadzenie dwutlenku węgla (CO2) w polu operacyjnym, tworząc stałą barierę dla zatorów powietrznych oraz bakterii | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 2
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy z biopowłoką w układzie otwartym, zintegrowany filtr tętniczy i plastikowy wymiennik ciepła |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego min. 4000 ml | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 2,5 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi min. Od1 – 7 l/min | Tak
7 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni | Tak
9 | Filtr żylny i kardiotomijny | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,2 m2 | Tak
3 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora | Tak
4 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 260 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 800 ml | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora - 2,5 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 1- 7 l/min | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni | Tak
9 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
10 | W zestawie miękki worek jako pojemnik ssakowy o poj min.1000ml. lub twardy zbiornik ssakowy | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 3
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator z kardiotomem , z filtrem tętniczym i drenażem z góry kardiotomu oraz 3 układami filtującymi po stronie żylnej |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Hemokoncentrator z zestawem drenów |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Konektory |  |  | 1500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Trójniki podłączeniowe |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Sterylne worki na krew o poj. 1000 ml |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Oxygenator ECMO z zestawem drenów do wspomagania oddychania i krążenia bez pompy centryfugalnej |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Zestaw do kardioplegii Del Nido 1:4 ze stalowym wymiennikiem |  |  | 600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie otwartym o powierzchniach pokrytych biopowłoką.
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Typ membrany – polipropylenowy | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego napełnienia max. 225 ml | Tak
4 | Objętość zbiornika kardiotomijnego - 4500 ml | Tak
5 | Stalowy wymiennik ciepła | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze – 1,65 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi 7 l/min | Tak
8 | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, wbudowany w układ oksygenatora | Tak
9 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony z góry kardiotomu | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Hemokoncentrator z zestawem drenów podłączeniowych z zestawem do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Powierzchnia membran do 1.6 m2 | Tak
2 | Wypełnienie hemofiltru max. 100 ml | Tak
3 | Hemofiltr posiada dwa aktywne porty po stronie zewnętrznej | Tak
4 | Hemofiltr z możliwoscią przeprowadzenia: | Tak
hemofiltracji
hemodiafiltracji
hemoconcentracji
SCUF (wolna żylno-żylna i tętniczo-żylna ultrafiltracja)
5 | Zestaw kompatybilny z zestawem do krążenia pozaustrojowego – wykorzystanie portów podłączeniowych systemu ECC i Hemofiltracji | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Konektory podłączeniowe
Warunki bezwzględne
1 | 3/8 x 3/8 cala | Tak
3/8 x3/8LL cala
1/2 x 3/8 cala
1/2 x 1/2 cala
3/8 x 1/4 x LL cala
1/4 x 1/4 cala
1/4 x LL cala
2 | Sterylne opakowania | Tak
3 | Pakowane pojedynczo | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Trójniki podłączeniowe
Warunki bezwzględne
1 | 3/8 x 3/8 x 3/8 cala, | Tak
1/2 x 3/8 x 3/8 cala
¼ x1/4 x 1/4 cala
2 | Sterylne opakowania | Tak
3 | Pakowane pojedynczo | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Sterylne worki na krew
Warunki bezwzględne
1 | Worki sterylne poj.min.1000ml. | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator do wspomagań typu ECMO bez pompy centryfugalnej z zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.08m2 | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 230 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,4– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
linia na pompę tętniczą o rozmiarze 1/2 x 3/32 cala – silikon medyczny
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala – silikon medyczny
linia na pompę wentu 1/4x1/16 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Część drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: | Tak
linia tętnicza – pasek koloru czerwonego
linia żylna – pasek koloru niebieskiego
3 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet na stół oznaczone kolorami: | Tak
dren ssakowy na stół operacyjny – kolor zielony
dren pompy ventującej na stół operacyjny – kolor żółty
4 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
5 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet | Tak
6 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
7 | Linia 38 x 3/32 x 150 cm zapakowana w zestawie | Tak
8 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
9 | Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów | Tak
10 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
11 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia | Tak
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem | Tak
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 4
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oksygenator membranowy do 8l przepływu z wbudowanym filtrem tętniczym i twardym zbiornikiem kardiotomijnym |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw drenów o średnicy drenów linii tętniczej 3/8 oraz linia żylnej 3/8 cala z pompą centryfugalną kompatybilną z pompą S5 firmy Stockert |  |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Zestaw do kardioplegii Del Nido 1:4 ze stalowym wymiennikiem |  |  | 450 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Zestaw do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą |  |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Zestaw do krążenia z małym wypełnieniem ,pracujący w systemie zamkniętym z pompą centryfugalną kompatybilne z pompą stockert , z filtrem wbudowanym w oxygenator i pułapce powietrznej po stronie żylnej |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5 |  |  | 1600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego |  |  | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator membranowy w systemie zamkniętym z wbudowanym filtrem tętniczym
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym | Tak
3 | Zakres przepływu krwi od 0,5 – 8,0 l/min | Tak
4 | Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora | Tak
5 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5m2, przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 % | Tak
6 | Oddzielny niezależny konektor do podaży kardioplegii typu luer żeński z wbudowaną zastawką jednokierunkową w oksygenatorze | Tak
7 | Wejście/Wyjście dla wody – męske złącze typu Hansen | Tak
8 | Możliwość stosowania podciśnienia w układzie żylnym | Tak
9 | Minimalny poziom roboczy 150 ml | Tak
10 | Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony szczycie (górze) kardiotomu. | Tak
11 | Porty umożliwiające pomiary temperatury Spływ krwi odessanej posiada filtr o wielkości otworów 41 mikronów oraz wkładkę odpieniającą | Tak
12 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
13 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Komplet drenów do krążenia pozaustrojowego linia tętnicza 3/8 cala i linia żylna 3/8 cala
Warunki bezwzględne
1 | Pakiet drenów sterylnych na stół operacyjny: | Tak
linia tętnicza o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia żylna o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala
linia ssaków o rozmiarze 1/4 x 1/16 cala
pompa tętnicza – centryfuga
linia na pompę ssaka o rozmiarze 3/8 x 3/32 cala – silikon medyczny
linia na pompę wentu 1/4x3/32 cala silikon medyczny
między wejściem i wyjściem na rolkę ventu shunt łączący
2 | Część drenów na stół operacyjny na całej długości oznaczone kolorami: | Tak
linia tętnicza – pasek koloru czerwonego
linia żylna – pasek koloru niebliskiego
3 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w pakiet na stół oznaczone kolorami: | Tak
dren ssakowy na stół operacyjny – kolor zielony
dren pompy ventującej na stół operacyjny – kolor żółty
4 | Część drenów na rolki pompy wykonane z silikonu medycznego | Tak
5 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet | Tak
6 | W zestawie filtr gazów medycznych | Tak
7 | Linia 38 x 3/32 x 150 cm zapakowana w zestawie | Tak
8 | Dreny do krążenia pozaustrojowego zgodnie ze schematem | Tak
9 | Płytka samoprzylepna do mocowania drenów dostosowana do rozmiarów poszczególnych drenów | Tak
10 | W zestawie shunt ¼ łączący oxygenator z kardiotomem z wbudowanym trójnikiem do podłączenia kardioplegii | Tak
11 | W komplecie zestaw do podciśnienia | Tak
12 | W zestawie głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z pompą firmy Stockert z drenami 3/8x3/32 ,wypełnienie głowicy max. 57 ml | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii Del Nido ze stalowym wymiennikiem
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia | Tak
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Wymiennik stalowy z wyjściem i wejściem do wody typu Hansen | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem | Tak
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestawy do kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą
Warunki bezwzględne
Konfiguracja na pompę:
1 | Linie na rolki wykonane z silikonu medycznego | Tak
2 | Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia | Tak
3 | Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej | Tak
4 | Spirala wymiennika – stalowa | Tak
5 | Zestaw do podawania kardioplegii zgodny ze schematem | Tak
6 | Zestawy pakowane osobno na aparat do krążenia ustrojowego i na stół operacyjny – całość w jednym opakowaniu zbiorczym | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator dla dorosłych pracujący w systemie zamkniętym z małym wypełnieniem wstępnym układu do krążenia pozaustrojowego
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności min. 6 godzin | Tak
2 | Termowymiennik poliuretanowy o powierzchni max 0,5m2, przy przepływie krwi 4,0 l/min i przepływie wody 10 l/min min 65 % | Tak
3 | Wymiennik ciepła plastikowy wbudowany w układ oksygenatora | Tak
4 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora z filtrem napełnienia max. 400 ml | Tak
5 | Max. wypełnienie całego zestawu 1000 ml | Tak
6 | Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora – 1,75 m2 | Tak
7 | Zakres przepływu krwi od 0,5- 8 l/min | Tak
8 | Oxygenator obrotowy o 360 stopni | Tak
9 | Porty umożliwiające pomiary temperatur | Tak
10 | W zestawie twardy zbiornik ssakowy, worek 1000ml | Tak
11 | Filtr gazowy | Tak
12 | Objętość pułapki powietrznej na linii żylnej max 30 ml | Tak
13 | Na całej długości dreny oznaczone kolorami tętnicza czerwonym , a żylna niebieskim | Tak
14 | Dren na ssaki – 2 linie pakowane w oddzielne pakiety | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Przetworniki czujnika spływu do pompy Stockert S 5
Warunki bezwzględne
1 | Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej | Tak
2 | Czujniki kompatybilne z pompą Stoockert S5 | Tak
3 | Pakowane min. 100 szt | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego
Warunki bezwzględne
1 | Kompatybilny z aparatem XTRA. Skład: | Tak
zbiornik do odzysku krwi
linia aspiracyjna
linia podciśnieniowa do pompy Xvac
linia do antykoagulantu
dzwon o poj. 55/125/175 lub 225 ml
linia napełniająca
worek na odpady poj. 10 litrów
2 | Długość całkowita max 30 cm zakończona łącznikiem 3/8 cala | Tak
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli w komplecie | Tak
4 | Sterylne opakowanie | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 5
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula aortalna zakrzywiona |  |  | 1700 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 32/40 Fr bez łącznika |  |  | 1400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta w rozmiarze: 28/36 Fr bez łącznika |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna w rozmiarze: 32/40 Fr |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Ssawki osierdziowe pericardialne |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Kaniula żylna pojedyncza zbrojona prosta |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Kaniula żylna pojedyncza zbrojona zagięta |  |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem, zbrojone rozm. 20 Fr, Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem, zbrojone rozm. 22 Fr, Kaniula aortalna zakrzywiona pod kątem 90° z łącznikiem, zbrojone rozm. 24 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Długość max 27 cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odpowietrznikiem | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Kaniule wyposażone w kołnierz z wcięciami do mocowania szwów | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 36 cm | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta 28/36 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 28/36 Fr bez łącznika | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 36 cm | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa owalna 32/40 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula 32/40 Fr- bez łącznika i owalnym korpusie | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 36 cm | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Ssaki osierdziowe pericardialnne miękkie z metalową sprężynką
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowana w ssawke sprężynka ze stali nierdzewnej z elementem obciążającym | Tak
2 | Długość całkowita max 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
3 | Sterylne opakowanie | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona prosta, rozm. od 28-34 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Zakończenie kaniuli typu lighthouse | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna pojedyncza zbrojona zagięta pod kątem 90 stopni rozm. od 28-34 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Zakończenie kaniuli typu lighthouse | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 6
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula żylna zbrojona krzywa pojedyncza z metalową końcówką w rozmiarze - 24 Fr |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Kaniule wysokoprzepływowe do ujść wieńcowych |  |  | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ssawka wewnątrzsercowa (intracardialna) |  |  | 200 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Igły do podawania kardioplegii doopuszkowo z ventem w rozmiarze 9 Fr |  |  | 1600 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Igły do podawania kardioplegii w rozmiarze 8 Fr |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Adapter do jednoczesnego podawania kardioplegii do prawego i lewego ujścia wieńcowego |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr i 20 Fr |  |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Kaniula do kardioplegii wstecznej ze sztywną prowadnicą 15Fr |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą 15 Fr |  |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Kaniula żylna udowa z zestawem do wprowadzania kaniuli w jednym komplecie: 21 Fr 25 Fr |  |  | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8
11 | Kaniula tętnicza udowa |  |  | 120 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8
12 | Kaniula aortalna prosta z prowadnicą i ruchomym kołnierzem |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8
13 | Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna zbrojona pojedyncza z metalową końcówką
Warunki bezwzględne
1 | Metalowa końcówka kaniuli zagięta pod kątem 90o | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie kaniuli podczas krążenia | Tak
3 | Długość całkowita kaniuli min. 35 cm | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniule wysokoprzepływowe do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych w rozmiarze 12-14 Fr.
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym ujście wieńcowe pod kątem 135o i rozmiarze 12 Fr oraz pod kątem 90o i rozmiarze14 Fr | Tak
2 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Ssaki wewnątrzsercowa (intracardialna)
Warunki bezwzględne
1 | Wbudowany w ssawkę wewątrzsercową element obciążający | Tak
2 | Ssawka zakończona perforowanym zbiorniczkiem | Tak
3 | Długość całkowita max. 38 cm zakończona łącznikiem 1/4 cala | Tak
4 | Sterylne opakowanie | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Igły do kardioplegii z ventem do opuszki aorty 9Fr
Warunki bezwzględne
1 | Prowadnica kaniuli z systemem zabezpieczającym przed wypływem krwi z opuszki aorty | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Igły do kardioplegii do opuszki aorty 8 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula do kardioplegii bez prowadnicy o długości min.15cm.. | Tak
2 | Końcówka kaniuli standartowa kołnierzem uszczelniającym i możliwością bezpiecznego zamocowania | Tak
3 | Igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej | Tak
4 | Zakończenie kaniuli luer z możliwością podłączenia linii do podawania kardioplegii | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Adapter do podawania kardioplegii
Warunki bezwzględne
1 | Jałowy | Tak
2 | Trójnikowe złącze perfuzyjne | Tak
3 | Proksymalne wejście typu luer żeńskie | Tak
4 | 4 dystalne wyjścia typu luer męskie , z plastikowymi zaciskami | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Vent lewokomorowy w rozmiarze 16 Fr. i 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Cewnik ventu - silikonowy o długości min. 40 cm | Tak
2 | Łacznik ventu bez odpowietrznika | Tak
3 | Korpus ventu - prosty i plastyczny | Tak
4 | Zakończenie ventu łącznikiem 1/4 cala | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula do kardioplegii wstecznej
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem samouszczelniającym | Tak
2 | Prowadnik kaniuli sztywny | Tak
3 | Długość min 30 cm | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula do kardioplegii wstecznej z miękką prowadnicą
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula z balonikiem ręcznie wypełniającym | Tak
2 | Wykonana z silikonu | Tak
3 | Długość min. 30cm | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula żylna udowa ze zwiększoną ilością otworów drenażowych
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula udowa żylna w rozmiarze 21 Fr | Tak
Kaniula udowa żylna w rozmiarze 25 Fr
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zamknięcie światła kaniuli w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak
3 | Zestaw do wprowadzania kaniuli | Tak
4 | Znaczniki głębokości umożliwiające prawidłowe umiejscowienie kaniuli | Tak
5 | Konektor końcowy kaniuli w rozmiarze 3/8 cala | Tak
6 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach 17Fr, 19Fr, 21 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 17 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 19 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 21 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
2 | Zbrojenie kaniuli | Tak
3 | Kaniula zakończona wieloma otworami | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula aortalna prosta z łącznikiem , zbrojona rozm. 18Fr - 20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Długość min. 25 cm, max 30cm. z konektorem łączącym 3/8 cala x 3/8 cala z odejściem bocznym typu Luer- Lock | Tak
2 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu | Tak
3 | Centralne wyjście | Tak
4 | Kaniule wyposażone w ruchomy kołnierz do mocowania szwów | Tak
5 | W zestawie prowadnik pakowany razem | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego
Warunki bezwzględne
1 | Kompatybilny z aparatem AUTOLOG -MEDTRONIC | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 7
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Kaniula tętnicza udowa |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Kaniula tętnicza udowa w rozmiarach od 16,18,20 Fr
Warunki bezwzględne
1 | Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 16 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem | Tak
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 18 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
Kaniula aortalna tętnicza zbrojona 20 F. z konektorem łączącym 3/8 cala i odpowietrznikiem
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej - zestaw do wkłucia
Warunki bezwzględne
1 | Zestaw powinien zawierać: | Tak
igła typ Seldinger
1 x 10 Fr – rozszerzacz
1 x 14 Fr – rozszerzacz
1 x 18 Fr - rozszerzacz
1 x 24 Fr - rozszerzacz
1 x180 cm – metalowa prowadnica
1 x Mini-Skalpel
strzykawka o objętości min. 10 ml
2 | Zestaw zapakowany podwójnie | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr 8
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Oxygenator ECMO z drenami i pompą centryfugalną kompatybilną z centryfugą firmy MAQUET |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Krem do czujnika przepływu |  |  | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Przetworniki czujnika spływu do pompy MAQUET HL 20 |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Głowice pompy centryfugalnej |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Oxygenator do wspomagań typu ECMO z pompą centryfugalną i zestawem drenów
Warunki bezwzględne
1 | Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności do min. 14 dni | Tak
2 | Wypełnienie centryfugi max. 35ml. | Tak
3 | Objętość wypełniania statycznego oxygenatora nie większa niż 220 ml | Tak
4 | Łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala | Tak
5 | Powierzchnia wymiany gazowej w oksygenatorze 1,8 m2 | Tak
6 | Zakres przepływu krwi od 0,5– 7.0 l/min | Tak
7 | Opakowanie zewnętrzne min podwójne | Tak
8 | Instrukcja w języku polskim | Tak
9 | Wykonawca na czas umowy zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w uchwyt mocujący oksygenator, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Przetworniki czujnika spływu do pompy MAQUET HL 20
Warunki bezwzględne
1 | Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej | Tak
2 | Czujniki kompatybilne z pompą Maquet HL - 20 | Tak
3 | Pakowane min. 100 szt. | Tak
Lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Głowice pompy centryfugalnej kompatybilnej z napędem Rota Flow i HL-20
Warunki bezwzględne
1 | Przepływ pompy centryfugalnej 0 - 9,9 l/min | Tak
2 | Wypełnienie pompy max. 35 ml | Tak
3 | Konektor wlotu i wylotu pompy w rozmiarze 3/8 cala | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet Nr
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Jedn. miary | Nazwa/Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10
1 | Absorber pełnej krwi stosowany do ECC, ECMO, CVVHDF |  |  | 72 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
lp | Parametry | Parametry graniczne /wartości | Dane techniczne /opis
Absorber pełnej krwi stosowany do ECC, ECMO, CVVHDF
Warunki bezwzględne
1 | Objętość wypełnienia absorbera: 300 ml | Tak
2 | Przepływ krwi przez absorber od 100 ml/min. do max. 700 ml/min | Tak
3 | Czas leczenia pojedynczym absorberem 24h , przez max 7 kolejnych dni | Tak
4 | Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2 | Tak
5 | Produkt ma posiadać certyfikat ISO10993 i znak CE | Tak
6 | Sterylność absorbera min. 2 lata | Tak
7 | Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. | Tak
8 | Opakowanie transportowe filtrów do absorbcji: min. 12 szt. | Tak
9 | Instrukcja obsługi filtra w j. polskim | Tak
10 | Wraz z pierwszym zamówieniem, oprócz konektorów Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego, giętkiego uchwytu do adsorbera. | Tak
11 | Wraz z zamówieniem opakowania 12 adsorberów, Zamawiający wymaga dostarczenia konektorów podłączeniowych i konektorów do przepłukiwania. -zestaw łączników/adapterów do krążenia pozaustrojowego 1xDINLock żeński-Luer Lock męski z rolką 1xDin Lock żeński- Luer-Lock męski z zaciskiem, 1x worek 2 litry 1x adapter Luer Lock żeński-spike, 1x adapter DINLock męski-Luer-Lock żeński, 1x DINLock żeński-DINLock żeński z portem | Tak
kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy