Łódź, 23.12.2020 r.

ZP/73/2020

Dot.: Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa 
i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – ETAP V
Szanowni Państwo,

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Dotyczy wzoru umowy § 4.2 pkt. 11

- Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy wzoru umowy § 4.2 pkt. 14

- Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie urządzenia zastępczego zwalnia wykonawcę z zapłaty kar umownych ?

Odp.

Tak, o ile urządzenie zastępcze spełnia wymagane  parametry.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 2

- Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji.                    W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odp.:

Zapis bez zmian, zgodnie z jego treścią kara naliczana jest za zwłokę.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 2 tiret drugie

- W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów będących przedmiotem zamówienia wynosi ona ok. 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki

Odp.:

Bez zmian

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 2 tiret trzecie

- Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu: ,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy min. 14 dniowy termin”.

Odp.:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 6

- Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

Odp.:

Nie, zamawiający nie wprowadza dodatkowego zapisu

Dotyczy wzoru umowy

- W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp.

Tak, Zamawiający uzupełni umowę o zapisy dotyczące siły wyższej.

- Pkt. 4 Czy Zamawiający potwierdzona, że wskazany termin (48 godz.) liczony będzie w dni robocze?

Odp.:

Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 1 i pkt. 7 Wnosimy o wykreślenie pkt. 7. W pkt.1 Zamawiający wymaga w ramach ceny wykonywania przeglądów technicznych w ilości zgodnej z dokumentacją techniczną, natomiast w pkt. 7 Zamawiający narzuca przeglądy raz w roku. Przeglądy techniczne winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta tj. zgodnie z dokumentacją techniczną. Zwiększenie częstotliwości ponad ilość wymaganą przez producenta wpływa na zwiększenie ceny oferty.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ

- Pkt. 9 Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego dostarczonego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Proponujemy wprowadzenie zapisu:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

Odp.:

Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne przedstawione w poniższym opisie?

Stanowisko do znieczulania ogólnego dorosłych dzieci i noworodków - 1 szt.

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2020, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |
| 8 | Środowisko pracy aparatu do znieczulenia: Temperatura: 10° do 35 °C/50° do 95 °F Wilgotność: 15 do 95% wilgotności względnej Klasy ochronności: Kardiomonitor IPX1 Moduł transportowy IP 41 | Tak |  |
| LP | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| 1 | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych | tak |  |
| 2 | Aparat jezdny z możliwością rozbudowy i podwieszenia na odpowiedniej kolumnie anestezjologicznej z windą | tak |  |
| 3 | Aparat wyposażony w 4 koła w tym minimum dwa koła blokowane centralnie. Koła nierysujące wykładziny sali operacyjnej | tak |  |
| 4 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | tak |  |
| 5 | Minimum 4 gniazda 230 V AC 50 Hz | TAK podać |  |
| 6 | Minimum 4 gniazda z separacją galwaniczną od sieci (transformator separujący) – gniazda z bezpiecznikami automatycznymi | TAK , podać |  |
| 7 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. | TAK podać |  |
| 8 | Zasilanie w gazy (powietrze medyczne, O2, N2O) z centralnej sieci szpitalnej | tak |  |
| 9 | Zasilanie w O2 z butli min.2 l z odpowiednim mocowaniem | tak |  |
| 10 | Węże wysokociśnieniowe (powietrze medyczne, O2, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m, typu Aga | TAK podać |  |
| 11 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | tak |  |
| 12 | Możliwość płynnej regulacji stężenia O2, środków wziewnych AA i przepływów | tak |  |
| 13 | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu świeżych gazów i środków wziewnych AA sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O2, środków wziewnych AA i przepływów) | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 14 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | tak |  |
| 15 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK podać |  |
| 16 | Elektroniczny mieszalnik gazów, zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów. | tak |  |
| 17 | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego | tak |  |
| 18 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK podać |  |
| 19 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | tak |  |
| 20 | Widoczne podczas pracy zastawki wdechowa i wydechowa | tak |  |
| 21 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | tak |  |
| 22 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 23 | Światło typu LED | tak |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
| 24 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | tak |  |
| 25 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | tak |  |
| 26. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | tak |  |
| 27. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | TAK podać |  |
| 28. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,4 l. | TAK podać |  |
| 29. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | tak |  |
| 30 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | tak |  |
| 31 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | tak |  |
| 32 | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | tak |  |
| 33 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości końcowo wydechowego stężenia O2 i końcowo wydechowego stężenia środka wziewnego na ekranie wentylatora i włączenie funkcji pozwalającej na automatyczne osiągnięcie nastawionych wartości poprzez automatyczną zmianę przepływów podawanej mieszaniny gazów oddechowych | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 34 | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 35 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | tak |  |
| 36 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie | tak |  |
| 37 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | tak |  |
| 38 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | tak |  |
| 39 | Tryby z gwarantowaną objętością | tak |  |
| 40 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | tak |  |
| 41 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | tak |  |
| 42 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | tak |  |
| 43 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | TAK podać |  |
| 44 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | tak |  |
| 45 | Tryb wentylacji ręczny. | tak |  |
| 46 | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów, informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 47 | Aparat z możliwością rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | tak | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 48 | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | tak |  |
| 49 | Automatyczna, wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. Możliwośc programowania procedury rekrutacji przez użytkownika | tak |  |
| 50 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | tak |  |
| 51 | Przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | tak |  |
| 52 | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | tak |  |
| 53 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK Podać |  |
| 54 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK podać |  |
| 55 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |
| 56 | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |
| 57 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK podać |  |
| 58 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK podać |  |
| 59 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | tak |  |
| 60 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | tak |  |
| 61 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | tak |  |
| 62 | Alarm Apnea. | tak |  |
| 63 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | tak |  |
| 64 | Alarm braku zasilania w gazy | tak |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
| 65 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | tak |  |
| 66 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | tak |  |
| 67 | Pomiar objętości minutowej (MV). | tak |  |
| 68 | Pomiar częstości oddechu. | tak |  |
| 69 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | tak |  |
| 70 | Pomiar ciśnienia średniego. | tak |  |
| 71 | Pomiar ciśnienia Plateau. | tak |  |
| 72 | Pomiar ciśnienia PEEP. | tak |  |
| 73 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | tak |  |
| 74 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | tak |  |
| 75 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | tak |  |
| 76 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | tak |  |
| 77 | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK podać |  |
| 78 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK podać |  |
| 79 | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | tak |  |
| 80 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | tak |  |
| 81 | Możliwość konfigurowania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK podać |  |
| 82 | Większa ilość niż 4 zapamiętywanych na stałe stron konfiguracji | tak |  |
| 83 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | tak |  |
| 84 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | tak |  |
| 85 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | tak |  |
| 86 | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | tak |  |
| 87 | Prezentacja podatności układu oddechowego i oporu w drogach oddechowych. | tak |  |
| 88 | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | tak |  |
| 89 | Możliwość zapisania więcej niż 3 pętli | tak |  |
| 90 | Prezentacja wartości ciśnień gazów w instalacji szpitalnej wyświetlana na ekranie respiratora | tak |  |
| 91 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | tak |  |
| 92 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. | tak |  |
|  | Parownik |  |  |
| 93 | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników | tak |  |
| 94 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | tak |  |
| 95 | Możliwość sterowania parowników elektroniczne z ekranu aparatu do znieczulenia | tak |  |
|  | Ssak |  |  |
| 96 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | tak |  |
| 97 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | tak |  |
|  | System testowania aparatu |  |  |
| 98 | Automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | tak |  |
| 99 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | tak |  |
| 100 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | tak |  |
| 101 | Menu w języku polskim. | tak |  |
| Kardiomonitor |
|  | Opis ogólny |  |  |
| 102 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |
| 103 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | tak |  |
| 104 | Stanowisko systemu monitorowania składające się z monitora stacjonarnego ( min. 15 cali), zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK Podać |  |
| 105 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | tak |  |
| 106 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | tak |  |
| 107 | Menu w języku polskim. | tak |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 108 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | tak |  |
| 109 | System zapewniający kontynuację monitorowania pacjenta (min. EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp, 2x IBP) przez przynajmniej 100 minut na wypadek zaniku zasilania lub transportu | TAK podać |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |
| 110 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | tak |  |
| 111 | Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależna wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i niewymagająca obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | tak |  |
| 112 | Monitor umożliwiający wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | tak |  |
| 113 | Monitory zapewniające automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | tak |  |
| 114 | Możliwość drukowania krzywych, raportów na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | tak |  |
|  | Sposób montażu |  |  |
| 115 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania, umożliwiający przynajmniej obrót, nachylenie i zmianę wysokości monitora. | tak |  |
|  | Monitor stacjonarny |  |  |
| 116 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | tak podać |  |
| 117 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK podać |  |
| 118 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | tak |  |
| 119 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK podać |  |
|  | Moduł transportowy |  |  |
| 120 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo min.co 180° | tak |  |
| 121 | Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) Możliwość obsługi przy użyciu gestów | tak |  |
| 122 | Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację min.3 krzywych dynamicznych | TAK podać |  |
| 123 | Możliwość wyboru min. 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK podać |  |
| 124 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny pracy | TAK podać |  |
| 125 | Akumulator z możliwością wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | tak |  |
| 126 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK podać |  |
| 127 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | tak podać |  |
| 128 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | tak |  |
| 129 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający wbudowany na stałe uchwyt zintegrowany z obudową monitora – rączkę, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | tak |  |
| 130 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK podać |  |
| 131 | Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK podać |  |
| 132 | Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | tak |  |
| 133 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewniające automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | tak |  |
| 134 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony IP47 | tak |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |
|  | EKG |  |  |
| 135 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK podać |  |
| 136 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | tak |  |
| 137 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG) | tak podać |  |
| 138 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | tak |  |
| 139 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK podać |  |
| 140 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów min.3m. | TAK podać |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |
| 141 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | tak |  |
| 142 | Analiza arytmii w przynajmniej 3 odprowadzeniach EKG jednocześnie - zgodnie z zaleceniami AHA | tak |  |
| 143 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | tak |  |
| 144 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. od (-)15,0 do (+) 15,0 mm | TAK podać |  |
| 145 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. | tak |  |
|  | Oddech |  |  |
| 146 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK podać |  |
| 147 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
| 148 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal | TAK podać |  |
| 149 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK podać |  |
| 150 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | tak |  |
| 151 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | tak |  |
| 152 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | tak |  |
| 153 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3 m oraz wielorazowy, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK podać |  |
| 154 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | tak |  |
| 155 | Algorytm pomiarowy wykorzystujący dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skracający czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | tak |  |
| 156 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | tak |  |
| 157 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym min. 1 - 240 minut | TAK podać |  |
| 158 | Pomiar ciśnienia w zakresie min. od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK podać |  |
| 159 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | tak |  |
| 160 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). | tak |  |
| 161 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu – 5 szt. | tak |  |
|  | Temperatura |  |  |
| 162 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | tak |  |
| 163 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych i różnicy temperatur | TAK podać |  |
| 164 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | tak |  |
| 165 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych. | tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |
| 166 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. | TAK podać |  |
| 167 | Pomiar ciśnienia w zakresie min. od 20 do 320 mmHg | TAK podać |  |
| 168 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | tak |  |
| 169 | Pomiar PPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły | TAK podać |  |
| 170 | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia, w sposób ciągły z sygnalizowaniem przekroczenia progów alarmowych | tak |  |
| 171 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał) | tak |  |
| 172 | Pomiar zwiotczenia mięśni NMT |  |  |
| 173 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. | tak |  |
| 174 | Pomiar metodą EMG z wykorzystaniem elektrosensora | TAK podać |  |
| 175 | Pomiar metodą niewymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. | tak |  |
| 176 | Możliwość rozbudowy modułu pomiarowego o funkcję lokalizacji nerwów do zabiegów prowadzonych z wykorzystaniem blokady regionalnej | tak |  |
| 177 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | tak |  |
| 178 | W komplecie do każdego monitora czujnik dla dorosłych i dzieci oraz min. 30 elektrod do stymulacji | TAK podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK podać |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | tak |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK podać |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK/NIE |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | tak |  |
|  | Kalkulator dawek leków | tak |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do centrali oraz kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | tak |  |

Odp.:

Zgodnie z SIWZ

- Dot. SIWZ, WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA,  dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Czy na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych , Zamawiający dopuści:

Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych wyrobu, pochodzący od producenta bądź autoryzowanego przedstawiciela lub informację wygenerowaną elektronicznie z oficjalnego portalu/strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową/dokument informacyjny, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w załączniku nr 2a SIWZ.

Odp.:

Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 2a, pakiet 2,3,4

| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | IP22 lub równoważna |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje aparaty renomowanego producenta, bez normy IP22, które jednak spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i standardy pracy w warunkach przewidzianych dla tego typu urządzeń. Spełnione normy m.in : CAN/CSA 22.2 No. 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-37, ANSI/AAMI ES60601-1,EN60601-2-37.

Jednocześnie zaznaczamy, że wymagana norma wilgoci IP22 określa specyficzną ochronę m.in. przed :

1. ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej

2. ochrona przed padającymi pionowo kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę - co w przypadku przeznaczenia i miejsca użytkowania tego typu urządzenia, w naszym rozumieniu, nie powinno stanowić wartości wymaganej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza

- Dot. załącznika nr 2a pakiet 4. pkt 62 i 66

| 62 | Głowica liniowa do badań naczyniowych o częstotliwości pracy 3-12MHz oraz pakiet do automatycznego liczenia intima media | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | Tak, Podać |  |

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga głowicy liniowej do badań naczyniowych o częstotliwości pracy 3-12MHz oraz pakietu do automatycznego liczenia intima media który opisuje punkt 66, czyli oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru.

Odp.:

Zamawiający potwierdza

- Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp.:

Tak, Zamawiający potwierdza – zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w „specustawie „COVID-19” Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp.:

Tak, Wykonawca będzie musiał udokumentować konkretne przyczyny wystąpienia utrudnień 
w realizacji umowy.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp.:

Nie - Zamawiający nie zmienia w tym zakresie umowy.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ,

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp.

Nie – Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp.:

Tak,

Zamawiający, wprowadzi dodatkowy zapis o treści  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej  do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §4 umowy.”