**Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Znak sprawy: **ZP/19/2018**

**Dot. Część 5** - **Spirometr** z inhalacyjnym systemem prowokacji alergologicznych z modułem pomiarowym oraz komputerem i drukarką wraz z oprogramowaniem :

1. W związku dostawą spirometru prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu HIS i RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

1. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem HIS i RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

1. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację spirometru z systemem HIS i RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

**Dot.: Część IV, Aparat EKG.**

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z możliwością   
   archiwizacji na zewnętrznym nośniku w formacie SCP  z konwersją do PDF?

**Odpowiedź: zgodnie z siwz**

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z odbiorem zleceń w standardzie DICOM z obsługą zleceń (WORKLIST) ?

**Odpowiedź: zgodnie z siwz**

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z IP 2X ?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwość odbioru zleceń w standardzie HL 7 na wykonywanie badań EKG?
2. **Odpowiedź: zgodnie z siwz**
3. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada ochronę przed wilgocią IP20?

**Odpowiedź: tak**

**Dot. części 6- chłodziarka**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki rok produkcji - Listopad 2017 ? W projekcie umowy &1 ust.3 Zamawiający wymaga aby produkt był „fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt. 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zaoferowanego sprzętu zgodnego z dyrektywą medyczną. Produkt jaki chcemy zaoferować jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności i Certyfikat i jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt.3**

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej przy określaniu klasyfikacji chłodziarki zgodnie z normą IEC/EN 60601-1 ochrona przez porażeniem prądem? Norma ta znajduje zastosowanie w ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących pacjenta.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu zgodnie z normą EN 61010-1: 2010 -Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne, i EN 61326-1: 2013- Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) co jest zgodne z Dyrektywą Elektromagnetyczną.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt.4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu Ochrony przed wilgocią IP22. Normy te opisują klasyfikację stopni ochrony zapewnianych przez obudowy dla urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72.5 kV. Chłodziarka ma napięcie znamionowe 230V~/50Hz

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt.5**

Czy podana pojemność chłodziarki jest wartością brutto czy netto?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 272L L netto i 280L brutto?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) odpowiednio 675\*655\*1780mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pyt.7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o drzwiach przeszklonych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o maksymalnym zużyciu energii 2.35?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu USB i rejestratora temperatury z funkcją gromadzenia danych przez miesiąc zamiast gniazda karty SD?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt. 10**

Proszę o informację czy urządzenia do monitorowania są w jednym pomieszczeniu czy w różnych?

**Odpowiedź: Urządzenia do monitorowania będą w różnych pomieszczeniach**

**Dot. części 6 - chłodziarka**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki rok produkcji - Listopad 2017 ? W projekcie umowy &1 ust.3 Zamawiający wymaga aby produkt był „fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017.

**Odpowiedź: Zgodnie Z SIWZ**

**Pyt. 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zaoferowanego sprzętu zgodnego z dyrektywą medyczną. Produkt jaki chcemy zaoferować jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności i Certyfikat i jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt.3**

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej przy określaniu klasyfikacji chłodziarki zgodnie z normą IEC/EN 60601-1 ochrona przez porażeniem prądem? Norma ta znajduje zastosowanie w ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorujących pacjenta.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie sprzętu zgodnie z normą EN 61010-1: 2010 -Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne, i EN 61326-1: 2013- Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) co jest zgodne z Dyrektywą Elektromagnetyczną.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pyt.4**

Prosimy o odstąpienie od wymogu Ochrony przed wilgocią IP22. Normy te opisują klasyfikację stopni ochrony zapewnianych przez obudowy dla urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72.5 kV. Chłodziarka ma napięcie znamionowe 230V~/50Hz

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt.5**

Czy podana pojemność chłodziarki jest wartością brutto czy netto?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności 359L L netto i 370L brutto?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) odpowiednio 676\*730\*1935mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pyt.7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o drzwiach przeszklonych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o maksymalnym zużyciu energii 1.71?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pyt.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu USB i rejestratora temperatury z funkcją gromadzenia danych przez miesiąc zamiast gniazda karty SD?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pyt. 10**

Proszę o informację czy urządzenia do monitorowania są w jednym pomieszczeniu czy w różnych?

**Odpowiedź: Urządzenia do monitorowania będą w różnych pomieszczeniach**

**Dot. części 2 – lampa zabiegowa:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w jeden panel złożony z 36 diod LED, jak na poniższej wizualizacji (tył i przód lampy)?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający wymaga lampy mobilnej czy z zawieszeniem sufitowym czy ściennym?

**Odpowiedź: ściennym**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze średnicą plamy świetlnej – 240mm?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły – 350mm?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barw Ra=95?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o stałej temperaturze barwowej 4800K?

**Odpowiedź: tak**

**Dot. Część 2: Lampa zabiegowa typu LED – 1szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z ochroną przed wilgocią na poziomie IP54?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci matrycy z 13 diodami LED umożliwiającymi uzyskanie wyższego od wymaganego natężenia na poziomie 70 000 lux w odległości 1m?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której obudowa wykonana jest z wysokoodpornego materiału ABS o właściwościach antybakteryjnych?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej dla 1m wynoszącej 18cm – w tym zakresie pełna iluminacja światła?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły świetlnej wynoszącej 30cm?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wskaźniku oddawania barw na poziomie Ra≥95?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3500 do 5000˚K z możliwością ustawienia na wybraną wartość w 6 krokach?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z nakładaną rękojeścią przystosowaną do sterylizacji, a nie odkręcaną? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym i łatwiejsze w obsłudze.

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z ochroną przed wilgocią na poziomie IP43?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze źródłem światła w postaci 4 modułów LED zawierających łącznie 16 diod?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu światła dla odległości 0,5m na poziomie 60 000 lux?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy plamy świetlnej dla 0,5m wynoszącej 210mm – w tym zakresie pełna iluminacja światła?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły świetlnej wynoszącej 24cm?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie 30 000h?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barowej w dwóch zakresach: 3500 i 4500˚K?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w dwa uchwyty do pozycjonowania czaszy, lecz bez wymiennej (odkręcanej) rączki)?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie 20W?

**Odpowiedź: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia**

1. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy w wersji sufitowej, ściennej czy mobilnej?

**Odpowiedź: lampy w wersji ściennej**

**Dot. części 6 - chłodziarka**

**Pkt. 1. Chłodziarka z systemem monitoringu GSM**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana chłodziarka jest urządzeniem laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz.**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez określenie klasy ochrony przed wilgocią? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 340 litrów, spełniającą wymagane przez Zamawiającego wymiary zewnętrzne? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:Tak.**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zużyciem energii wynoszącym 5,52 kWh/24h? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pkt. 2. Chłodziarka z systemem monitoringu GSM**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana chłodziarka jest urządzeniem laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez określenie klasy ochrony przed wilgocią? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z siwz**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 440 litrów i wymiarach zewnętrznych (wys. x szer. x gł.) 1865x600x700 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga chłodziarki o wymiarach 1860mmx600mmx700mm i pojemności 430 litrów.**

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zużyciem energii wynoszącym 5,52 kWh/24h? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **Dot. pkt. III.4 załącznika 1 do SIWZ część 3 – rozbudowa stacji opisowej**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

*„Czas podjęcia naprawy przez serwis* ***(czas reakcji)*** *max 48h od momentu zgłoszenia* ***w dni robocze od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy****”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

1. **Dot. pkt. III.5 załącznika 1 do SIWZ część 3 – rozbudowa stacji opisowej**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

*„Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do* ***5*** *dni roboczych* ***od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy****)”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

1. **Dot. §1 ust. 3 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„*Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy, jest należytej jakości, nie używany, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017), posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju urządzeń.*“?

Prosimy o zmianę i nadanie brzmienia jak w art. 355 KC, który zobowiązuje wykonawcę do należytej staranności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

1. **Dot. §2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 2 kolejnych ustępów o poniższej treści:

„*Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części   
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących   
w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:*

*a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*

*- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*

*- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*

*b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*

*c. materiały eksploatacyjne.“*

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów umowy.

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji

*„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.*”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

1. **Dot. §4 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„*Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:*

* + *za zwłokę w realizacji kompletnego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki****, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto;***
  + *za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości* ***0,5%*** *wartości netto niniejszej umowy. za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,* ***jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto****.*”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

1. **Dot. §4 ust. 3 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w ustępie 3 poniższego zapisu:

*„[…] Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.*”?

Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów umowy.

**Dot. Część 2 : LAMPA zabiegowa typu LED - 1 szt.**

1. Czy Zamawiający w rozdziale II. Parametry techniczne urządzenia, pkt. 1. dopuści lampę z 15 diodami LED rozłożonymi równomiernie na powierzchni czaszy? Takie rozwiązanie w odróżnieniu od zastosowania trzydiodowych modułów świetlnych pozwala poprawić parametry bezcieniowości lampy, jest zatem rozwiązaniem lepszym dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający w rozdziale II. Parametry techniczne urządzenia, pkt. 5. dopuści lampę ze średnicą kopuły świetlnej 22cm?

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający w rozdziale II. Parametry techniczne urządzenia, pkt. 7. dopuści lampę ze wskaźnikiem oddawania barw: Ra 95? Oferowany parametr w bardzo nieznacznym stopniu odbiega od wymagań Zamawiającego, różnica jest niezauważalna z poziomu użytkowania sprzętu.

**Odpowiedź: tak**

1. Czy Zamawiający w rozdziale II. Parametry techniczne urządzenia, pkt. 8. dopuści lampę z temperaturą barwową o wartości 4500K? Oferowany parametr w bardzo nieznacznym stopniu odbiega od wymagań Zamawiającego, lampy z temperaturą 4500K są powszechnie stosowane w placówkach medycznych i charakteryzują się wysokimi parametrami użytkowymi, spełniają również wymagania norm medycznych. Dopuszczenie tego rozwiązania pozwoli na zaoferowanie lampy o wielu lepszych parametrach technicznych niż wymagana przez Zamawiającego, jednak w niższej cenie.

**Odpowiedź: tak**

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zamierza nabyć lampę zabiegową LED montowaną do sufitu, ściany czy na statywie jednym?

**Odpowiedź: montowaną do ściany**

1. Czy w przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia lampy zabiegowej LED mobilnej – na statywie jezdnym, dopuści lampę o wadze (waga czaszy lampy wraz ze statywem jezdnym) wynoszącej 25,1 kg? Odpowiednie obciążenie statywu jezdnego przenosi się bezpośrednio na poprawę stabilności i równowagi lampy.

**Odpowiedź: nie dotyczy**

1. Czy Zamawiający w rozdziale II. Parametry techniczne urządzenia, pkt. 14. dopuści lampę o poborze mocy 16W, określonej w watach?

Wartość oferowana jest w przeliczeniu niższa niż wartość określona przez Zamawiającego, jest to zatem parametr lepszy niż wymagany. Rodzaj podanej jednostki miary parametru nie powinien stanowić kryterium czy wymagania wykluczającego, jeśli wartość parametru (po przeliczeniu) mieści się w wymaganym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Dot. część 3 - rozbudowa stacji opisowej,**

1. **Dot. §2 ust. 2 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy?

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający nie wymaga dokonywania przeglądów technicznych w zakresie części nr 3, dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że producent nie wymaga dokonywania przeglądów oferowanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę**

**Dot. §2 ust. 7 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w zapisu wzoru umowy zwrotu o treści: *„koszty wstawienia urządzenia zastępczego”*?

Zamawiający nie wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie części nr 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**