## Pakiet nr10
PAKIET X
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza cementowa stawu dwukłykciowa stawu kolanowego z opcją rewizyjną. DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej. Dostępne wkładki pogłębione UC W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  | 2.: szt.; 3.: 250; 4.: 0; 6.: 0
2 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Cześć udowa i piszczelwa pokryte ZrN- implanty dla osób uczulonych. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej . Dostępne wkładki pogłębione UC. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  | 2.: szt.; 3.: 10; 4.: 0; 6.: 0
3 | Część piszczelowa zintegrowana na stałe z wkładką. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu. (Allpoly) tibia |  | 2.: szt.; 3.: 20; 4.: 0; 6.: 0
4 | przedłużka piszczelowa |  | 2.: szt.; 3.: 50; 4.: 0; 6.: 0
5 | przedłużka piszczelowa pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  | 2.: szt.; 3.: 5; 4.: 0; 6.: 0
6 | podkładka augmentacyjna |  | 2.: szt.; 3.: 10; 4.: 0; 6.: 0
7 | podkładka augmentacyjna pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  | 2.: szt.; 3.: 5; 4.: 0; 6.: 0
8 | Cement kostny z gentamycyną w opakowaniach 40g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub/i niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; |  | 2.: szt.; 3.: 450; 4.: 0; 6.: 0
9 | Miski i szpatułki do ręcznego mieszania cementu |  | 2.: szt.; 3.: 450; 4.: 0; 6.: 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0