## Pakiet nr 1
PAKIET I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | a)Trzpień, prosty, nieanatomiczny, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm ,oraz trzpień kołnierzowy Coxa Vara, trzpień High Offset oraz trzpień dysplastyczny o długości 110mm w opcji kołnierzowej i bez kołnierzowej , możliwość prostgo rozwiniecia w opcje rewizyjną. W opcji trzpienie rewizyjne, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm. Dodatkowo posiadające nacięcia w płaszczyżnie AP i ML zwężającej się części dystalnej. stożek 12/14mm |  |  | szt. | 180 | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z otworami lub bez, o rozmiarach średnicy zewnętrznej 38 mm do 66mm, z wkręcaną zaślepką otworu panewki po jej osadzeniu w opcji hemisferycznej oraz panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna z otworami do dodatkowej stabilizacji z samocentrującym się gwintem, o rozmiarach średnicy zewn. 46-66mm ze skokiem co 2mm . Kształt panewki : hemisfera z trzema otworami. Materiał : stop tytanowy, Pokrycie: piaskowany tytan lub hydroksyapatyt |  |  | szt. | 180 | 0 |  | 0
3 | Zaślepka do panewki |  |  | szt. | 180 | 0 |  | 0
4 | Śruby ryglujące panewkę Press-fit w różnych rozmiarach. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
5 | Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 22,2, 28,32, 36mm, neutralny lub z offsetem 4mm oraz dodatkowo z 10-cio stopniowym stropem w rozmiarach minimum 38-66mm. |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0
6 | Wkład ceramiczny / opcjonalnie metalowy o średnicy wewn. 28mm,32 i 36 mm i średnicy zewnętrznej analogicznej do rozmiarów panewek. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
7 | Głowa metalowa: o średnicy 28; 32; 36mm w min.4 długościach szyjki |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0
8 | Głowa ceramiczna o średnicy 28,32 i 36mm w 3 długościach. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 2
PAKIET II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza stawu biodrowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień cementowy: Trzpień: Stożek 12/14; trzpień wykonany ze stopu zawierającego CoCrMo, gładki, wyprofilowany w sposób umożliwiający dobre osadzenie w cemencie. Dostępny w 6 rozmiarach (6-14). W zestawie trzpień o wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm) do specjalnych zastosowań. |  |  | szt. | 130 | 0 |  | 0
2 | Panewka: wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym. |  |  | szt. | 180 | 0 |  | 0
3 | Głowa: metalowa wykonana ze stopu CoCr o średnicy 22,2 mm, 28 mm i 32 mm o 5 długościach szyjki na konus 12/ 14 |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0
4 | Koszyk tytanowy pod panewkę rewizyjną wykonany z tytanu, anatomiczny ( prawy, lewy) średnice zewnętrzne 52- 64, z możliwością ryglowania śrubami tytanowymi o średnicy 6,5mm. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
5 | Śruby do mocowania oraz koszyka pod panewkę rewizyjną Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0
6 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego dostępna w wersji standardowej oraz z wąskim trzpieniem, wykonane ze stopu tytanu Średnice od 38 do 55mm co 1mm. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
7 | Cement kostny w opakowaniach 40g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; w zestawie miseczka i szpatułka do ręcznego mieszania. |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
8 | Cement kostny z gentamycyną w opakowaniach 40g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub / i niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0
9 | Cement kostny z gentamycyną w opakowaniach 20g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub / i niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
10 | Miski i szpatułki do ręcznego mieszania cementu |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0
11 | Cement kostny - Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement o wadze 60g. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
12 | System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej. Jednorazowy, sterylny system posiadający możliwość chwilowego, impulsywnego zwiększenia mocy. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i z butli) zapewnia zarówno płukanie jak i ssanie. Możliwość zaoferowania systemu zasilanego bateryjnie. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
| Ogranicznik do cementu wykonany z polietylenu rozmiary: 12-18mm oraz 18-24mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
13 | Cement kostny z gentamycyną - Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement o wadze 60g. z gentamycyną. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. |  |  | szt. | 170 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 3
PAKIET III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza stawu biodrowego -
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Panewka rewizyjna cementowa stawu biodrowego. Panewka antyluksacyjna dwumobilna . Wkładka polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem w rozmiarach 22mm i 28mm. Głowa metalowa zatrzaskiwana w wkładce w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm,28mm |  |  | kpl | 15 | 0 |  | 0
2 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka antyluksacyjna dwumobilna typu press-fitt, napylona hydroapatytem. Wkładka polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem w rozmiarach 22mm i 28mm. Głowa metalowa zatrzaskiwana w wkładce w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm,28mm |  |  | kpl | 5 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 4
PAKIET IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień bezcementowy tytanowy, anatomiczny (osobno dla lewego i prawego) z 6- cio stopniową antewersją, w minimum 9 rozmiarach, napylany na całej długości hydroksyapatytem w wersji standardowej i waryzowanej (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). Stożek 12/14. Opcjonalnie do wyboru operatora trzpień przynasadowy prosty tytanowy, napylony tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray. |  |  | szt. | 220 | 0 |  | 0
2 | Panewka: Panewka bezcementowa typu „pressfit”. Wykonana ze stopu tytanu z pokryciem Plasma Spray + HA. Nieznacznie spłaszczona, posiadająca zgrubienie na brzegu co pozwola na zwiększenie kąta nachylenia. Implant powinien występować w min. 11 rozmiarach od 44 mm do 64 mm (średnica zewnętrzna panewki). Czasza panewki lita z zaślepionymi otworami na śruby 6,5 mm, umożliwiającymi dodatkową stabilizację. Zamiennie Panewka z gwintem na obrzeżu oraz panewka z 15 stopniowym nawisem. |  |  | szt. | 220 | 0 |  | 0
3 | Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie, wzbogacony w wit. E. Rozmiary wewnętrzne wkładek: - 28mm i 32 mm |  |  | szt. | 220 | 0 |  | 0
4 | Głowa metalowa o średnicach: 28mm, 32mm w min. 4 długościach szyjki |  |  | szt. | 220 | 0 |  | 0
5 | Śruby panewkowe tytanowe o średnicy 6,5mm przeznaczone do mocowania panewek . Różne długości. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 5
PAKIET V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień prosty bezcementowy Stożek 12/ 14. Offset 39- 50mm. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt trzpienia płaski o przekroju prostokątnym. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Otwór w części bliższej umożliwiający ewentualną ekstrakcję trzpienia. Rozmiary 9-21; opcja trzpienia do bioder dysplastycznych ( 8 rozmiarów) oraz high offset ( CCD 128°). W zestawie instrumentarium narzędzie do ewentualnej ekstrakcji trzpienia. |  |  | szt. | 120 | 0 |  | 0
2 | Trzpień krótki przynasadowy, wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia (μCaP). Dostępny w 8 rozmiarach i dwóch nachyleniach szyjka-trzpień: 130st. i 135st.; opcjonalnie wersja modularna składająca się z trzpieni w min. 7 rozmiarach oraz modularnej częsci szyjkowej ze stożkiem 12/14 dostępna w rozmiarach umożliwiających niezależną modulację długości kończyny, offsetu i kąta szyjkowo-trzonowego oraz ante i retrotorsji. W zestawie instrumentarium wymagane do ewentualnego usunięcia trzpienia. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
3 | Panewka bezcementowa: a) gwintowana. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. b) bezcementowa typu press-fit z możliwością mocowania 3 lub 7 śrubami oraz bez otworów z zaślepką do otworu montażowego. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze z wgłębieniami umożliwiającymi stabilne osadzenie φ 40 do 70mm co 2mm; dostosowana do wkładek z HXLPE stabilizowanego witaminą E oraz wkładek ceramicznych. |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0
4 | Śruby do ewentualnego mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0
5 | Wkład polietylenowy: Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0
7 | Wkład ceramiczny symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna28mm, 32mm i 36mm, rozmiary 48-68 co 2mm; |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0
8 | Głowa metalowa ze stopu kobalt-chrom, średnica zewnętrzna 22.2 ( min. 2 długości),28, 32mm w 5 długościach szyjki |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0
9 | • Głowa bipolarna wykonana z wysokopolerowanej stali chirurgicznej z wbudowaną na stałe wkładką polietylenową, zaopatrzona w wewnętrzny pierścień zapobiegający zwichaniu się głowy wewnętrznej; Rozmiary zewnętrzne do 39mm do 55mm; rozmiary wewnętrzne 22.2 oraz 28mm. |  |  | szt. | 80 | 0 |  | 0
10 | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica zewnętrzna 28mm- 3 długości szyjki oraz 32mm, 36 mm- 4 długości szyjki na stożek 12/14. |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 6
PAKIET VI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy modularny ze stopu tytanu; trzpień składający się z dwóch oddzielnych części- bliższej (krętarzowej) i dalszej (trzonowej) mocowanych śrubą- kluczem dynamometrycznym. Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu. Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach ( trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentu bliższego i dalszego oraz ich zestawienie w ciele pacjenta(wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem.
| Część bliższa |  |  | szt. | 20
| Część dalsza |  |  | szt. | 20
| Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie) |  |  | szt. | 40
2 | Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok -prosty stożek 12/14 wykonany ze stopu tytanu w 1/ 3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze, wyposażony w skrzydełka stabilizujące protezę. W części proksymalnej otwory do mocowania masywu krętarza, podwójnie ryglowany dystalnie ( ryglowanie za pomocą celownika zewnętrznego). Kształt trzpienia uniwersalny dla nogi prawej i lewej do dł. 250mm, anatomiczny od 290 do 380mm. Rozmiary: 11 do 19++, długości: 220-380mm. |  |  | szt. | 20
| Śruby do ryglowania trzpienia: średnica 5mm, dł. 24-60mm zmienna co 4mm. |  |  | szt. | 10
3 | Augmenty panewkowe umożliwiające wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu: w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru (12-30mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji z panewką bezcementową lub cementowaną. Każdy z implantów musi umożliwiać mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4mm większej i mniejszej.
| Augment panewkowy |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
| Śruba gąbczasta |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
| Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego i kolanowego ( spacer) , dostępne w 6 rozmiarach dla stawu biodrowego (w wersji standardowej i płaskiej) oraz 3 rozmiarach dla stawu kolanowego, wysycona vancomecyną i gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
4 | Tymczasowa endoproteza stawu biodrowego i kolanowego ( spacer) , dostępne w 6 rozmiarach dla stawu biodrowego (w wersji standardowej i płaskiej) oraz 3 rozmiarach dla stawu kolanowego, wysycona gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek cementowych. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
RAZEM:

## Pakiet nr 7
PAKIET VII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień tytanowy bezcementowy,monoblok, w kształcie klina o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, porowaty na całej powierzchni w minimum 9 rozmiarach, stożek szyjki 12/14. |  |  | szt. | 57 | 0 |  | 0
2 | Panewka: bezcementowa tytanowa, w rozmiarach 46-62 mm ze skokiem co 2 mm, o przekroju stożkowym, wkręcana, z ząbkowanym gwintem na obwodzie, z otworem w dnie do kontroli osadzenia implantu, wraz z zaślepką. |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
3 | Wkład polietylenowy do głów o średnicy 28 mm,32mm, w wersji standard i z 10-15 stopniową nadbudową antyluksacyjną |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
4 | Głowa: CoCr o średnicy, 28 mm 32mm, minimum w 4 długościach szyjki na konus 12/ 14, |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
5 | Trzpień tytanowy bezcementowy , w kształcie klina o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, porowaty na całej powierzchni wraz z modularną szyjką umożliwiającą niezależną regulację długości kończyny, offsetu i antetorsji dla każdego rozmiaru trzpienia.Dostępny w minimum 9 rozmiarach. Wsztskie typy szyjek o różnych pochyleniach powinny być dostepne przynajmniej w 2 długościach. Stożek szyjki 12/14. Trzpień przedłużony w przynajniej w 9 rozmiarach, do decyzji śródoperacyjnej. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 8
PAKIET VIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza cementowa i bezcementowa stawu kolanowego modularna kłykciowa.DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem oraz z wycięciem więzadeł krzyżowych, cementowany i bezcementowy Część piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego cementowana,Element piszczelowy w opcji platformy rotacyjnej wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej, Trzpień tacy piszczelowej posiadający skrzydełka zapobiegające rotacji. Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie , w wymiarze (8mm,10mm, 12,5mm,15mm) w wersji pogłębionej oraz z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półzwiązanie protezy (10mm,12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, 22,5mm, 25mm, 30mm), oraz z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych w c, oraz piszczelowych w czterech rozmiarach. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing”. Wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Opcjonalnie możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki osadzonego na cemencie
1 | Element udowy |  |  | szt. | 190 | 0 |  | 0
2 | Element piszczelowy |  |  | szt. | 190 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa |  |  | szt. | 190 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 9
PAKIET IX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza cementowa i hybrydowa stawu kolanowego , DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Endoproteza kłykciowa tylnie związana, wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe oraz wersja z wycięciem więzadła, modularna-trzyczęściowa (część udowa, cześć piszczelowa, wkładka stawowa) Komponent udowy anatomiczny prawy i lewy ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach, w wersji cementowanej oraz bezcementowej, Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Wkładka polietylenowa zawierająca w swoim składzie przeciwutleniacz. Możliwość śródoperacyjnego wyboru rodzaju wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową przednią stabilizacją , w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
1 | Wersja cementowa |  |  | szt. | 75 | 0 |  | 0
2. | Wersja hybrydowa |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
3 | Końcówka jednorazowego użytku z osłoną do systemu Puls Lavage (użyczenie pistoletu do Puls Lavage dla Zamawiającego na czas trwania kontraktu) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr10
PAKIET X
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza cementowa stawu dwukłykciowa stawu kolanowego z opcją rewizyjną. DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej. Dostępne wkładki pogłębione UC W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0
2 | Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Cześć udowa i piszczelwa pokryte ZrN- implanty dla osób uczulonych. Wkładka polietylenowarealizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej . Dostępne wkładki pogłębione UC. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) . |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Część piszczelowa zintegrowana na stałe z wkładką. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu. (Allpoly) tibia |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
4 | przedłużka piszczelowa |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
5 | przedłużka piszczelowa pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
6 | podkładka augmentacyjna |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | podkładka augmentacyjna pokryta ZrN - implant dla osób uczulonych |  |  | szt. |  | 0 |  | 0
8 | Cement kostny z gentamycyną w opakowaniach 40g, stosunek proszku do płynu 3:1 o wysokiej lub/i niskiej lepkości do wyboru przez Użytkownika; |  |  | szt. | 450 | 0 |  | 0
9 | Miski i szpatułki do ręcznego mieszania cementu |  |  | szt. | 450 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 11
PAKIET XI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Ostrza do piły oscylacyjnej System 6
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 6 Szerokość: 13mm, grubość: 1,07-1,37, głębokość cięcia: 90mm |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 6 Szerokość: 18mm, grubość: 1,19-1,27, głębokość cięcia: 90mm Szerokość: 18mm, grubość: 1,19-1,27, głębokość cięcia: 100mm |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
3 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 6 Szerokość: 25mm, grubość: 0,97-1,07-1,19-1,27, głębokość cięcia: 90mm Szerokość: 25mm, grubość: 1,27 głębokość cięcia: 100mm |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 12
PAKIET XII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- System do separacji płytek krwi (czynników wzrostu)
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Zestaw umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncetracji płytek krwi, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) • system podwójnej strzykawki 10 ml • 1 ml roztworu przeciwzakrzepowego Instrumenty: wirówka, pojemniki na tuby separujące krew |  |  | kpl. | 20 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 13
PAKIET XIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Ostrza do piły ACCULAN 3 Ti
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Brzeszczot szybkozłączny do piły Acculan 3Ti: Długość 10mm, szer. 10mm, szer. cięcia 0,5mm Długość 25mm, szer. 5 i 15mm, szerokość cięcia 0.5mm Długość 35mm, szer. 10 i 20mm, szer. cięcia: 0.8mm Długość 50mm, szer. 10, 15, 20, 25, 30mm, szer. cięcia: 0.9mm |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
2 | Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti: Długość 50mm, szer. 10,15,20,25,30mm, grub. 0,5 i 0,7mm szer. Cięcia 0,8 i 0,9mm Długość 65mm szer.: 20,25,30,40mm szer. cięcia 0.9mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
3 | Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti: Długość 75mm, szer. 9mm, grub. 1.27mm Długość 90mm, szer. 13.5mm, grub. 1.47 i 1.27mm; szer. 13mm, grub. 0.89, 1.00 i 1.27mm; szer. 19mm, grub. 0.89, 1.00, 1.19, 1.27 i 1.37mm |  |  | szt. | 1300 | 0 |  | 0
4 | Gwintowniki do śrub korowych o średnicy 3,5mm i dł. 130mm oraz 4,5mm i dł. 180mm i gąbczastych o średnicy 6,5mm i dł. 130mm do piły Acculan 3Ti |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 14
PAKIET XIV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Biowchłanialne implanty do satbilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych i kostnych metoda artroskopową-DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Biowchłanialne, sterylnie pakowane implanty- strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych/ kostnych w technice artroskopowej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technologii Self Reinforced. Wymagany czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Wymagany czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Wymagane rozmiary 1,5 mm x 16 mm; 1,5 mm x 20 mm; 1,5 mm x 25 mm; 2,4 x 16 mm; 2,4 x 25 mm; 2,4 x 35 mm; 2,4 x 45 mm. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
2 | Zestaw implantów do techniki przezskórnej z dwoma tulejami i znajdującymi się w nich implantami wraz z pobijakiem w komplecie . Wymagane rozmiary: 1,5 mm x 16 mm; 1,5 mm x 18 mm; 1,5 mm x 20 mm; 1,5 mm x 25 mm. |  |  | szt. | 4 |  |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 15
PAKIET XV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Rewizyjna endoproteza stawu kolanowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Komponent udowy CoCr, anatomiczny z wycięciem PCL, cementowy minimum w 4 rozmiarach |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Taca piszczelowa tytanowa cementowa |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pełnej stabilizacji o grubości 10mm do 30mm dla każdego z rozmiarów; oraz wkładka polietylenowa o grubości od 10 do 30 mm kompatybilna z rotacyjną tacą piszczelową . |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
4 | trzpień przedłużający piszczelowy 75, 115, 150 mm bezcementowy |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
5 | trzpień przedłużający udowy o długości 75, 115,150 mm bezcementowy |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
6 | adaptor 5 i 7 stopniowy do trzpienia udowego ze śrubą |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | podkładki udowe |  |  | szt. | 12 | 0 |  | 0
8 | podkładki piszczelowe |  |  | szt. | 12 | 0 |  | 0
9. | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany,kompatybilny z wkładką rotacyjną, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających oraz kołnierzy piszczelowych bezcementowych niwelujących ubytki kostne w minimum 5 rozmiarach. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 16
PAKIET XVI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - System płytek tytannowych do osteotomii piszczelowej i udowej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Płyta tytanowa do osteotomii korekcyjnej kości udowej 6 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylna |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Płytka tytanowa zarówno z prostym, jak i kątowym zębem do implantacjiw osteotomii korekcyjnej piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylna |  |  | szt. | 45 | 0 |  | 0
3 | Śruba do kośi gąbczastej lub/i korowej (do decyzji śródoperacyjnej) , tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii |  |  | szt. | 220
4 | Płytka PEEK do osteotmi piszczeli wraz z kpl wkrętów do kości korowej i gąbczastej PEEK |  |  | kpl | 1
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 17
PAKIET XVII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–Ostrza wielorazowego użytku do shaverów artroskopowych
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Ostrza do shavera muszą być kompatybilne z shaveremposiadanym przez zamawiającego
1 | Ostrza wielorazowego użytku o długości 13 cm, pakowane sterylnie, pojedynczo, oznaczone różnymi kolorami dla ich łatwiejszych identyfikacji, nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrza z rękojeści ą shavera. Kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości użyć/sterylizacji. Ostrza dostępne w rozmiarach: 3,5mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,5 do wyboru |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty fabrycznie załadowanych na jednorazowy aplikator. Aplikatory dostępne w dwóch zagięciach do wyboru : 0 i 15 stopni. Implanty połączone za pomocą mocnej nitki w rozmiarze "# 0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepianymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
3 | Ostrza jednorazowego użycia do posiadanego przez Zamawiającego shavera artroskopowego firmy Linvatec, długość części roboczej ostrza 8 cm i 13 cm, ostrza pakowane sterylnie pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza dostępne w rozmiarach : 2, 0 mm; 2, 9 mm; |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
4 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 7 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK. Siedem implantów fabrycznie załadowanych na jednorazowy aplikator. Aplikatory dostępne w dwóch zagięciach do wyboru : 0 i 15 stopni. Implanty połączone za pomocą mocnej nitki w rozmiarze "0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepianymi implantami. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora ,chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
5 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno-koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępna w wersji z ssaniem lub bez. Długość części roboczej elektorody: 142mm lub 150mm. Średnica końcówki pracującej 3,2mm lub 4,5mm (końcówka zagieta pok kątem 90stopni) Zakres pracy elektrody bez ssania: ablacja 50-70Watt, koagulacja 30-50Watt Zakres pracy elektody z ssaniem: ablacja 50-200Watt, koagulacja 30-50Watt |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 18
PAKIET XVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - –Implanty do zaopatrywania złamań kości długich
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Gwóźdź śródszpikoway do zaopatrywania złamań trzonu kości udowej. Stalowy kaniulowany oraz tytanowy lity. Pojedyncze ryglowanie w części bliższej. Potrójne statyczne ryglowanie w części dalszej. Gwóźdź uniwersalny. Kąt wygięcia 2000mm. Ryglowanie proksymalne z celownika zewnętrznego .Ryglowanie dystalne z wolnej ręki/. Srednice 10, 11, 12,13, 14, 15mm długości 240 do 480mm co 40mm dla gwoździ stalowych oraz średnice 8, 9, 10, 11mm dł. 240-480 co 40 dla gwoździ tytanowych. Opcjonalnie gwóźdź o średnicy 12 i 13mm, dł. 600 do specjalnych zastosowań .
| Gwóźdź stalowy |  |  | szt. | 25
| Zatyczka |  |  | szt. | 25
| Śruba ryglująca |  |  | szt. | 100
2 | Gwóźdz śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej. Stalowy kaniulowany oraz tytanowy lity. Potrójne ryglowanie proksymalne z celownika zewnętrznego w płaszczyźnie czołowej. Potrójnie ryglowany statycznie dystalnie w płaszczyźnie czołowej z wolnej ręki. W części bliższej ścięcie mające chronić więzadło właściwe rzepki. Rozmiary: gwóźdź stalowy – śr. 9,10,11,12,13,14mm, dł.: 240 do 405mm co 15mm Gwoźdź tytanowy: śr. 8,9,10mm długości: 240-405mm co 15mm. Opcjonalnie gwoździe stalowe o średnicy 10,11,12,13mm i dł. 420mm oraz tytanowe osr. 8,9mm i dł 420mmdo specjalnych zastosowań
| Gwóźdź stalowy |  |  | szt. | 20
| Zatyczka |  |  | szt. | 20
| Śruba ryglująca |  |  | szt. | 100
3 | Gwóźdź do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej, tytanowy lity, anatomiczny (prawy ,lewy) ,prosty ,w wersji długiej i krótkiej, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. W części bliższej wkładka z PEEK-u zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, 250, 280mm; średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm(pozostałe)
| Gwóźdź stalowy |  |  | szt. | 20
| Zatyczka |  |  | szt. | 20
| Śruba proksymalna |  |  | szt. | 40
| Śruba dystalna |  |  | szt. | 40
4 | Gwóźdź do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej, tytanowy , lity z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4- stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8 mm długości 180, 200, 220,240, 260, 280, 300mm.
| Gwóźdź |  |  | szt. | 20
| Zatyczka |  |  | szt. | 20
| Śruba ryglująca |  |  | szt. | 80
5 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity; w części bliższej pin derotacyjny ( wkręcany do gwoździa ) i śruba teleskopowa ( składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącaej o zmiennej długości); w części dalszej dwa otwory ryglujące: dynamiczny i statyczny ( gwoździe o długości 180 i 220mm ) lub w wersji długiej - trzy otwory statyczne ( umieszczone w płaszczyźnie czołowej ). Rozmiary: długość 220mm ( kąt szyjkowo trzonowy- 125, 130, 135 stopni) średnica 10,12mm; długość 180mm ( kąt szyjkowo trzonowy- 130, 135 stopni), średnica 10, 12, 14mm oraz gwoździe anatomiczne - długie ( prawy i lewy ) z 10 stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 260, 300, 340, 380, 420, 460mm o średnicy 10mm.
| Gwóźdź 1x |  |  | szt. | 100
| Zatyczka 1x |  |  | szt. | 100
| Śruba ryglująca 2x |  |  | szt. | 200
| Pin derotacyjny 1x |  |  | szt. | 100
| Tuleja 1x |  |  | szt. | 100
| Śruba doszyjkowa 1x |  |  | szt. | 100
6 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany odkolanowo. Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej , dwa w części bliższej.. Rozmiary : śr. 10, 11,12 mm do dł 240mm pokryte celownikiem. Możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej.
| Gwóźdź |  |  | szt. | 6
| Zatyczka |  |  | szt. | 6
| Śruba ryglująca 4,5 mm |  |  | szt. | 24
| Śruba ryglująca 6 mm |  |  | szt. | 24
| Gwintowana osłona |  |  | szt. | 12
7 | Stabilizacja dynamiczna do zespalania złamań szyjki kości udowej- składająca się z anatomicznej płytki udowej o kącie 130 stopni, teleskopowych wkrętów do kości gąbczastej dł. 70- 110 mm oraz wkrętów ryglujących 35-60mm
| Płytka |  |  | szt. | 2
| Śruba teleskopowa |  |  | szt. | 6
| Śruba ryglująca |  |  | szt. | 4
8 | Stabilizacja dynamiczna do zespalania złamań przez i międzykrętarzowych kości udowej- składająca się z śruby doszyjkowej o zmiennej długości od 65mm do 145mm (włącznie), śruby kompresyjnej, płytek mocujących o kątach szyjkowo - trzonowych 135,140,145,150 stopni, z owalnymi otworami na 4,5 mm śruby mocujące . Płytki (dla kątów szyjkowo trzonowych 135 i 150 stopni) od 2 do 12 otworów włącznie ( zakres długości od 48 mm do 208mm włącznie-
| Płytka |  |  | szt. | 30
| Śruba doszyjkowa |  |  | szt. | 30
| Śruba kompresyjna |  |  | szt. | 30
RAZEM:

## Pakiet nr 19
PAKIET XIX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), lub za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm. Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm lub 11mm. Możliwość zastosowania biowchłanialnych śrub o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm z trójfosforanem wapnia. Sterylny zestaw zawiera komplet nici służących do opracowania przeszczepu.System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej.
1 | Zestaw jednopęczkowy Strona udowa stabilizacja za pomocą płytki tytanowej o wymiarach 4mmx12mm i pętli poliestrowej (płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową).Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm dostarczanym w sterylnym zestawie wraz z kompletem nici służących do opracowania przeszczepu. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL techniką jednopęczkową. |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
2 | Zestaw jednopęczkowy do mocowania piszczelowego Mocowanie przeszczepu po stronie piszczelowej: Sterylny zestaw zawierajacy guzik wykonany z tytanu o średnicy 14mm wraz z kompletem nici. |  |  | szt. | 8 | 0 |  | 0
3 | Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm , fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0
Do zestawu wymagane jest instrumentarium .
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 20
PAKIET XX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do zespoleń złamań kości
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | GWÓŹDŹ KIRSCHNERA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec dł. 310mm - Ø 1,4 - 2,2 |  |  | szt. | 1500 | 0 |  | 0
2 | Płytka kątowa do kości udowej 4 otworowa, gwint udowy okrągły długości 2 - 4,5 cm i średnicy 3,5 - 5 mm wychylony pod kątem 900 w stosunku do płytki, płytka wychylona pod kątem 1600, 3 otwory przeznaczone dla śrub wchodzących do kości udowej i 1 otwór dla śruby wchodzącej do szyjki kości udowej; płytka długości 3 -4,5 cm. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
3 | GWÓŹDŹ KIRSCHNERA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec gwintowany dł. 250mm - Ø 2,2 |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
4 | GROTOWKRĘTY SCHANZA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec , końcówka trójkątna. Ø 4,0- 4,5 długość 120-180mm |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
5 | GROT STEINMANNA Stalowy z ostrzem typu trójgraniec, końcówka kwadratowa Ø 4,0 -4,5-długość: 180- 250 mm |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
6 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE korowe do wkrętaka krzyżakowego Ø 3,5 Długość od 8 mm do 40mm (co 2 mm) i od 40mm do 120mm (co 5 mm) |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0
7 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE korowe do wkrętaka krzyżakowego Ø 4,5 Długość od 12 mm do 90 mm (co 2 mm ) i od 90mm do 150mm (co 5 mm) |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0
8 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste do wkrętaka krzyżakowego Ø 6,5 Długość od 40 mm do 150 mm (co 5 mm, L– gwintu 32mm ) |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
9 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego 5,0 mm. Ø 7,0 Długość od 40 mm do 130 mm (co 5 mm, L– gwintu 16mm) |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0
10 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego 5,0 mm. Ø 7,0 Długość od 40 mm do 130 mm (co 5 mm, L– gwintu 32mm) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
11 | Drut prowadzący do wkrętów kaniulowanych Ø 7,0 - Ø 2,0 |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
12 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego . Ø 4,5 L- gwint 12mm długość 20- 80mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
13 | WKRĘTY STALOWE- SAMOGWINTUJĄCE gąbczaste, kaniulowane do wkrętaka sześciokątnego . • Ø 4,5 L- gwint 16mm długość 50- 60mm |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
14 | Drut prowadzący do śrub kaniulowanych Ø 4,5 - Ø 1mm |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
15 | Wkręty korowy , kaniulowany samogwintujące do wkrętaka sześciokątnego Ø 3,5 długość 8- 70mm |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0
16 | Wkręty kostkowe , kaniulowane samogwintujące do wkrętaka sześciokątnego Ø 3,5 długość 10- 60mm |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0
17 | PODKŁADKI STALOWE Ø3,7- 4,5 x 10 |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
18 | PODKŁADKI STALOWE Ø16 x 7,0 |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
19 | PODKŁADKI STALOWE Ø10 x 5,5 |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
20 | PODKŁADKI STALOWE Ø 15 x 5,5 |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
21 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY ENDERA- S Ø 4,5mm - moletowany od 34-46cm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
22 | PŁYTKA KOSTNA WĄSKA, CIENKA, STALOWA- 10,2 x 2,5 -otwory 4,5mm- 5-7 otworowa |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
23 | PŁYTA KĄTOWA 120 °-130 °, ramię szyjkowe 30-50mm w kształcie „V”- 9mm, 3 otwory |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
24 | PŁYTA KĄTOWA 120 °-130 °, ramię szyjkowe 30-50mm w kształcie „V”-9mm, 4 otwory |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
25 | PŁYTA KĄTOWA 130 °- ramię szyjkowe 50-70mm w kształcie „H” -16mm, 4 otwory- płyta samodociskowa |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
26 | Wiertło Ø 3.2 – L 180mm |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
27 | Wiertło śr. 4,5 - L 130-180mm |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
28 | Wiertło kaniulowane 5,0/2,2x230m |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
29 | Wiertło kaniulowane 2,5/ 1,2 |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
30 | Wiertło kaniulowane 3,2/ 1,2 |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
31 | WKRĘTAK SZEŚCIOKĄTNY kaniulowany 3,5 |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
32 | Wkrętak krzyżakowy do śrub korowych o średnicach 3.5mm, 4.5mm oraz 6.5mm do głowicy wiertarki typu Jacobs |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
33 | Wkrętak imbusowy do śrub korowych o średnicach 3.5mm, 4.5mm oraz 6.5mm do głowicy wiertarki typu Jacobs |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
34 | Gwintowniki do śrub korowych o średnicy 3,5mm i dł. 130mm oraz 4,5mm i dł. 180mm i gąbczastych o średnicy 6,5mm i dł. 130mm do głowicy wiertatrki typu Jacobs |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 21
PAKIET XXI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowa.
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
| Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej | 7.1
1 | Komponent udowy |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Komponent udowy hipoalergiczny |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
3 | Przedłużka udowa cementowana |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
4 | Przedłużka udowa cementowana hipoalergiczna |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
5 | Przedłużka udowa bezcementowa |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
6 | Przedłużka udowa bezcementowa hipoalergiczna |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
7 | Bloczek udowy dystalny |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
8 | Bloczek udowy dystalny hipoalergiczny |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
9 | Bloczek udowy tylno-dystalny |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
10 | Bloczek udowy tylno-dystalny hipoalergiczny |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm,8mm,12mm,16mm.
11 | Komponent piszczelowy |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
12 | Komponent piszczelowy hipoalergiczny |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
13 | Przedłużka piszczelowa bezcementowa |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
14 | Przedłużka piszczelowa bezcementowa hipoalergiczna |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
15 | Przedłużka piszczelowa cementowana |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
16 | Przedłużka piszczelowa cementowana hipoalergiczna |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
17 | Podkładka piszczelowa |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
18 | Podkładka piszczelowa hipoalergiczna |  |  | szt. | 4 | 0 |  | 0
19 | Łącznik udowy |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
20 | Łącznik udowy hipoalergiczny |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
21 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w trzech rozmiarach i pięciu grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
22 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w trzech rozmiarach i pięciu grubościach od 12 do 31 mm dla każdego rozmiaru, hipoalergiczna, pasująca do pozostałych elementów |  |  |  | 2 | 0 |  | 0
23 | Cement:Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu , z cementem 1x 60g z gentamycyną ( proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
Note on C8: ppp:

## Pakiet nr 22
PAKIET XXII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- System do szycia łąkotki - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1. | Kaniula gwintowana z obturatorem do zabiegów artroskopowych średnica 8-8.5 mm i długość 76-90 mm, sterylne , jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
2 | System do szycia łąkotki zawierający dwa podłużne implanty niewchłanialne z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejscowionych na jednej igle . System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem, w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz w jednorazowy aplikator z igłą o zagięciach 0, 12, i 27 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową plecioną. |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 23
PAKIET XXIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu-DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 4,5 mm i minimum 4 długościach od 35 do 50 mm. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
2 | Śruby kaniulowane ze stopu tytanu o średnicy 7,2 mm i minimum 10 długościach od 50 do 100 mm. |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
3 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5 mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14 mm i długościach od 14 do 18 mm. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5 mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30 mm i długościach od 16 do 40 mm. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
5 | Klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26o i 90o |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
6 | Tytanowe śruby typu „snap off” do osteotomii Weil’a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
7 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 28 mm (skok co 2 mm) |  |  | szt. | 200 | 0 |  | 0
8 | Tytanowe płytki o grubości 1,3 mm, wstepnie zagieta pod katem 5 °. Płytki anatomiczne : prawe i lewe ( minimum 5 -otworowe), w przynajmniej 5 rozmiarach ( 40mm,45mm,50mm,55mm) ze znacznikiem wskazującym poziom artrosdezy i otworem kompresyjnym. Płytki zaopatrzone w dodatkowe ramię od strony paliczka, umożliwiajace wprowadzenie sruby w miejscu artrodezy. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
8a | Tytanowe śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm- 40mm |  |  | szt. | 12 | 0 |  | 0
9 | Płytka tytanowa "L", anatomiczna :prawa i lewa, grubości 2mm,długość 35-40 mm 4 otworowa + minimum 2 otwory pod drut Kirschnera |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
10 | Płytka tytanowa "T", anatomiczna :prawa i lewa, grubości 2mm, długość 35-40mm 4 otworowa + minimum 2 otwory pod drut Kirschnera |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
11 | Śruba korowa o śr. 2,5mm w długościach 12-28mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
12 | Śruba blokowana o śr. 2,5mm w długościach 12-28mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
śruby korow

## Pakiet nr 24
PAKIET XXIV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA–Endoproteza całkowita, cementowa, zawiasowa stawu kolanowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Proteza zawiasowaq umozliwiające zgięcie oraz ruch rotacyjny w rotacji zewnętrznej 10 stopni i wewnętrznej 10 stopni
1 | Komponent udowy modularny prawy/lewy w rozmiarach 2,4,6,8,10 |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
2 | Taca piszczelowa modularna w rozmiarach: 2,4,6,8,10 |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
3 | Wkład polietylenowy z zaciskiem w rozmiarach 2 (8,11,14mm), 4 (8,11,14mm), 6 (8,11,14mm), 8 (8,11,14mm), 10 (8,11,14mm) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
4 | Trzpień cementowy o długościach 95, 120, 160mm |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
5 | Trzpień bezcementowy w rozmiarach 10 (95mm), 12 (95,120,160,200mm), 14 (95,120,160,200mm), 16 (95,120,160,200mm), 18 (120,160,200mm), 20 (120,160,200mm) |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
6 | Trzpień offsetowy 3,7mm w rozmiarach: 10(95mm), 12(95,120,160mm), 14 (95,120,160mm), 16 (95,120,160mm), 18(120,160mm), 20(120,160mm) |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | Podkładka piszczelowa w rozmiarach: 2(5,10mm), 4(5,10mm), 6(5,10mm), 8(5,10mm), 10(5,10mm) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
8 | Podkładka piszczelowa RL/LM w rozmiarach 2,4,6,8,10 (15mm) |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
9 | Podkładka piszczelowa LL/RM w rozmiarach 2,4,6,8,10 (15mm) |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
10 | Podkładka udowa posteriol w rozmiarach 2(5,10mm), 4(5,10mm), 6(5,10mm), 8(5,10mm), 10(5,10mm) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
11 | Podkładka udowa dystalna w rozmiarach 2(5,10,15mm), 4(5,10,15mm), 6(5,10,15mm), 8(5,10,15mm), 10(5,10,15mm) |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
12 | Końcówka jednoazowego użytku z osłoną do systemu Pulse Lavage (użyczenie wielorazowej rękojeści przewodu do Pulse Lavage dla zamawiającego na czas trwania kontraktu). |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 25
PAKIET XXV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - IMPLANTY DO STABILIZACJI STAWU RAMIENNO-ŁOPATKOWEGO w.g. LATERJET
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Implanty tytanowe do rekonstrukcji dolnej części komleksu torebkowo więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego w.g Laterjet
1 | Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po 2 piny w celu wstępnej fiksacji na kości. | 0 |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
2 | śruba tytanowa, częściowo gwintowana Śr. 3.73 dł od 30 mm do 42 mm | 0 |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 26
PAKIET XXVI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Wkręty tytanowe stabilizujące przeszczep kostno-więzadłowo-kostny w rekonstrukcji przedniego więzadła krzyżowego- DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Wkręty tytanowe stabilizujące przeszczep kostno-więzadłowo-kostny w rekonstrukcji przedniego więzadła krzyżowego sterylne, pojedynczo pakowane w podwójnej warstwie z nalepką informujacą o dacie przydatności i numerze identyfikacyjnym umożliwiającym udokumentowanie wszczepienia implantu u pacjenta.
a. do stabilizacji w kanale udowym o wymiarach:
1 | 5mm x 15mm, 5 x 20, 5 x 25, 5.5 x 15, 5.5 x 20, 5.5 x 25, 6 x 15, 6 x 20, 6 x 25, 7 x 20, 7 x23 -25, 8x 20, 8 x 23-25, 9 x 20,, 9 x 25, 10 x 20, 10 x 23-25 |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
b. do stabilizacji w kanale piszczelowym o wymiarach:
2 | 5mm x 15mm, 5 x 20, 5 x 25, 5.5 x 15, 5.5 x 20, 5.5 x 25, 6 x 15, 6 x 20, 6 x 25, 7 x 20, 7 x23 -25, 8x 20, 8 x 23-25, 9 x 20,, 9 x 25, 10 x 20, 10 x 23-25 |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
Wkręty PEEK stabilizujące przeszczep kostno-więzadłowo-kostny w rekonstrukcji przedniego więzadła krzyżowego sterylne, pojedynczo pakowane w podwójnej warstwie z nalepką informujacą o dacie przydatności i numerze identyfikacyjnym umożliwiającym udokumentowanie wszczepienia implantu u pacjenta
3 | 7mmx23mm | 0 |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
4 | 8mmx23mm | 0 |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
5 | 9mmx23mm | 0 |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
6 | Wiertło z oczkiem kompatybilne z instrumentarium | 5 |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | drut prowadzacy kompatybilny z implantem | 9 |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 27
PAKIET XXVII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kotwice Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów oraz obrąbka barkowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,8-2,9mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Miękka kotwica do barku , wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4-1,5 mm. |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
3 | Sterylny jednorazowy zestaw instrumentarium : płaszcz, wiertło o obturator - do pozycji 1 i 2 |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
4 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi lub okrągłymi wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym krótkim podajniku śr. 2,9mm. Nici różnokolorowe wzmocnione - do zabiegów otwartych |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
5 | Wiertło φ 2,9mm - do pozycji 4 |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
6 | Bezwęzłowy system do naprawy więzowzrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o śr. 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
7 | Wiertło kaniulowane 4,5mm - do pozycji 6 |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
8 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm |  |  | szt. | 7 | 0 |  | 0
9 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
10 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
11 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej do narzędzia typu Quattro |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet nr 28
PAKIET XXVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do osteosyntezy wewnętrznej i zewnetrznej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent / typ
1 | Płytka prosta, tubularna, blokujaco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Na koncach płyty otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych średnicy 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. - płyty proste: Długosc od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długosc od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm Materiał stal. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
2 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do złaman trzonu oraz w bocznej czesci obojczyka, Płyta do złaman w bocznej czesci obojczyka posiada w czesci bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyta do złaman trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej czesci obojczyka zageszczone otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o sr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty o długosciach od 69mm do 135mm, ilosc otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do złaman w obrebie obojczyka, Płyta do złaman w bocznej czesci oraz trzonu obojczyka, wyposażona w czesci bocznej w hak o różnej wysokosci, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych średnicy 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie średnicy 3,5mm samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Ilosc otworów od 4 do 7 na trzonie. Głebokosc haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera oraz przyszycie nicmi elementów stożka rotatora. Płyta w czesci trzonowej wyposażona w podciecia zmniejszajace kontakt z koscia a w czesci głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wyciecia ułatwiajace przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Sruby wprowadzane w głowe kosci ramiennej przez płyte za pomoca celownika. Długosc od 90mm do 270mm, ilosc otworów od 3 do 12. Materiał stal. |  |  | szt. | 15 | 0 | 0 | 0
5 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci ramiennej. Mocowane od strony przysrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o srednicy 2.4/2,7mm. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace (2.4-3,5) i samotnace/samogwintujace (3,5mm) z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Sruby wprowadzane w głowe kosci ramiennej przez płyte za pomoca celownika. Płyty przysrodkowe o długosci od 59mm do 201mm, ilosc otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długosci od 65mm do 208mm, ilosc otworów od 3 do 208mm, ilosc otworów od 3 do 14. Materiał stal. |  |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0
6 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, Na trzonie z podcieciami bocznymi i od spodu płyty, otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowany w czesci blokujacej i gładki w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory prowadzace sruby blokowane 3,5mm pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory pod druty Kirschnera. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii wyrostka łokciowego z pojedynczym otworem na ramieniu z możliwoscia dogiecia/odciecia. Instrumentarium wyposażone w specjalny bloczek celownika mocowany do głowy płyty umożliwiajacy łatwe nawiercanie otworów oraz wkrecania srub/drutów Kirschnera. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Długosc od 86mm do 216mm, ilosc otworów od 2 do 12 na trzonie i 8 otwory w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
7 | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o srednicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe sruby korowe o srednicy 2,4 mm. Sruby blokujace z gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilosc otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe. Materiał: Stal |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Płyta grzbietowa do dalszej nasady kosci promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-katowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby z owalna gwintowana głowa 2.4mm-blokowane wielokatatowo z odchyleniem kierunku prowadzenia sruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwosc zastosowania srub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik okreslajacy maksymalne odchylenie kierunku sruby od osi. Sruby blokowane w płycie wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 0,8Nm. Sruby blokowane w płycie i korowe samogwintujace z gniazdami gwizadkowymi. Płyty płyta dłoniowa pozastawowa głowa 4 i 5 otwory, trzon 3 i 5 otworów, płyta dwukolumnowa dłoniowa, głowa 6 i 7otworów, trzon 2,3 i 4 otworowa, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  | szt. | 15 | 0 | 0 | 0
9 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
10 | Płyta anatomiczna do złaman w obrebie bliższego konca kosci piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 3.5mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera, w czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4.0. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej boczne, długości od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego konca kosci piszczelowej przysrodkowe, długości od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal |  |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
11 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 2,7/3.5 mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Sruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Różne rodzaje płyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długosc od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przysrodkowej, płyty prawe i lewe, długosc od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w czesci trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostepne z dużym i małym anatomicznym wygieciem w odcinku dalszym. Materiał stal. |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
12 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach o srednicy 2.4/2,7mm. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5-1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace średnicy 2.4-3,5 i samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazadkowymi. Płyty boczne o długosci od 73mm do 229mm, ilosc otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długosci od 77mm do 233mm, ilosc otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał stal. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
13 | Płyta wygieta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowa oraz o zmniejszonym kontakcie z koscia. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty wygiete szerokie - długosc od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 25 | 0 | 0 | 0
14 | Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjne do bliższej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 5,0mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. - płyty do bliższej nasady kosci piszczelowej boczne 4.5/5.0, długości od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kosci piszczelowej przysrodkowe 4.5/5.0, długości od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  | szt. | 25 | 0 | 0 | 0
15 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej i bliższej nasady kosci piszczelowej zakładana w technice małoinwazyjnej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnicy 5.0mm W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z moż liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiajace przezskórne wkrecanie srub przez płyte. Płyty udowe długości od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów i piszczelowe długości od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
16 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sruby 5.0 i 7,3mm. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kosci udowej, długosc od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kosci udowej (bez haka), długosc od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
17 | Płyta anatomiczna do kłykci kosci udowej wprowadzane technika minimalnie inwazyjna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej.j. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sruby 5.0 i 7,3mm W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z moż liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Sruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o srednicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do srub konikalnych 5.0 umożliwiajace kompresje miedzykłykciowa. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiajace przezskórne wkrecanie srub przez płyte. Płyty do dalszej nasady kosci udowej boczne, długosc od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
18 | System do osteotomii i urazów w obrebie bliższej i dalszej nasady kosci udowej oraz u dzieci i młodocianych.Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej wykonana ze stali implantowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace doszyjkowo – sruby 3,5 i 5.0 mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty do bliższej nasady kości udowej z okreslonym katem prowadzenia srub doszyjkowych - 100º, 110º , 120º , 130º, 140º oraz 150º . Płyty do dalszej nasady kości udowej z okreslonym katem prowadzenia srub kłykciowych 90º. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5 oraz 4.5. Sruby blokowane w płycie (3,5 i 5,0mm) samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm/4,0Nm. Materiał stal |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
19 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokujaco - kompresyjna do złaman kosci pietowej, Otwory dwufunkcyjne w płycie LCP nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawedzie zaokraglone. Otwory gwintowane w płycie LCP z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych 3.5mm i 2,7mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzedzia do przycinania i wyginania płyt. Materiał stal . |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 14-90mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 400 | 0 | 0 | 0
21 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm, okoloprotezowa, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 8-18mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
22 | Sruba blokujaca kaniulowana, kaniulowana konikalna LCP sr. 5.0 i 7.3 mm,samotnaca, pełny i niepełny gwint, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm. Materiał stal |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
23 | Nakładka kompresyjna do sruby konikalnej kaniulowanej sr. 5.0mm, samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm, stal |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Sruba korowa średnicy 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, długość 14-100mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
25 | Śruba blokowana średnicy 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 900 | 0 | 0 | 0
26 | Śruba korowa średnicy 3,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 500 | 0 | 0 | 0
27 | Śruba blokowana średnicy 2,7mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 150 | 0 | 0 | 0
28 | Śruba blokowana zmiennokątowo średnicy 2,7mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 35 | 0 | 0 | 0
29 | Śruba korowa średnicy 2,7mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
30 | Śruba blokowana zmiennokątowo, średnicy 2,4mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta gwiazdkowe, długość 8-30mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
31 | Śruba blokowana średnicy 2,4mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta gwiazdkowe, długość 8-30mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 35 | 0 | 0 | 0
32 | Śruba korowa średnicy 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, długość 6-40mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0
33 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnica 11mm, długości od 100 do 650mm sztuk 10. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samomocujący, samotrzymający z możliwościa blokowania do połączeń pręt-grotowkręt sztuk 10 . Zaciski zatrzaskowy, samomocujący, samotrzymający z możliwościa blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt sztuk 8. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujace i samowiercące o średnicy 5,0mm długości od 100 do 250mm sztuk 16.
33a | Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samomocujący, samotrzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
33b | Zaciski zatrzaskowy, samomocujący, samotrzymający z możliwościa blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
33c | Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego wykonane z włókna węglowego o średnicy 11mm. |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
33d | Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujace i samowiercące o średnicy 5,0mm. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Stabilizator zewnetrzny sredni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz pretów łaczacych. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiajace łaczenie grot-grot oraz grot-pret. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiajace łaczenie grot-pret. Możliwosc użycia klamer wielorzedowych - umożliwiajace łaczenie kilka grotów- jeden/dwa prety. Prety bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna weglowego srednica 8mm.
34a | Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samomocujący, samotrzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
34b | Zaciski zatrzaskowy, samomocujący, samotrzymający z możliwościa blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
34c | Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego wykonane z włókna węglowego o średnicy 8mm. |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
34d | Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujace i samowiercące o średnicy 4,0-5,0mm. |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
35 | Stabilizator zewnetrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz pretów łaczacych. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiajace łaczenie grot-grot oraz grot-pret. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiajace łaczenie grot-pret. Możliwosc użycia klamer wielorzedowych - umożliwiajace łaczenie kilka grotów- jeden/dwa prety. Prety bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna weglowego srednica 4mm.
35a | Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samomocujący, samotrzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
35b | Zaciski zatrzaskowy, samomocujący, samotrzymający z możliwościa blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
35c | Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego wykonane z włókna węglowego o średnicy 8mm. |  |  | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
35d | Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujace i samowiercące o średnicy 2,5-4,0mm. |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
36 | Klucz kombinowany średnicy 11mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Klucz kombinowany średnicy 8mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Klucz kombinowany średnicy 7mm |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
39 | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kosci piszczelowej, dalszej nasady kosci udowej, od strony bocznej i przysrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej/bliższej nasady kosci piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniajace szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w srubokret dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaznikiem kata. Implanty wykonane sa z tytanu dla wiekszej wytrzymałosci, spreżystosci, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kosci udowej boczne, długosc 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kosci udowej przysrodkowe, długosc 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kosci piszczelowej boczne, długosc 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kosci piszczelowej przysrodkowe, długosc 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
40 | Sruba blokujaca sr. 5,0mm, samotnąca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3,5mm, materiał tytan |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
41 | Sruba blokujaca sr. 5,0mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3,5mm, materiał tytan |  |  | szt. | 80 | 0 | 0 | 0
42 | Sruba korowa sr. 4,5mm, samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3,5mm, materiał tytan |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
43 | Płytka blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagąjace zaślepek/przejsciówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (1.5/2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi (1.5/2.0/2.4). Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
44 | Śruby blokowane o średnicy 1.5 mm, samogwintujące, długość od 6 do 24mm, gnizado gwiazdkowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
45 | Śruby korowe o średnicy 1.5 mm, samogwintujące, długość od 6 do 24mm, gnizado krzyżowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
46 | Śruby blokowane o średnicy 2.0 mm, samogwintujące, długość od 6 do 30mm, gnizado gwiazdkowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
47 | Śruby korowe o średnicy 2.0 mm, samogwintujące, długość od 6 do 38mm, gnizado gwiazdkowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
48 | Śruby blokowane o średnicy 2.4 mm, samogwintujące, długość od 6 do 30mm, gnizado gwiazdkowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
49 | Śruby korowe o średnicy 2.4 mm, samogwintujące, długość od 6 do 40mm, gnizado gwiazdkowe. Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
50 | Śruby kompresyjne 2.4/3.0 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (duża głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 3,5mm, srednica rdzenia 2,0mm, srednica gwintu na koncu sruby 2,4/3.0 mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby (1,25mm), konstrukcja sruby umożliwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezależne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 10 do 40mm, gniazdo sruby gwiazdkowe , srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm, wykonane w tytanie, materiał bezpieczny dla rezonansu magnetycznego |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
51 | Płytka do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci stopy i sródstopia, blokujaco - kompresyjna. Płytka blokowana 2.7mm prosta, typu L, T, X. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowany w czesci blokujacej i gładki w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych ( kompresja miedzyodłamowa ). Śruby blokujace ze stożkowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal/tytan. |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
52 | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu blokujaco - kompresyjna zmiennokątowa do złaman i rekonstrukcji w obrębie kosci stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwościa użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał stal/tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
53 | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu blokujaco - kompresyjna zmiennokątowa do złaman i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwoscia zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W czesci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwościa użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomoca śrubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposaż ona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzedzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym,średnim (zgiecie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym (zgiecie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm, śruba blokująca zmiennokątowa VA LCP średnicy 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe . Płyta anatomiczna MTP - 2.4/2.7, Hallux-Rigidus, śródstopie. Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długosc 53 mm. Materiał stal/tytan. |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
54 | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7mm,samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długość 10-60mm.Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
55 | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,7mm,samogwintującagniazdo gwiazdkowe. Długość 10-60mm.Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0
56 | Śruba blokująca zmiennokątowa średnicy 2,4mm,samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długość 6-30mm.Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
57 | Śruba korowa średnicy 2,4mm,samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe. Długość 6-30mm.Materiał stal /tytan. |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | Razem | 0 | 0 | 0

## Pakiet 29
PAKIET XXIX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa biodra-DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konflikty szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia eurokonus |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, typu press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z lita bez otworów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujacy możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6cui miesięcy - tzw. Bonit). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek:ceramicznej, metalowej i PE. Zaślepka polarna w komplecie |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0
3 | Panewka bezcementowa sferyczna, typu press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujacy możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek:ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
4 | Zaślepka otworu polarnego panewki |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
| Wkładka panewkowa wykonana z wysoko-usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
6 | Głowa CoCr o stożeku 12/14 oraz średnicy zewnętrznej 36mm i 40mm |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
7 | Głowa CoCr o stożeku 12/14 oraz średnicy zewnętrznej 28mm i 32mm |  |  |  | 40 | 0 |  | 0
8 | Głowa z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
9 | Śruby panewkowe śr. 6,5mm |  |  | szt. | 80 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 30
PAKIET XXX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - system sztucznych więzadeł
| Przedmiot zamówienia | Producent/Typ | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto PLN | Proponowany Kod
System do rekonstrukcji więzadła pobocznego, przyśrodkowego kolana system MCL
1 | Płaska, bioneutralna taśma wykonana z poliestru tetraftalenowego (wytrzymałość mech. 480 N), (wym. 10mm x 600mm). Zgrzewane, płaskie końce taśmy zapobiegają jej strzępieniu i abrazji. Otwarta siatkowata struktura utkania implantu umożliwiająca przerastanie go elementami tkanki łącznej. |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0
2 | Plastyczna, obustronnie tępo zakończona, niklowo-srebrowa igła o dł. 20 cm z "oczkiem", do przeprowadzania implantu przez tunele kostne i tkanki miękkie. |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0
3 | System fiksacyjny (klamra + skobel) o wym. 6mm x 23mm |  |  | szt. | 5 |  | 8% | 0
4 | Tytanowa śruba (kaniulowana, interferencyjna). Obły, „miękki” gwint śruby i stożkowaty koniec zapewniający stabilizację implantu bez możliwości jego uszkodzenia. Szerokość zaoblonego gwintu – nie mniejsza niż 0,8 mm. |  |  | szt. | 10 |  | 8% | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0

## Pakiet 31
PAKIET XXXI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - System do rekonstrukcji kompleksu tylno-bocznego
|  | Producent/Typ | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto PLN | Proponowany Kod
1 | taśma z włókien poliestrowych w ksztłcie litery 'Y:" : (symetryczne) o przekroju ramion 8mm i 2 x 6 mm – długości minimum 450 mm . (asymetryczne) o przekroju ramion 8mm, 6mm i 5 mm- długości minimum 350 mm |  |  | szt. | 2 |  | 8%
2 | Śruby interferencyjne o średnicach: 6mm, 7mm i 8mm w długościach: 30mm, 35mm i 40mm |  |  | szt. | 6 |  | 8%
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | Razem: | 0

## pakiet 32
Pakiet XXXII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - elastyczne gwoździe śródszpikowe - DEPOZYT
| Opis przedmiotu zamówienia | Producent/Typ | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto PLN | Proponowany kod
1 | Gwoździe śródszpikowe, elastyczne, tytanowe, do zespoleń kości długich. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie kija hokejowego, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Rozmiar gwoździa ø1.5, 1.75, 2.0, 2.25 o długości 300 mm i Ø2.5, 3.0, 3.5, 4.0 o długości 450 mm, Gwoździe oznaczone kodem paskowym ulatwiającym idedntyfikację średnicy gwoździa - duży znacznik oznaczający 1mm, mały znacznik oznaczający 0.25mm, system sterylny lub niesterylny - do wyboru przez zamawiającego. |  |  | szt. | 150
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0

## Pakiet 33
PAKIET XXXIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza rewizyjna modularna zawiasowa stawu kolanowego z rotacyjną wkładką
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego w trzech rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujacych ubytki przynasadowe kości udowej w pięciu rozmiarach oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w dwóch długościach i sześciu średnicach w wersjach prostych i zagietych |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
2 | Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego z wysokopolerowanąpowierzchnią górną, do użycia z rotacyjną wkładką piszczelową w pięciu rozmiarach z możliwością zastosowania bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe kości piszczelowej w czterech rozmiarach oraz dodatkowo trzepieni przedłużających w dłuch długościach i sześciu średnicach |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa rotacyjna o wzmocnionej odporności na działające siły przez zastosowanie metalowego rdzenia, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w trzech rozmiarach i pięciu grubościach od 12 do 31mm dla każdego rozmiaru. |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
4 | Kołnierz udowy |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
5 | Kołnierz piszczelowy |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
6 | Trzepień przedłużający piszczelowy |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
7 | Trzepień przedłużający udowy |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
8 | Element rzepki |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
9 | Kliny |  |  | szt. | 2 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 34
PAKIET XXXIV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do epifizjodezy kończyny dolnej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Tytanowa płyka do epifizjodezy kończyny dolnej o dł. 12-16mm |  |  | szt. | 20
2 | Wkręt kaniulowany tytanowy, samowiercący φ 4,5mm |  |  | szt. | 40
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 35
PAKIET XXXV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Stabilizacja dynamiczna do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej -DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
Stabilizacja dynamiczna do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej- składająca się z śruby doszyjkowej o zmiennej długości , śruby kompresyjnej, płytek mocujących o kątach szyjkowo - trzonowych 130-150 stopni 95 stopni, z owalnymi otworami na 4,5 mm śruby mocujące . Płytki (dla kątów szyjkowo trzonowych 130-150) oraz do dalszej nasady k.udowej (o kącie 95 stopni) od 2 do 12 otworów włącznie ( zakres długości od 48 mm do 208mm włącznie.
1 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-340mm | 0 |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
2 | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | 4 |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
3 | śruba DHS/DCS φ 12,5mm i φ 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | 4 |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
4 | śruba kompresyjna DHS/DCS | 2 |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, materiał stal lub tytan; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka. |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, materiał stal lub tytan; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka. |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
7 | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4, materiał stal lub tytan |  |  | szt. | 120 | 0 |  | 0
8 | Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet), materiał stal lub tytan |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
9 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm, materiał stal lub tytan |  |  | szt. | 60 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 36
PAKIET XXXVI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESPOLENIA DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | P | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | System kabli ortopedycznych z zaciskami. Dostepne dwie srednice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiazek przewodów zapewniajace wysoka elastycznosc i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzedzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwosc mocowania do płytek poprzez trzpienie, trzpienie łaczone z gniazdem w główce sruby oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP
1a | Kablie ortopedyczne z zaciskami |  |  | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
1b | Trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP |  |  | szt. | 80 | 0 | 0 | 0
2 | System płyt do stabilizacji złaman okołoprotezowych. Płyta pozwalajaca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrebie trzpienia protezy przy pomocy srub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracujaca z płytami blokowanymi szerokimi prostymi/wygietymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kosci udowej. Płyta wyposażona w cztery ramiona z możliwoscia ich odciecia. Sruby blokowane w płycie samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniajace szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w srubokret dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnace pozwalajace na odciecie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do własciwej płyty stabilizujacej złamanie typu przy pomocy kompletu sruby mocujacej. Materiał stal/tytan |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
2a | Sruby mocujace płyte do stabilizacji złaman okołoprotezowych gniazdo szesciokatne lub gwiazdkowe. Materiał stal/tytan |  |  | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
3 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sruby 5.0 i 7,3mm. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kosci udowej, długosc od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kosci udowej (bez haka), długosc od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
4 | Płyta wygieta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowa oraz o zmniejszonym kontakcie z koscia. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposażone w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Płyty wygiete szerokie - długosc od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm. Materiał stal/tytan |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 0
5 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 14-90mm. Materiał stal. | 1 |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
6 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 14-90mm. Materiał tytan. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
7 | Sruba korowa średnicy 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, długość 14-100mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0
8 | Sruba korowa średnicy 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, długość 14-100mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
9 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm, okoloprotezowa, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 8-18mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
10 | Sruba blokowana średnicy 5.0 mm, okoloprotezowa, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, długość 8-18mm. Materiał tytan. |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
11 | Sruba blokujaca kaniulowana, kaniulowana konikalna LCP sr. 5.0 i 7.3 mm,samotnaca, pełny i niepełny gwint, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm. Materiał stal |  |  | szt. | 6 | 0 | 0 | 0
12 | Śruba blokowana średnicy 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, długość 10-60mm. Materiał stal. |  |  | szt. | 350 | 0 | 0 | 0
13 | Śruba blokowana średnicy 3,5mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2.5mm, długość 10-60mm. Materiał tytan. |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 37
PAKIET XXXVII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Gruz kostny do rewizyjnych zabiegów ortopedycznych
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Gruz kostny 10cm3 |  |  | op. | 60 | 0 |  | 0
2 | Gruz kostny 20cm3 |  |  | op. | 100 | 0 |  | 0
3 | Gruz kostny 30cm3 |  |  | op. | 20 | 0 |  | 0
4 | Głowa kości udowej cała, bez szyjki |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 38
PAKIET XXXVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Syntetyczny substytut kości
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek φ 3mm, 30cm3 |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloczka o wymiarach 2cmX1cmX1cm |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0
3 | Syntetyczny subtytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloczka o wymiarach 1cmX1cmX1cm |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 39
PAKIET XXXIX
OPIS PREZDMIOTU ZAMÓWIENIA
- Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Allograft do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 40
PAKIET XL
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TYTANOWE GWOŹDZIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Gwóźdź udowy boczny
Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkretarzowych. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła.
1a | Gwóźdź o średnicy od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
1b | Dwie śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm |  |  | szt. | 16 | 0 | 0 | 0
1c | Dwie śruby dystalne blokujące o średnicy 5.0 i długościach 26100 mm oraz o średnicy 6.0 w długościach 26-125 mm |  |  | szt. | 16 | 0 | 0 | 0
1d | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Gwóźdź udowy boczny dla młodocianych
Gwózdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod kątem 12o umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 130°antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120o z antewersja, o średnicy 5.0mm i długościach od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące o śr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm , w długościach od 240mm do 400mm.( w standardzie gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka)
2a | Gwóźdź o średnicy od 8,2mm do 10mm , w długościach od 240mm do 400mm. |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
2b | trzy śruby dystalne blokujące o średnicy 4.0 i długościach 18-80 mm |  |  | szt. | 24 | 0 | 0 | 0
2c | Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
2d | Śruby doszyjkowe długościach od 60 mm do 125 mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
3 | Gwóźdź piszczelowy
Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym,
3a | Gwóźdź o średnicy od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane |  |  | szt. | 26 | 0 | 0 | 0
3b | Trzy śruby blokujące: o średnicy 4.0 w długościach 18-80 mm i 5.0 w długościach 26-100 mm oraz korowo gąbczaste o średnicy 5.0 i długościach 30-90 mm |  |  | szt. | 78 | 0 | 0 | 0
3c | Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Zaślepka do blokowania śrub korowo gąbczastych. |  |  | szt. | 26 | 0 | 0 | 0
3d | Śruby dwurdzeniowe 5,0mm |  |  | szt. | 26 | 0 | 0 | 0
4 | Gwózdz udowy retro- antegrade
| Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantuj. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 13mm, w długościach od 300mm do 480mm. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
4a | Śruba blokująca średnicy 5,0mm, jasno zielona, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 długość 26-100mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
4b | Śruba blokująca średnicy 6,0mm, jasno zielona, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 długość 26-125mm |  |  | szt. | 8 | 0 | 0 | 0
4c | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych długość 45-100mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
4d | Zaślepka gwoździa, do ostrza spiralno-nożowego |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
4e | Zaślepki kaniulowane, srebrna, z gniazdem gwiazdkowym 0,5,10,15 i 20mm oraz zaślepka 0mm złota, do ostrza spiralno-nożowego, z gniazdem gwiazdkowym |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Gwózdz odpiętowy do artrodezy stawu skokowego
| Gwózdz tytanowy odpietowy. Gwózdz anatomiczny umożliwiajacy wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwózdz wygiety pod katem 12stopni w czesci bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwozdzia. Możliwosc blokowania gwozdzia w kosci pietowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i srub o sr. 6,0mm blokowanych katowo przy pomocy zaslepki. Możliwosc blokowania sruba w czesci bliższej gwozdzia srubami 5,0mm prostopadle przez kosc piszczelowa oraz skosnie przez kosc skokowa. Otwór dynamizacyjny w czesci bliższej gwozdzia. Ramie celownika umożliwiajace blokowanie wszystkich otworów w gwozdziu. Srednice : 10, 12,13mm i długosci 150,180 i 240mm. Sruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym. (w standardzie: Gwozdz+2szt. sruby blokujace 5,0mm + 2szt. sruby blokujace 6,0mm+zaslepka) |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
5a | Śruba blokująca średnicy 5,0mm, jasno zielona, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 długość 26-100mm |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 0
5b | Śruba blokująca średnicy 6,0mm, jasno zielona, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T25 długość 26-125mm |  |  | szt. | 12 | 0 | 0 | 0
5c | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych długość 45-100mm |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
5d | Zaslepka gwozdzia do sruby blokujacej z gniazdem gwiazdkowym |  |  | szt. | 4 | 0 | 0 | 0
5e | Zaslepka gwozdzia do ostrza spiralno-nożowego, z gniazdem gwiazdkowym |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0
6 | System tytanowych gwozdzi elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kosci długich kończyn u dzieci oraz złaman kosci konczyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegajacy perforacji sciany kosci, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdz i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie srednice zaslepki – mała dla gwozdzi o średnicy od 1,5 do 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm o dł. 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwożdzia, instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni Roentgena narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem ; dwa różne wbijaki do zaślepek zakończone: cięciem płąskim i ukośnym w zalezności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla zaślepek; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny; kleszcze ekstrakcyjne zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwozdzia. |  |  | szt.. | 50 | 0 | 0 | 0
6a | Zaślepka do gwoździ elastycznych o dwóch średnicach 1.5-2.5 i 3- 4mm |  |  | szt. | 10 | 0 | 0 | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0

## Pakiet 41
PAKIET XLI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do zatoki stępu - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytaniowego w rozmiarach co najmniej 0d 7 do 12 mm ( skok co 1 mm).Implanty kaniulowane , gwint na całej długości śruby . Otwory umożliwiajace przerost tkanek. |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 42
PAKIET XLII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza bezcementowa biodra-DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Trzpień krótki przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem oraz tytanem w 10 rozmiarach w kształcie podwójnego klina, stożek lateralizowanej z kątem szyjkowym 128 stopni |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa typu press-fit, wykonana z tytanu, o kształcie spłaszczonej hemisfery, podwójnie napylona tytanem i pokryta hydroksyapatytem, posiadająca min. 4 otwory na śruby, dostępna min. W 12 rozmiarach od 44mm do 66m co 2mm. |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
3 | Śruby panewkowe |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
4 | Wkład polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu dla głowy 28mm i 32mm, wraz z opcją z witaminą E dla głowy 32mm i 36mm - do śródoperacyjnej decyzji lekarza |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
5 | Głowa CoCr φ 28mm, 32mm, 36mm dostępna min. W 4 długościach szyjki |  |  | szt. | 70 | 0 |  | 0
6 | Głowy ceramiczne typu Biolox Delta w rozmiarze φ 32mm i 36mm |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 43
PAKIET XLIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - IMPLANTY DO OSTEOTOMII PRZODOSTOPIA
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Tytanowa płytka anatomiczna do implatacji w osteotomii przodostopia |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0
2 | Śruba tytanowa dostosowana do mocowania płytki w osteotomii przodostopia o średnicy 2,3 mm i długosci od 10 mm do 30 mm |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0
3 | Śruba tytanowa kaniulowana dostosowana do mocowania płytki w osteotomii przodostopia o średnicy 2,3 mm i długosci od 10 mm do 30 mm |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## Pakiet 44
PAKIET XLIV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do leczenia płaskostopia
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Wchłanialny implant do leczenia płaskostopia zbudowany w całości z PLLA , składający się z zewnętrznego cylindra i wewnętrznej śruby, dostępny w dwóch rozmiarach 8 i 10 mm |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 45
PAKIET XLV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Proteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Panewka rewizyjna typu press-fit trójprzestrzenna, panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z min. trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem tytanowym. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
2 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm oraz wysokościach min. 12 i maksimum 18mm. Moduł z możliwością mocowania z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; wkładka kompatybilna z panewką z pozycji 1 w rozmiarach 50mm-66mm. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
4 | Śruby kostne 6,5mm. W rozmiach 20-60mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 46
PAKIET XLVI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty kolagenowe do rekonstrukcji łękotki
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Implanty kolagenowe lub z kwasu hialuronowego do rekonstrukcji łąkotek |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 47
PAKIET XLVII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Klej fibrynowy
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Klej fibrynowy jako dodatkowe narzędzie hemostatyczne/fiksujace podczas zabiegów regeneracyjnych chrząstki stawowej przy użyciu implantów z kwasu hialuronowego lub kolagenu. Preparat powinien mieć możliwość aplikacji w jednorazowych, dwutłokowych strzykawkach, pojemność 2 ml |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
2 | Klej fibrynowy jako dodatkowe narzędzie hemostatyczne/fiksujace podczas zabiegów regeneracyjnych chrząstki stawowej przy użyciu implantów z kwasu hialuronowego lub kolagenu. Preparat powinien mieć możliwość aplikacji w jednorazowych, dwutłokowych strzykawkach, pojemność 4 ml |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 48
PAKIET XLVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - System do separacji koncentratu szpiku kostnego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Grawitacyjny system do separacji koncentratu szpiku kostnego- zawiesiny o bardzo wysokoiej zawartości komórek multipotencjalnych. W skład zestawu wchodzi: koncentrator szpiku, strzykawki dedykowane, igły oraz trokar z tempym i ostrym obturatorem. W danym zestawie konieczne jest zagęszczenie pobranego aspiratu na poziomie 6- krotnym oraz około 60-80% odzysk komórek. Pojemność ok 3-4ml. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 49
PAKIET XLIX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do stabilizacji stożka rotatorów i tenodezy bicepsu - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 5.5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozawalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  |  | szt. | 200 |  | 8% | 0
2 | Implant wersji Biokompozytowej i PEEK do tenodezy bicepsu, implant wkręcany o średnicy 7mm, 8mm i 9mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu w dwóch wersjach: zamkniętej i otwartej. Implant powinien być założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umozliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0
3 | Specjalistyczny szew przeznaczony do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Szew sterylny. Dostepny w wersji pojedyńczej nici z igłą dł. 96-97cm, igła 26.5-27mm 1/2 koła, oraz w wersji bez igły: dwie nitki pakowane razem - dł. każdej 96-97cm |  |  | szt. | 100 |  | 8% | 0
4 | Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią nicia w rozmiarze #2 o długości 76 cm. |  |  | szt. | 50 |  | 8% | 0
5 | Polimerowa taśma do szycia stożka rotatorów dostępna w kolorze biało-niebieskim wykonana z mocnej plecionki o długości 91,4 cm i o szerokości 2 mm. Taśma obustronnie zwężająca się i przechodząca w super mocną nić #2. Całkowita długość taśmy wraz z nićmi 137,2 cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 6 lub 12 sztuk. |  |  | szt. | 60 |  | 8% | 0
6 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą wykonaną z nici niewchłanialnej o długości 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym, oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania jej długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym z oczkiem służącym do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne, będącym równocześnie wiertłem o średnicy 4,0 mm oraz miarką głębokości. |  |  | szt. | 80
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
RAZEM:

## Pakiet 50
PAKIET L
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 i 14/16, V40 do rozmiaru 5XL |  |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 0
| Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  |  | szt. | 18 | 0 | 0 | 0
2 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka |  |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 51
PAKIET LI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Kotwice - implnaty do rekonstrukcji stożka rotatorów oraz obrąbka barkowego - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 2,8 mm i dł. 11,7 mm. Rdzeń implantu stożkowy zwiększający swoja średnice wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania bądź nabijania. Implant przeładowany jedną nie białą nitką 2-0 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0
2 | Implant tytanowy gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,5 mm i długościach 14,5 mm; 15,5 mm; 16,3 mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2w różnych kolorach dwurodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Implant bez białych nici. Zestaw wkręt z nićmi na sterylnym podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalna głębokość zakotwiczenia implantu. Implant dostępny w dwóch rodzajach z szerokim oraz wąskim rdzeniem do słabszej i mocniejszej kości |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 52
PAKIET LII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Nośnik Antybiotyku - DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Dwuwodny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku, stosowany z wykorzystaniem antybiotyków. Preparat biodegradowalny oraz biokompatybilny o objetości 20cm2 |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
2 | Dwuwodny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku, stosowany z wykorzystaniem antybiotyków. Preparat biodegradowalny oraz biokompatybilny o objetości 30cm2 |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
3 | Dwuwodny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku, stosowany z wykorzystaniem antybiotyków. Preparat biodegradowalny oraz biokompatybilny o objetości 50cm2 |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 53
PAKIET LIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Klej tkankowy
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Membrana zbudowana z kwasu hialiuronowego, zarejestrowana do rekonstrukcji chrząstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Wymiary membrany 2 x 2 cm lub 5x5 cm, grubość 2 mm. Membrana nie posiada zdefiniowanej lewej lub prawej strony, w przypadku ubytków ogniskowych nie wymaga dodatkowej fiksacji. |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 54
PAKIET LIV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Elektrody bipolarne
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne elektrody bipolarne (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*; 90* w wersji wydłużonej oraz wersji haczyka. Elektrody dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. Sztuk 50 do wyboru zamawiającego |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 55
PAKIET LV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Ostrza do shavera
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - kątowa końcówka do shavera z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm. - końcówka do shavera, raszpla trąca o szerokości od 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm. Sztuk 150 do wyboru zamawiającego |  |  | szt. | 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 56
PAKIET LVI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dreny do pompy artroskopowej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. |  |  | szt. | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 57
PAKIET LVII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN | j.m. | ilość | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS ( Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Implanty zarówno w wersji bez wbudowanej rotacji zewnętrznej oraz z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  |  | szt. | 90 | 0 |  | 0
2 | Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS ( Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. . Implanty zarówno w wersji bez wbudowanej rotacji zewnętrznej oraz z wbudowaną 3° rotacją zewnętrzną. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Taca piszczelowa bezcementowa lub cementowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
5 | Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0
6 | Ostrza do piły oscylacyjnej |  |  | szt. | 120 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 58
PAKIET LVIII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Płyty i kable do złamań okołoprotezowych
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Płyta tytanowa prosta– w 3 długościach:150,200,250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
2 | Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265mm, na 3,5,8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Kabel rewizyjny - o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym. |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
4 | Kabel rewizyjny – o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt. |  |  | szt. | 100 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 59
PAKIET LIX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Tytanowe śruby interferencyjne do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych z użyciem ścięgna ST
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Tytanowa śruba interferencyjna do mocowania przeszczepu w kanale kostnym, dedykowana do rekonstrukcji więzadła krzyżowego kolana z wykorzystaniem ścięgna ST. Zwoje śruby tępe nie powodujące przecinania przeszczepu podczas wkręcania śruby. Śruba wyposażona w cylindryczną głowę z zaokrągloną krawędzią, z interfejsem typu heksagonalnego dla śrubokrętu, z kaniulacją na całej długości umożliwiającą wkręcanie po drucie prowadzącym o śr. 2 mm. Dostępne rozmiary [śr. / dł. śruby]: 7mm / 23mm; 7mm / 28mm; 8mm / 23mm; 8mm / 28mm; 9mm / 23mm; 9mm / 28mm; 10mm / 23mm; 10mm / 28mm. Dostępność dedykowanych śrub do rekonstrukcji więzadła kolana z wykorzystaniem przeszczepu BTB. Śruba dedykowana do ST oznaczona kolorem umożliwiającym szybkie odróżnienie od śruby dedykowanej do BTB. |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0
2 | Śrubokręt typu heksagonalnego, dedykowany do wszystkich rozmiarów śrub tytanowych, z kaniulacja na całej długości umożliwiająca wkręcanie po drucie prowadzącym o śr.2 mm. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
3 | Drut prowadzący, nitinolowy, śr. 2 mm, dł. 38,5 cm, kompatybilny z oferowanym śrubokrętem op. 6 szt |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
4 | Drut wiercący z oczkiem w końcu proksymalnym, końcówka wiercąca spiralna, śr. 2,4 mm, dł. 38 cm, op. 6 szt. |  |  | szt. | 3 | 0 |  | 0
5 | Uchwyt do wymiennych celowników udowych, z zatrzaskowym mocowanie celowników |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
6 | Celownik udowy, z offsetem 5 mm, kompatybilny z oferowanym uchwytem, możliwość w prowadzania celownika przez port przyśrodkowy oraz kanał piszczelowy |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
7 | Celownik udowy, z offsetem 7 mm, kompatybilny z oferowanym uchwytem, możliwość w prowadzania celownika przez port przyśrodkowy oraz kanał piszczelowy |  |  | szt. | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 60
PAKIET LX
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Implanty do osteosyntezy wewnętrznej
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Instrumentarium wyposażone w zestaw narzędzi: kościotrzymacze, podważki, raspator oraz zestaw umożliwiający małoinwazyjną implantację płyty i przezskórne wkręcanie śrub. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. A. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm B. Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0
2 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne, rekonstrukcyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. Płyty dłoniowe: A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokośći głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm |  |  | szt. | 15 | 0 |  | 0
4 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minumalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej pod śruby o średnicy 3.5 mm. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. |  |  | szt. | 35 | 0 |  | 0
6 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa,kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty 4 otwory na śruby pod różnymi kątami oraz 3 otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych kompresyjnych lub kaniulowanych konikalnych. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4, 6, 8 i 10, w długościach odpowiednio 59, 82, 106 i 130 mm. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
7 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej i przednio-bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta przyśrodkowa prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. Płyta przednio-boczna prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
8 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
9 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. |  |  |  | 25 | 0 |  | 0
10 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
11 | Śruby blokowane 3,5mm stalowe |  |  |  | 500 | 0 |  | 0
12 | Śruby korowe 3,5mm stalowe |  |  |  | 100 | 0 |  | 0
13 | Śruby gąbczaste 4,0 mm stalowe |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
14 | Śruba blokowana 2,7 mm stal |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
15 | Śruba blokowana 3,5 mm z głową 2,7 mm stal |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
16 | Śruba konikalna 2,7 mm stalowa |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
17 | Śruba korowa 2,7 mm stalowa |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
18 | Śruba korowa 2,7 mm z głową 3,5mm stalowa |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
19 | Śruba blokowana kaniulowana 3,5 mm stalowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
20 | Śruba konikalna kaniulowana 3,5 mm, stalowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
21 | Śruba korowa 3,5mm stalowa do płyty przyśrodkowej do bliższej piszczeli |  |  |  | 25 | 0 |  | 0
22 | Śruba gąbczasta kaniulowana 4,5mm z możliwością blokowania za pomocą zaślepki pod kątem 15 stopni od osi otworu, tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
23 | Śruba gąbczasta 5.0mm gwint 32 , z możliwością blokowania za pomocą zaślepki pod kątem 15 stopni od osi otworu, tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
24 | Śruba korowa 4,0mm z możliwością blokowania za pomocą zaślepki pod kątem 15 stopni od osi otworu, tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
25 | Śruba korowa 5,0mm z możliwością blokowania za pomocą zaślepki pod kątem 15 stopni od osi otworu, tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
26 | Śruba gąbczasta kaniulowana samowiercąca o średnicy 4,5mm tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
27 | Śruba gąbczasta 4,5mm tytanowa |  |  |  | 20 | 0 |  | 0
28 | Pusta śruba zabezpieczająca otwór przed przerastaniem kością |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
29 | Spacer - dystans pozwalający na oddalenie płyty od kości o 1,2,3mm |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
30 | Śruby okołoprotezowe tytanowe o średnicy 5,0mm i długościach od 10mm do 20 mm z przeskokiem co 2 mm. Możliwość zablokowania śruby za pomocą zaślepki pod dowolnym kontem w zakresie 15 stopni od osi otworu. |  |  |  | 5 | 0 |  | 0
31 | Śruby 4,0mm rzadki gwint, tylanowe. Możliwość zablokowania śruby za pomocą zaślepki pod dowolnym kontem w zakresie 15 stopni od osi otworu. |  |  |  | 1 | 0 |  | 0
32 | Śruba blokowana zmiennokątowa tytanowa o średnicy 2,4mm |  |  |  | 80 | 0 |  | 0
33 | Śruba korowa tytanowa o średnicy 2,4 mm |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
34 | Zaślepka do blokowania śrub korowych, tytanowych, zmiennokątowych |  |  |  | 130 | 0 |  | 0
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 61
PAKIET LXI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Anatomiczna endoproteza cementowa stawu kolanowego. DEPOZYT
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy, dostępny w minimum 8 rozmiarach, w wersji z zachowaniem więzadeł oraz tylnie stabilizowany cementowany |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
2 | Taca piszczelowa anatomiczna , lewa i prawa, dostępna minimum w 8 rozmiarach cementowa |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna , prawa i lewa, dostępna w grubościach 10- 24 mm , dostępna w minimum 8 rozmiarach, mocowana zatrzaskowo Implant do wersji z zachowaniem więzadła oraz jego resekcji. |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0
4 | System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej. Jednorazowy, sterylny system posiadający możliwość chwilowego, impulsywnego zwiększenia mocy. System zapewnia zarówno płukanie jak i ssanie. |  |  | szt. | 5 | 0 |  | 0
Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnych kontenerach z filtrami umożliwiającymi ich sterylizację i przechowywanie.Zamawiający wymaga do każdej protezy napędu ortopedycznego z ostrzami jednorazowymi do piły, kompatybilnymi z instrumentarium.
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 62
PAKIET LXII
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zestaw do otwarcia stawu biodrowego
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Opis wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN1 | j.m. | ilość | Wartość netto PLN2 (1x3) | VAT w PLN | Wartość brutto PLN (4+5)3 | Proponowany kod
| Asortyment | Producent /typ
1 | Nóż typu banana gładki, pakowany pojedyńczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5szt. Długość całkowita 254mm. |  |  | szt. | 10
2 | Jednorazowego użycia, pakowany sterylnie set dostępu do stawu biodrowego dedykowany do procedur artroskopowych. W skład setu wchodzą: - nitinilowy prowadnik o średnicy 1,5mm z zaznaczonymi markerami głębokości: 25mm i 30mm (3 sztuki) - wymienne zaślepki silikonowe (4sztuki) - sterylny pisak/marker (1 sztuka) - zatyczka/złączka typu luer (1 sztuka) - strzykawka o pojemności 35cm3 (3 sztuki) - igła rozszerzająca z mandarynem (3 sztuki) - nóż typu banana ząbkowany (1 sztuka) - haczykowato zakończony nóż o długości 254mm (1 sztuka) |  |  | szt. | 5
Razem z implantami Oferent musi dostarczyć instrumentarium do jego zakładania. Instrumentarium wraz z zestawem implantów dowożone na zabieg po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
RAZEM: