Łódź, dnia 22 czerwca 2018 r.

ZP/35/2018

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń, narzędzi, wyposażenia medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz narzędzi i akcesoriów endoskopowych do gastroskopii i kolonoskopii dla Pracowni Endoskopii Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodzie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr  1

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  3

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  4

Dotyczy Pakietu nr 14  poz. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej jakości, młotek dł. 265mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie  najwyższej jakości, wiertło jak na załączonym rysunku. Jeżeli nie, prosimy o przedstawienie nr. katalogowego, lub rysunku wymaganego narzędzia.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  6

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz nazwa własna LUER dł. 175mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  7

Dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do pomiaru ACT

o parametrach:

Aparat do testów ACT

Ilość krwi do badania: 0,8 ml

Możliwość wydruku danych po ich przeniesieniu do komputera

Zasilanie sieciowe

Zakres mierzonych czasów - 0-999s

Aparat posiada jedną komorę pomiarową podzieloną na dwa kanały Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu nr 10  poz. 1 SIWZ

Czy zamawiający dopuści alternatywne, nowocześniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie: zamiast naklejek z elektrodami i osobnego przewodu, zaoferowanie: rurek intubacyjnych zintegrowanych w specjalnej konstrukcji elektrod w ułożeniu odpowiadającym położeniu strun głosowych z 4 odprowadzeniami, o powierzchni przylegającej do strun głosowych, srebrną, atramentową elektrodą przedłużającą powierzchnię swego działania na okolice poniżej strun głosowych, dostosowaną do lokalizacji nerwu krtaniowego wstecznego, nerwu błędnego, ale również górnego nerwu krtaniowego; eliminującą niepożądane skutki wynikające z odklejenia się elektrody, nieprawidłowego jej naklejenia oraz utraty sygnałów wynikającego np.  z rotacji rurki lub jej przemieszczenia (dostępność w rozmiarach od 5 do 9 mm w zestawie z elektrodą zwrotną i uziemiającą) ?Czy Zamawiający dopuści jednorazową rurkę intubacyjna ze zintegrowaną matryca elektrod bez konieczności ich naklejania

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  9

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2 SIWZ

Czy Zamawiający ze względu na możliwość monitorowania elektrodą monopolarną podczas użytkowania koagulacji bipolarnej (aparat nie wyłącza się podczas używania koagulacji bipolarnej) oraz dzięki zastosowaniu technologii monopolarnej umożliwia mapowanie struktur tkanek dopuści elektrodę monopolarną która jest w przypadku naszego aparatu najczęściej stosowanym rozwiązaniem na rynku?

Elektroda monopolarna długość robocza 8,5cm na kablu o długości 288cm (stymulator wpinany do interfejsu pacjenta umieszczonego na szynie stołu operacyjnego)

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  10

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2 parametrów wymaganych SIWZ

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie neuromonitor z oprogramowaniem pozwalającym na wybór zdefiniowanych  optymalnych częstotliwości impulsów stymulacyjnych 1,4,7 i 10Hz A za pomocą elektrody monopolarnej lub bipolarnej w zależności od wymogów użytkownika?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu nr  10 poz. 3 parametrów wymaganych SIWZ

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w menu użytkownika w języku angielskim z czytelnymi zdjęciami i piktogramami dla łatwej i intuicyjnej obsługi, z instrukcją obsługi w języku polskim pokazującej krok po kroku tryb postępowania? Poniżej przesyłamy zdjęcia dotyczące intuicyjnego menu w neuromonitorze:

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  12

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 4 parametrów wymaganych SIWZ

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające interfejs pacjenta do podłączeń elektrod z możliwością umieszczenia w dowolnym miejscu (bez konieczności przemieszczania całego urządzenia), gdzie weryfikacja poprawności parametrów odbywać się będzie na głównym monitorze urządzenia?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr  13

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5 parametrów wymaganych SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jako alternatywne rozwiązanie system do neuromonitoringu bez wbudowanej wewnętrznej archiwizacji, wykorzystujący pamięć zewnętrzną USB, dzięki której możliwe jest przygotowywanie raportu pacjenta, rejestrowanie oraz zapamiętywanie jego danych w postaci pliku PDF?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy zapisów SIWZ, pakiet Nr 11

Czy Zamawiający w rozdziale III i XIII pkt. 3 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. II  w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z max. 4 dni do max. 14 dni roboczych? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 14 dni roboczych dla pakietu nr 11

Pytanie Nr  15

Dotyczy Pakietu nr 11, zapisów SIWZ

Czy Zamawiający w rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. III  w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania reklamacji z max. 6 dni do max. 12 dni roboczych. Termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zbyt krótki na realizację reklamacji

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wykonania reklamacji do 12 dni roboczych dla pakietu nr 11

Pytanie Nr  16

Dotyczy Pakietu nr 11, formularz ofertowy

Czy Zamawiający w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4 oraz w §3 ust. 10 umowy wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczania przedmiotu zamówienia z terminem ważności/okresem ważności/określeniem jałowości sprzętu w odniesieniu do pakietu nr 11-opaski zaciskowe z uwagi na to, iż oferowany asortyment jest sprzedawany jako niesterylny?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie dla pakietu nr 11

Pytanie Nr 17

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 18

Dotyczy Wzoru umowy.

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

a.	Ust. 1 z 1% na 0,5%,

b.	Ust. 2 z 1% na 0,5%?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Wzoru umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 1 , że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Pytanie Nr 20

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający przekaże projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

ODP: Zamawiający nie dostrzega potrzeby zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pakiety nie obejmują asortymentu wymagającego przetwarzania danych osobowych

Pytanie Nr 21

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 klips tytanowy o trójkątnym przekroju, dystalnym zamknięciu, posiadający wewnętrzną romboidalną strukturę - zapewniającą atraumatyczne zamknięcie naczynia, zewnętrzną rzeźbę w postaci nieregularnej struktury- zapobiegającej wysunięciu się klipsa z klipsownicy, pozostałe parametry bez zmian?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na bezpłatne użyczenie klipsownicy w trakcie trwania umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie ilości klipsownic.

ODP: Zamawiający wymaga użyczenia minimum dwóch klipsownic.

Pytanie Nr 23

Dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie nr 14 na tolerancje długości narzędzi +/- 10 mm  lub +/-  5 mm Wynika to głównie z tego, iż  nie wszyscy Producenci poosiadają dokładnie te same długości tych samych wyrobów medycznych

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 24

Dotyczy Pakietu nr  14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 7   Imadło chirurgiczne  MYO HEGAR o długości 180 mm ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 25

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 11   młotek ortopedyczny  o długości 265 mm ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 26

Dotyczy Pakietu nr  poz.

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 13 Odgryzacz kostny LUER o długości 170 mm ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 27

Dotyczy Pakietu nr  poz.

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 poz. 13 Odgryzacz kostny LUER STILLE o długości 220 mm ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 28

Dotyczy Pakietu nr  7

Czy w Pakiecie nr 7 Zamawiający ma na myśli 12000 szt. czy 12000 ładunków x 6 szt. klipsów tj. 72000 klipsów?

ODP: Zamawiający wymaga 12000 ładunków x 6 szt. klipsów tj. 72000 klipsów

Pytanie Nr 29

Dotyczy Paragraf 5 ust. 2 wzoru umowy

Paragraf 5 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru bądź za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku w wysokości 1% wartości dostawy bądź nie wymienionego lub braku uzupełnienia towaru. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości ww. kar umownych do 0,5%

Pytanie Nr 30

Dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy na: „5.	 W przypadku dwukrotnego kolejnego przekroczenia terminu  dostawy, o którym mowa w  § 3. ust. 3 o 10 dni Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

Pytanie Nr 31

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1

Prosimy o wydzielenie z pakietu 17 pozycji 1 do oddzielnego pakietu lub dopuszczenie możliwości zaoferowania szczypiec biopsyjnych jednorazowych ze stali nierdzewnej z chirurgicznymi i ząbkowanymi krawędziami, gładka koszulka pokryta PTFE, ze szpikulcem lub bez, dł. narzędzi 160 i 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 32

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1

W przypadku dopuszczenia w pozycji 1 możliwości zaoferowania szczypiec jednorazowych prosimy o podanie wymaganej ilości.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 33

Dotyczy Pakietu nr 17

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17 w pozycji możliwości zaoferowania zestawów do opaskowania żylaków przełyku z nasadką tylko w rozmiarze 9.5-13mm i 11-14mm.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr  34

Dotyczy Pakietu nr 21, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych igieł do ostrzykiwań z metalowym kołnierzem na końcu osłonki: gastroskopowych180cm 23,25G 4-5-6mm oraz igieł kolonoskopowych 230cm 23,25G, 4-5-6mm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 35

Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pętli w rozmiarach:  10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 30mm- do wyboru przez Zamawiającego, z drutu plecionego, dł. robocza 2300mm, śr. osłonki 2,3mm, do kanału roboczego 2,8mm. 10szt. w opakowaniu lub w przypadku odpowiedzi odmownej wydzielenie do oddzielnego zadania pętli do polipektomijnej „3 w 1” do oddzielnego zadania co pozwoli większej ilości firm na złożenie Państwu konkurencyjnej oferty.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 36

Dotyczy Pakietu 21, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pętli 10mm, dł. 2300mm, o śr. osłonki 2,3mm do kanału roboczego 2,8mm. Op.=10szt.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 37

Dotyczy Pakietu 21, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych bez igły powlekanych typu „aligator”, o śr. osłonki 2,3mm, z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 7mm, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 38

Dotyczy Pakietu 21, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z igłą powlekanych typu „aligator”, o śr. osłonki 2,3mm, , z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 7mm, o standardowej pojemność łyżeczek 5mm³, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 39

Dotyczy Pakietu 21, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z igłą powlekanych typu „JUMBO” o śr. osłonki 3,0mm, , z pojedynczym otworem w szczękach, otwarcie łyżeczek kleszczy 9mm o pojemność łyżeczek 9mm³, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 40

Dotyczy Pakietu 21, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kleszczy chwytających typu „ząb szczura i ząb aligatora” bez igły o śr. osłonki 2,3mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 41

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 i 4

Prosimy o podanie, czy kabel z poz. 1 ma współpracować z uchwytem z poz. 4

ODP: Tak.

Pytanie Nr 42

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8

Prosimy dopuszczenie przedłużki o długości 150 mm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 43

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 2x16 mm, o długości 55 mm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 44

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 2,4 x 20 mm, o długości 100 mm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr  45

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru  krążka: 200 x 45mm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr  46

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 12

Dopuszczenie profilowanych podkładów żelowych pod ścięgno Achillesa o wymiarach 180 x 100 x 70mm oferowanych w parach

Lub

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 305 x 95 x 75mm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 47

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 176 x 122 cm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni aktywnej 110 cm2 o konstrukcji pętlowej Twin Safe umożliwiającą zastosować funkcje symetrycznego dozoru najnowszych urządzeń i z dowolną orientacją elektrod. Typowe odchylenie symetrii prądu wysokiej częstotliwości wynosi poniżej 5% przy każdej orientacji TWIN-SAFE.

Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiet do wklejania do protokołu

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 48

Dotyczy Pakietu nr  poz. 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 21,5mm, 25,5mm, 29,5mm i 33,5 mm zakrzywiony, o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto lub 555 mm do zabiegów laparoskopowych, z obrotowym ostrzem  dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuje ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ją atraumatycznie,), w zależności od zapotrzebowania  Zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej – ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki (od 1mm do 2,5mm)– dzięki temu, iż ten sam stapler może być użyty do tkanki grubej i tkanki cienkiej  Zamawiający może zminimalizować koszty zakupu i magazynowania wielu rodzajów staplerów (4 kody produktowe zamiast 16).

Stapler posiada zszywki ze stopu tytanu o przekroju okrągłym – bez spłaszczenia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 49

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.3

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65mm, z dwoma podwójnymi rzędami  zszywek ze stopu tytanu ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, wysokości zszywek 3,8mm (po zamknięciu1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 50

Dotyczy Pakietu nr  8 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 65 mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,5 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 51

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.5

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 52

Dotyczy Pakietu nr  8 poz.6

Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 53

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 54

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.8

Czy Zamawiający dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 105mm, z dwoma podwójnymi rzędami zszywek ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki o przekroju okrągłym, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,5mm (po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 55

Dotyczy Pakietu nr 8 poz.14

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami wykonanymi ze stali chirurgicznej pokrytych teflonem (średnica drutu 0,58mm); wielkość zszywki po zamknięciu  6,9x4,2mm). - 1 szt.?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 56

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność pakietu 8  - staplery, hemostatyki, narzędzia endoskopowe, laparoskopowe, klipsownice, troakary etc. – mógłby wydzielić pozycje 1,3,4,5,6,7,8,14,15 do oddzielnego pakietu, tym samym zwiększyć ilość potencjalnych wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 57

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt VI.3., podpunkt 9 oraz załącznika nr 9 (Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i do używania oferowanego towaru na rynek polski):

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ - rozdział VI, punkt VI.3., podpunkt 9 oraz w załączniku nr 9 (Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i do używania oferowanego towaru na rynek polski)? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 58

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.7.

Czy Zamawiający dopuści klipsy endoskopowe jednorazowego użytku bez mozliwości szerszego rozwarcie klipsa w trakcie zabiegu , pozostałe

parametry zgodne z SIWZ ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 59

Dotyczy Pakietu nr 18 poz.13

Czy w miejsce istniejących parametrów Zamawiający dopuści :

nożyczki chirurgiczne endoskopowe ,wielorazowego użytku do przecinania tkanki w obrębie przewodu pokarmowego i ciał obcych w świetle przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 1 sztuka w opakowaniu ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 60

Dotyczy par. 5 ust. 2, tiret pierwsze i drugie wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości zamówionego/nie wymienionego towaru, za każdy dzień zwłoki.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych za każdy dzień zwłoki na 0,5%

Pytanie Nr 61

Dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 62

Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

- Strony ustalają odszkodowanie z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:

- Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy,  Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.

- Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku  Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 3. pkt. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto umowy.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów i dodatnie słowa „brutto”. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5%.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wysokości kar do 10% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru.

Pytanie Nr 63

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 64

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2-5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć ofertę na pozycje 2-5

i dopuści:

ODP: Zamawiający wydzieli pozycje 2-5

Pytanie Nr 65

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2

Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), standard owal śr. 15, 20, 24, 36mm,  hexagonal 24mm, "kaczy dziób" 24 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 66

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 145 cm i 190 cm, nasadka przezroczysta, z 6 lateksowymi gumkami, przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8.6mm-9.2mm, 9.4mm-13mm, 11mm-14mm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 67

Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 5

Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 Fr dł. 230 cm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 68

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 1

Igły do ostrzykiwań jednorazowe gastroskopowe o dł.180 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 69

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 2

Pętla polipektomijna kolonoskopowa „3w1” jednorazowego użytku bez blokady średnicy.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 70

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 3

Pętla do polipektomii owalna o średnicy osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 71

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 4

Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu „aligator”, 2.3 mm, długość robocza  230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 6,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 72

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 5

Jednorazowe kleszcze biopsyjne typu owalne 3,0 mm, długość robocza 230 cm, otwarcie łyżeczek kleszczy 8.5 mm, pojemność łyżeczek 16,6 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 73

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 6

Jednorazowe kleszcze chwytające typu „ząb szczura i ząb aligatora”, średnica osłonki 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 74

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie pętli „2 w 1”, średnica pętli 15 i 27 mm, bez blokady, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 75

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie pętli

o długości 240 cm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 76

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami, średnica osłonki 2,3 mm.

ODP: Zamawiający dopuszcza:

Pytanie Nr 77

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy z pojedynczymi otworami w szczękach.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 78

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 21 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,3 mm.

ODP: Zamawiający dopuszcza