Załącznik nr 1

Część 1 Rejestrator holterowski  (złącze HDMI wspólne dla  kabla pacjenta i do PC)– 1 szt.

| Typ Urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| Posiadanie przez oferowany sprzęt: Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |

|  | Rejestrator holterowski EKG – 3 lub 12 kanałowy | Wymóg do spełnienia | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 4 dni | TAK |  |
| 2 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |
| 3 | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK |  |
| 5 | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | TAK |  |
| 6 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK |  |
| 7 | Wymiary podać | TAK |  |
| 8 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
| 9 | CMRR >60dB | TAK |  |
| 10 | Programowanie rejestratora (za pomocą komputera) przed badaniem z podaniem m.in.:czasu i daty rozpoczęcia rejestracji, imienia,nazwiska, daty urodzenia,płci,nr,ID pacjenta oraz transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |
| 11 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
| 12 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
| 13 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 14 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim posiadanym przez Zamawiającego ( Cardioscan firmy Oxford ) | TAK |  |
| 15 | Diodowa sygnalizacja pracy | TAK |  |
| 16 | Dwa rodzaje kabla pacjenta;: 10 odprowadzeniowy -12 kanałów EKG, 4 odprowadzeniowy -3 kanały EKG | TAK |  |
| 17 | Futerał i smycz | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | TAK |  |
| 20 | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 22 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 23 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 2 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 24 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 25 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel , fax |  |  |

obowiązkowe przeglądy techniczne w cenie ofertowej w okresie gwarancji po stronie wykonawcy

....................................................................................

data i podpisy

Część 2 : Aparat do aferezy leczniczej i ciągłych technik - 1 szt.

| Typ Urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| Posiadanie przez oferowany sprzęt: Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | możliwość wykonania wszystkich następujących zabiegów na pojedynczym urządzeniu, (tj bez dołączania dodatkowych urządzeń peryferyjnych i modułów): ciągła hemofiltracja i hemodializa terapeutyczna wymiana osocza plazmafereza z podwójną filtracją (DFPP) selektywna plazmafereza cząstek mniejszych lub równych wielkością albuminie m.in. łańcuchy lekkie immunoglobuliny, bilirubina) immunoadsorpcja metodą perfuzji osocza leukocytafereza metodą hemoperfuzji |  |
| 2 | antykoagulacja heparynowa przy użyciu zintegrowanej pompy strzykawkowej |  |
| 3 | możliwość zastosowania antykoagulacji cytrynianowej bez dodatkowych urządzeń. |  |
| 4 | zintegrowana płyta grzewcza o maksymalnej wydajności co najmniej 12 l/h. |  |
| 5 | Maksymalny przepływ krwi podczas ciągłych zabiegów nerkozastępczych co najmniej 400ml/min. |  |
| 6 | Możliwość pełnego odłączenia aparatu od zasilania po wypełnieniu zestawu na okres co najmniej 4 godzin, bez użycia zewnętrznych zasilaczy. |  |
| 7 | Możliwość automatycznego zakończenia zabiegu na zasilaniu awaryjnym (zasilanie umożliwia dalsze napędzanie pomp). |  |
| 8 | Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego, w języku polskim. |  |
| 9 | Odzysk albuminy podczas wszystkich zabiegów DFPP powyżej 60% |  |
| 10 | Możliwość przeprowadzenia aferezy LDL |  |
| 11 | Ekran: kolorowy, o przekątnej powyżej 10". |  |
| 12 | niezbędne oprzyrządowanie / okablowanie, itp. |  |
| 13 | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu |  |
| 14 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) |  |
| 15 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  |
| 16 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 2 dni roboczych) |  |
| 17 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |  |
| 18 | Serwis na terenie Polski |  |
| 19 | Szkolenie personelu |  |

obowiązkowe przeglądy techniczne w cenie ofertowej w okresie gwarancji po stronie wykonawcy

....................................................................................

data i podpis

Część 3 -  :    Urządzenie do podawania medycznego tlenku azotu - Przedmiot najmu - 1 sztuka

| Typ Urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| Posiadanie przez oferowany sprzęt: Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najem na okres 24 miesięcy urządzenia do podawania medycznego tlenku azotu wg poniższych wymagań. | TAK |  |
| 2 | Możliwość automatycznej współpracy z wszystkimi rodzajami respiratorów posiadanymi przez szpital, poprzez czujnik przepływu w zakresie przepływów w zakresach :0,25-40 l/min i 2-120 l/min .(warunek konieczny). | TAK |  |
|  | 2 | Kalkulator gazu – funkcja do określenia na ile czasu wystarczy medycznego tlenku azotu przy zadanych parametrach (ppm ,l/min itd.) podczas terapii . | TAK |  |
|  | 3 | Dozowanie dopływu medycznego tlenku azotu do układu oddechowego respiratora . | TAK |  |
| 3 | Monitorowanie wdechowego stężenia medycznego tlenku azotu w zakresie: 0-120 ppm | TAK |  |
| 4 | Monitorowanie wdechowego stężenia NO2w zakresie: 0-30ppm | TAK |  |
| 5 | Monitorowanie wdechowego stężenia O2 w zakresie :18-100% | TAK |  |
| 6 | Zakres dostarczanego stężenia gazowego NO: 0-80ppm | TAK |  |
| 7 | Kalibracja serwisowa urządzenia nie częściej niż co 3 miesiące Podać. | TAK |  |
| 9 | Regulacja za pomocą ekranu dotykowego. Opisać. | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 11 | Możliwość bezpośredniego ustawiania dawki medycznego tlenku azotu w ppm. | TAK |  |
| 12 | Automatyczne przełączenie systemu z butli głównej na butle rezerwową (warunek konieczny). | TAK |  |
| 13 | Wykorzystanie medycznego tlenku azotu do poziomu nie wyższego niż 3 bary pozostałego w butli (warunek konieczny). | TAK |  |
| 14 | Możliwość współpracy z butlami o stężeniu 450tlenku azotu 450 ppm .(warunek konieczny) | TAK |  |
| 15 | Możliwość użycia wbudowanego awaryjnego systemu do podaży tlenku azotu w przypadku awarii urządzenia . Opisać. | TAK |  |
| 16 | Ustawienie górnych i dolnych wartości alarmowych dla NO, NO2,02 Podać zakresy. | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie: |  |  |
|  | 1 | Wózek do ustawienia dwóch butli o pojemności 11 l z medycznym tlenkiem azotu, oraz 1 butli z tlenem medycznym 1 sztuka | TAK |  |
|  | 2 | Reduktor do butli z szybkozłączką- 2 sztuki | TAK |  |
|  | 3 | Wąż zasilający z szybkozłączką łączący reduktor z zestawem dozującym- 2 sztuki, szybkozłącze do tlenu typu AGA 1 szt | TAK |  |
| 19 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50Hz lub z wewnętrznego akumulatora. | TAK |  |
|  | 1 | Czas pracy (pełna terapia)urządzenia na zasilaniu z wewnętrznego akumulatora: conajmniej 2h. Podać. | TAK |  |
| 20 | Menu w języku polskim. Podać. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim: Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| 22 | Paszport techniczny z uzupełnionymi informacjami zawierającymi datę uruchomienia urządzenia i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| 23 | Producent, kraj pochodzenia – podać |  |  |
| 24 | Nazwa, typ – podać. |  |  |
| 25 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 | TAK |  |
| 26 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu kopie certyfikatu i deklaracji zgodności | TAK |  |
| 27 | Udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normami międzynarodowymi. Załączyć do oferty kopie certyfikatu. | TAK |  |
| 28 | Okres gwarancji (cały okres najmu). | TAK |  |
| 29 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy i aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. Podać wymaganą częstość przeglądów. | TAK |  |
| 30 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
| 31 | Usunięcie awarii lub wstawienie urządzenia zastępczego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego | TAK |  |

....................................................................................

data i podpis

Część 4 -   Autoklaw klasy B - 1 szt.

| Typ Urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| Posiadanie przez oferowany sprzęt: Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |

| LP. | Parametry | TAK (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Pojemność litrów 23 – 24 L |  |
|  | Wymiary komory maksymalnie: 25 x 45 cm (średnica x głębokość) |  |
|  | Wymiar tacy do: 19 x 42 cm (szer. x głęb.) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne do: 47 x 56,5 x 69 cm (szer. x wys. x głęb.) |  |
|  | Zasilanie 220 – 240 V 50/60 Hz |  |
|  | Moc pobierana 3.300-3.500 W |  |
|  | Waga 60-64 kg |  |
|  | Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Wersja próżniowa (proces B) – dla narzędzi opakowanych i nieopakowanych , wgłębionych i tekstylnych |  |
|  | Technologia inteligentnego suszenia oparta na funkcji suszenia sterowanego czujnikiem |  |
|  | Zapis parametrów procesu na wbudowanym nośniku: karcie CF oraz drukarce zewnętrznej |  |
|  | 2 gniazda Ethernet |  |
|  | Spersonalizowany System Oceny i zwalniania wsadu na ekranie dotykowym za pomocą pinu |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia etykieciarki do oznaczania pakietów sterylizacyjnych |  |
|  | 4 programy w temp. 134oC i 1 program w temp 121 oC |  |
|  | Program Uniwersalny na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 26 minut ( bez suszenia ) |  |
|  | Program Prion na pojedynczo i wielowarstwowo opakowane narzędzia – 41 minut ( bez suszenia ) |  |
|  | Program szybki S na nieopakowane narzędzia – 12 minut ( bez suszenia ) |  |
|  | Program szybki B na opakowane narzędzia – 15 minut ( bez suszenia ) |  |
|  | Program ochronny 121 C dla delikatnych narzędzi – 40 min ( bez suszenia ) |  |
|  | Załadunek: 7-9 kg narzędzi i 2-2,5 kg tekstyliów |  |
|  | Programy sterylizacyjne: min. 3 programy testowe (Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test) |  |
|  | Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania |  |
|  | Opcja programowania opóźnionego startu programu sterylizacyjnego |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości wody uzdatnionej z możliwością przeprowadzenia testu jakości wody |  |
|  | Próżnia wstępna i frakcjonowana wytwarzana pompą próżniową wyposażoną w czujnik temperatury |  |
|  | Dwie ścianki komory sterylizcyjnej z wytwornica pary w zew. kołnierzu komory autoklawu |  |
|  | Stelaż na 8 tac lub 4 kontenery sterylizacyjne |  |
|  | Wyjmowany stelaż |  |
|  | Suszenie próżniowe przy pomocy pompy próżniowej chłodzonej wodą wodociągową pitną |  |
|  | Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by", |  |
|  | Tryb oszczędzania energii - Przycisk trybu uśpienia autoklawu |  |
|  | Drzwi komory otwierane automatycznie |  |
|  | Komora sterylizacyjna i rama wykonane ze stali nierdzewnej gwarancja min. 5 lat |  |
|  | Filtr bakteriologiczny / sterylny powietrza– odporny na proces sterylizacji |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie drzwi podczas procesu |  |
|  | Opcja dodatkowego suszenia |  |
|  | Wyświetlacz – kolorowy, dotykowy ekran sterujący ze zintegrowanym oprogramowaniem do dokumentowania, aprobowania i śledzenia procesu |  |
|  | Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów zakończony kodem błędu |  |
|  | Podłączenie autoklawu do sieci wodociągowej i kanalizacji |  |
|  | System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną |  |
|  | Bezpośredni spust zużytej wody wodociągowej i zdemineralizowanej do kanalizacji |  |
|  | Personalizacja użytkowników za pomocą kodu PIN |  |
|  | Autoklaw wyposażony w demineralizator wody bieżącej i pistolet do mycia narzędzi wodą uzdatnioną |  |
|  | Sprzedawca jest dystrybutorem i autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. |  |
|  | Sprzedawca zapewnia wykonanie jednego bezpłatnego przeglądu technicznego po upływie 12 miesięcy. |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Reakcja serwisu do 24 godzin od otrzymania zlecenia. |  |
|  | Sprzedawca dysponuje odpowiednimi certyfikatami i fabryczną autoryzacją serwisową |  |
|  | Sprzedawca zapewnia autoryzowany serwis w Łodzi z bezpośrednim dostępem do części zamiennych i eksploatacyjnych.. |  |

obowiązkowe przeglądy techniczne w cenie ofertowej w okresie gwarancji po stronie wykonawcy

....................................................................................

data i podpis

Część 5 -  stacja do pracy z rezonansem – 1szt.

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą PN/EN 60601, ochrona przed porażeniem prądem. Napięcie 230 V, 50 Hz. | Tak, podać |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne przez min. 5 godz. | Tak, podać |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | Możliwość zastosowania do 4 pomp strzykawkowych lub objętościowych. | Tak, podać |  |
| 2 | Możliwość zastosowania w stacji MRI pompy w trybie TCI strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  |
| 3 | Stacja MRI umieszczona na ruchomym wózku wyposażonym w 4 koła i min. 2 hamulce. | Tak, podać |  |
| 4 | Stacja MRI wyposażona w system stale monitorujący natężenia pola magnetycznego. | TAK |  |
| 5 | Stacja MRI alarmującą w formie świetlnej i dźwiękowej w momencie znalezienia się systemu w polu o zbyt dużym natężeniu pola magnetycznego. | TAK |  |
| 6 | Czujnik natężenia pola elektromagnetycznego. | TAK |  |
| 7 | Pomiar natężenia w czasie rzeczywistym . Przechowywanie pomiarów przy przekroczeniu max. dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego. Akumulator czujnika o żywotności min. 15 m-cy. | Tak, podać |  |
| 8 | Stojak na kroplówki z regulowaną wysokością. Z miejscem na zamontowanie co najmniej 4 kroplówek. | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | TAK |  |
| 10 | Masa zestawu na 4 pompy max. 40 kg. | Tak, podać |  |
| 11 | Wyposażona w szufladę na akcesoria lub sprzęt jednorazowy. | TAK |  |
| 12 | Ekranowana obudowa aluminiowa wym. wys. 1300x1400 mm, dł. 650-670 mm, szer. 590 – 600 mm. | Tak, podać |  |
| 13 | Klasa ochrony 1, ochrona przed wilgocią IP21. | TAK |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, CE, wpis / zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych dla oferowanego zestawu | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 4 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 5 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 2 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 6 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 7 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel , fax |  |

obowiązkowe przeglądy techniczne w cenie ofertowej w okresie gwarancji po stronie wykonawcy

....................................................................................

data i podpis

cd.

Część 6 nawilżacz z generatorem – 2 szt. (odrębny plik)

Część 7 urządzenie do mechanicznego ucisku klatki piersiowej – 1 szt. . (odrębny plik)

Wykonawca wypełnia wszystkie pola potwierdzające wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach (tam gdzie występują) wskazanych w niniejszej tabeli.

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.