**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot. „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

nr sprawy: ZP/50/2018

**dot. Fotel okulistyczno- laryngologiczny**

Co Zamawiający rozumie poprzez opis parametru wymaganego w pkt. 8 - niezbędne oprzyrządowanie / okablowanie, itp.

**Odpowiedź :** powyższy zapis umieszczony jest w wymaganiach ogólnych i nie dotyczy fotela laryngologicznego

 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel na podstawie stożkowej o regulacji wysokości w zakresie 55-70 cm. Spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę kurierem i odstąpi od szkolenia w zakresie obsługi ponieważ fotel jest dostarczany w całości gotowy do użytku a obsługa jego jest intuicyjna?

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody

**Dot. Lampa zabiegowa**

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły LED, diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

**Odpowiedź :** Zamawiający wyraża zgodę

Czy Zamawiający dopuści lampę o masie całkowitej ok. 7kg? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze i montażu (zajmuje ok. 1 min), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający dopuści lampę o stojaku ok. 90 cm i gęsiej szyi ok. 45 cm jak na zdjęciu poniżej.

Jest możliwość regulacji wysokości lampy od ok. 90 cm do 130 cm

**Odpowiedź :** zgodnie z siwz

**Dot. : Lampa zabiegowa – bezcieniowa na kółkach – 1szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 16 źródeł światła LED?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z dotykowym panelem sterowania na czaszy umożliwiającym włączenie/wyłączenie lampy, regulację natężenia światła oraz regulację temperatury barwowej?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z ramieniem prostowodowym umożliwiającym łatwe i precyzyjne ustawienie czaszy w żądanym położeniu (rozwiązanie widoczne na zdjęciu poglądowym)?

**Odpowiedź :** zgodnie z siwz

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy wiązki światła wynoszącej 21cm dla odległości roboczej 50cm?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barowej w dwóch zakresach: 3500 i 4500˚K?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza**