## Pakiet 1
Pakiet Nr 1 Akcesoria endoskopowe do ECPW
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,25” lub 0,35”. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm +/- 20 cm, 5 cm koniec cieniodajna, pokryta hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021’’, 0,025’’ i 0,035’’, końcówka prosta lub zagięta. | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 260 lub 480 cm +/- 20 cm, koniec cieniodajny zakończony pętlą 2x4 mm, dostępna w rozmiarze 0,035’’. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Cewnik jednorazowego użytku stosowany do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych w celu uwidocznienia ich podczas fluoroskopii oraz do umożliwienia uzyskania dostępu prowadnicy do pożądanego przewodu w celi wprowadzenia kompatybilnych urządzeń. Wszystkie cewniki posiadają 3 znaczniki na dystalnym końcu. Pakowany jałowo. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rozmiar cewnika 5.5 Fr rozmiar końcówki do wyboru; 5, 4.5, 4 lub 3,5 Fr, dł. 200 cm, rodzaj końcówki standardowa lub stożek do wyboru przez zamawiającego, dł. mandrynu 100 cm. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Cewnik dwukanałowy jednorazowego użytku do ECPW z cieniodajnymi opaskami. Stosowany w endoskopowej kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych. Końcówka DomeTip zaprojektowana z myślą o anatomii, dla gładkiego i łatwego dostępu, podwójny kanał umożliwia wstrzyknięcie kontrastu przez odpowiedni kanał, podczas gdy cewnik wprowadzany jest po prowadnicy. Cieniodajna końcówka optymalizuje wizualizację fluoroskopową. System Mark V® – z cieniodajnymi opaskami na 5, 7, 9 i 12 cm – może być stosowany w celu ustalenia długości stentu i określenia głębokości kaniulacji. Rozmiar cewnika 6 Fr, dł. cewnika 200 cm, dł. mandrynu 100 cm. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Sfinkterotom dwukanałowy jednorazowego użytku z końcówką DomeTip stosowany do endoskopowej kaniulacji dróg żółciowych oraz sfinterotomii. Załadowany pomaga również w pokonywaniu trudnych zwężeń podczas ECPW. System umożliwia prowadnicy dostęp do żądanego kanału podczas kaniulacji lub sfinkterotomii. Możliwość podawania kontrastu przez zintegrowane gniazdo rączki. Wspólny kanał do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,021". Średnica cewnika 5,5 Fr, długość cięciwy 25 mm, do prowadnicy 0,21”. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", zakrzywiony – cięciwa 20, 25, 30 mm, długość narzędzia minimum 185 cm, do średnicy kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. | 60 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Sfinkterotom igłowy jednorazowego użytku trójkanałowy, do prowadnicy 0,035’’, wysunięcie igły 4 mm. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Sfinkterotom typu Billroth II jednorazowego użytku, długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6-5 Fr, długość cięciwy 20 mm – plecionka, do prowadnicy 0,035”, minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnica po otwarciu 20 mm, do prowadnicy 0,035’’, do średnicy kanału roboczego endoskopu 3,2 mm. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Koszyk jednorazowego użytku stosowany do usuwania złogów oraz ciał obcych, zbudowany jest z plecionego drutu Memory, pozwalającego na lepsze zachowanie kształtu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia kontrolę i funkcjonalność. Koszyk jest kompatybilny z litotryptorem awaryjnym, rozmiar koszulki 7 Fr, dł. 220 cm, rozmiar koszyka; 1.5x3.5, 2x4, 2.5x5, 3x6. | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Koszyk wielorazowego użytku do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych twardy monofilament, cewnik 7 Fr dł. 200 cm +/-10 cm, obrotowa rękojeść, rozmiary 2x4 lub 3x6 cm, minimalny kanał roboczy endoskopu 2,8 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Trójkanałowy cewnik balonowy ekstrakcyjny jednorazowego użytku używany do endoskopowego usuwania kamieni z przewodów żółciowych i do wprowadzania kontrastu. Budowa cewnika ułatwia popychanie poprzez kanał roboczy. Możliwość podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu. Opaski radioaktywne wzmacniają wizualizację fluoroskopową balonu ekstrakcyjnego. System Mark V® zapewnia widoczność endoskopową na 5, 10 i 15 cm od dystalnego końca cewnika oznaczającą głębokość kaniulacji. Opcjonalnie – port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Średnica cewnika 6.6 Fr, dł. 200c m, średnice balonu: 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm. | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Poszerzadło do dróg żółciowych jednorazowego użytku sztywne, dostępne w rozmiarach 6, 7, 8.5, 9, 10 i 11.5 Fr, temperowany od 4 do 7 Fr na dł. 3 cm, dł. 200 cm +/- 10 cm, do prowadnicy 0,035’’. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Poszerzadło do dróg żółciowych jednorazowego użytku sztywne, dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, dł. 200 cm +/- 10 cm, cewnik 7 Fr koniec temperowany do 5 Fr na dł. 4 cm, do prowadnicy 0,035’’. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowego użytku, jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5, 10 i 11 Fr, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, do prowadnicy 0,035’’. | 80 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Proteza plastikowa polietylenowa do drenażu dróg żółciowych typu „Tannenbaum” („choinka”), o średnicy 8,5, 10 i 11,5 Fr, odległość między listkami od 5 do 15 cm. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Proteza plastikowa polietylenowa do drenażu dróg żółciowych typu „Amsterdam”, o średnicy 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr i dł. 5, 7, 9, 12 i 15 cm. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Proteza plastikowe polietylenowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” w celu minimalizacji przemieszczania się. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary 5, 6, 7, 8 i 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Zestaw jednorazowego użytku do zaopatrywania pseudotorbieli trzustki, cewnik zewnętrzny 10 Fr / 165 cm, cewnik wewnętrzny 5 Fr / 190 cm, 10 Fr pierścień diatermiczny na prowadnik 0,035’’. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnicą 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10 cm. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Szczotka cytologiczna jednorazowego użytku do dróg żółciowych 2,5 cm, cewnik o średnicy 6 i 8 Fr i o długości 200 cm, do prowadnicy 0,021’’ i 0,035’’, miękki koniec 1,5 i 3,5 cm. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Prowadnica wielorazowego użytku do protezowania przełyku typu Savary-Gilliarda, dł. 250 lub 360 cm. | 4 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu stentu, wymagane rozmiary 8,10,12.5 i 15 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 2
Pakiet Nr 2 Akcesoria endoskopowe do ECPW
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 11
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 4500 mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm +/- 20 cm, 5 cm koniec cieniodajna, pokryta hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021’’, 0,025’’ i 0,035’’, końcówka prosta lub zagięta.Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'' i 0,035'' do wyboru , długość robocza 4500 mm, giętka prosta lub giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 420 mm znacznik X; bardziej giętka zwężona końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu. | 30 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Cewniki jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025" lub 0,035"; zakończony krótkim lub długim zwężeniem lub z krzyżowym nacięciem do wyboru przez zamawiającego; średnica platynowej końcówki dystalnej: 2,5 Fr, 3,5 Fr lub 4,5 Fr do wyboru, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm;długość robocza 195 cm; min opakowanie 6 szt. | 6 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Cewnik jednorazowego użytku do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm, do prowadnicy 0,035"; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, min. opakowanie 6 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Cewnik typu „spray” jednorazowego użytku do barwienia śluzówki, długość robocza narzędzia 2400 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,45 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; zawiera mandryn zapobiegający skręcaniu i zagięciu; min. opakowanie 6 szt. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Cewnik popychający (popychacz) wielorazowego użytku do protez średnicy 7 Fr; element konwencjonalnego zestawu do protezowania; długość robocza 1700 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7 Fr. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku, średnica końcówki dalszej 4,5 Fr; oddzielne kanały do podawania kontrastu, drutu tnącego i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami wstępnie zagięta; cięciwa 20, 25 lub 30 mm do wyboru przez zamawiającego, długość końcówki dalszej 3 mm (zwężany), długość robocza narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1szt. w opakowaniu. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku, średnica końcówki dalszej 4,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu, drutu tnącego i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony; cięciwa 20, 25, 30 mm do wyboru przez zamawiającego; długość końcówki dalszej 7 mm (zwężany), długość robocza narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 szt. w opakowaniu. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V; długość robocza narzędzia 1700 mm; długość noska 3 mm lub 7 mm do wyboru; długość cięciwy 20 mm, 25 mm, 30 mm do wyboru przez zamawiającego, średnica końcówki narzędzia 4 Fr lub 4,5 Fr w zależności od wybranego modelu; kompatybilny z min. kanałem roboczym 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie, końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni po napięciu cięciwy tnącej; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; posiada kanał C oraz osłonkę umożliwiającą jej rozdzielenie podczas wymiany narzędzi; długość robocza narzędzia 1950 mm; długość noska 2 mm; długość cięciwy 15 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,4 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z min. kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 25 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V; długość narzędzia 1700 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm; średnica końcówki dystalnej 5 Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Ttrójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V; długość narzędzia 1700 mm; długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm; igła na długości 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5 Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 15 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Koszyk jednorazowego użytku do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem – posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Cewnik balonowy jednorazowego użytku do usuwania złogów z dróg żółciowych; długość robocza narzędzia 190-195 cm w zależności od wybranego modelu; balon dostosowany do osiągnięcia 3 średnic podczas zabiegu 8,5-11,5-15 mm lub 15-18-20 mm do wyboru przez Zamawiającego, możliwość podawania kontrastu nad lub pod balonem w zależności od wyboru modelu; do współpracy z prowadnikiem o max średnicy 0,035", typ osłonki: po prowadnicy lub po prowadnicy w części dystalnej do wyboru; doskonale widoczny w RTG. | 50 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Litotryptor do mechanicznej litotrypsji jednorazowego użytku; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego do V-system wielorazowego użytku. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Litotryptor awaryjny mechaniczny wielorazowego użytku; zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych; całkowita długość narzędzia 90 cm. | 1 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Endoskopowa igła iniekcyjna do ostrzykiwania i hemostazy jednorazowego użytku; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650 i 2300 mm; długość igły 4-6 mm do wyboru, średnica igły 23 G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | 5 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych o zwiększonej średnicy wewnętrznej zapewniającej optymalną elastyczność i skuteczny drenaż; dostępna w wersji prostej, z zagięciem środkowym i zagięciem dwunastniczym; stożkowa końcówka ułatwiająca kaniulację; z bocznym otworem wspomagającym drenaż i minimalizującym zatkanie protezy; z listkami proksymalnym i dystalnym zapobiegającymi migracji; widoczna w obrazie RTG; dostępne średnice: 7, 8,5, 10 i 12 Fr do wyboru; dostępne długości: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 cm do wyboru; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu: 2,8 - 3,7 mm, w zależności od średnicy protezy. | 70 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Proteza trzustkowa typ „prosta”, wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego; zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym listek mocujący; rozmiar protezy 7 Fr, długości protezy 20, 40, 60 lub 80 mm, min. średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Proteza trzustkowa typ „w kształcie litery S”, wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego; zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy, listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym; średnice protezy 7 Fr, 8,5 Fr i 10 Fr; odległość między listkami bocznymi 6, 8, 10 lub 12 cm; min. średnica kanału roboczego endoskopu: 2,8 mm, 3,2 mm lub 3,7 mm w zależności od rozmiaru protezy. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
25 | Jednorazowego użytku zestaw typu „one-action” do wprowadzania protez 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr do wyboru przez Zamawiającego; długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy, min. średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm, 3,7 mm lub 4,2 mm w zależności od zestawu, maksymalna średnica prowadnicy 0,035”, 1 sztuka w opakowaniu. | 100 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
26 | Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych, wprowadzane przez endoskop. Wykonane z plecionego drutu nitinolowego, posiadające złote znaczniki znajdujące się na końcach i w środkowej części stentu, zapewniające dobrą widoczność w obrazie RTG. Średnice stentu po rozprężeniu: 6 mm, 8 mm, 10 mm, w zalezności od typu stentu. Długość całkowita stentu w zależności od średnicy: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm. Dostępne w wersji pokrywanej i niepokrywanej. We wszystkich stentach system antymigracyjny: kołnierze i/lub listki – w zależności od rodzaju stentu. Zamontowany na zestawie o średnicy 7 Fr - 10,2 Fr w zależności od rodzaju stentu. Długość aplikatora 180 cm. Zestaw wprowadzający posiadający zintegrowany uchwyt, zabezpieczony przed przedwczesnym uwolnieniem stentu, posiadający endoskopowy i radiologiczny system oznaczeń pozwalający na dokładną aplikację stentu. Współpracuje z prowadnicą o max. średnicy 0,035''. | 20 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
27 | Trójstopniowe poszerzadła balonowe jednorazowego użytku; do poszerzania przełyku / odźwiernika / jelit / brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: wymagane średnice po napełnieniu balonu w zakresie 6-20 mm; wymagane ciśnienia w zakresie 2.0-9,6 bar w zależności od rozmiaru balonu; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65 mm w zależności od rozmiaru balonu; długość robocza 2400 mm; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; sterylizowane EtO; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o pojemności 60 cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu. | 40 | Szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
28 | Jednorazowego użytku narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych, bez lateksu; objętość 60 cc, maksymalne ciśnienie 15 atm. | 40 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
29 | Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki, z portem wodnym lub bez, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2 mm) lub schowany (0,3 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni – ceramiczny, zaokrąglony brzeg. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
30 | Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki, z portem wodnym lub bez, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,3 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni – ceramiczny, zaokrąglony brzeg. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
31 | Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, z izolowaną końcówką w kształcie kulki o średnicy 2,2 mm, posiada dodatkową elektrodę. Długość noża wynosi 4 mm, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
32 | Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7 mm; długość noża 3,5 mm; całkowita długość narzędzia 2300 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. | 2 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
33 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
34 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
35 | Nasadki na końcówkę endoskopu jednorazowego użytku MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 15 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; pasują do endoskopów CF-130, 140I, 140L, Q140, Q160, Q160A, Q240, Q240A, V, Q145, Q160S, Q180A, H260A, Q150, Q165, V70, GIF-XTQ160, 2T160; 10 sztuk w opakowaniu. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
36 | Nasadki na końcówkę endoskopu jednorazowego użytku MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,35 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; pasują do endoskopów GIF-XQ140, H-190, Q165; 10 sztuk w opakowaniu. | 1 | op. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 3
Pakiet Nr 3. Akcesoria endoskopowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Nakładka na endoskop do usuwania ciał obcych o ostrych krawędziach, średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16,7 mm, długość 50 cm, jednorazowy, żołądkowy, do endoskopów o średnicy 8,6-10,0 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
2 | Nakładka na endoskop do usuwania ciał obcych o ostrych krawędziach, średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16,7 mm, długość 50 cm, jednorazowy, żołądkowy, do endoskopów o średnicy 10,0-11,7 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

## Pakiet 4
Pakiet Nr 4. Akcesoria endoskopowe
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x8+5 | 7=2x5 | 8 | 9=7x8+7 | 10 | 11
1 | Nakładana elastyczna osłona lateksowa na końcówkę endoskopu do usuwania ciał obcych o ostrych krawędziach, jednorazowa, do endoskopów o średnicy 8,6-10,0 mm. | 10 | szt. |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
[5 empty] | Łączna cena pakietu |  | 0 |  | 0
* w przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie
Uwaga! Nie spełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty
*Dostarczymy w II etapie dokumenty folder / broszurę oferowanych wyrobów medycznych z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia, umożliwiającymi weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca zaznaczy na poszczególnych dokumentach, którego pakietu w ofercie dotyczą.
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.